## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4410
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.05.2025 | OOD103 | M01 114017 | 11320 | 44 | 2,74 | -0,78 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114018 | 11275 | 45 | 3,56 | -0,34 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114019 | 11130 | 47 | 3,30 | -0,83 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114020 | 11312 | 38 | 2,95 | -0,78 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114021 | 11348 | 45 | 2,96 | -0,57 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114022 | 11447 | 48 | 3,27 | -0,46 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114023 | 11107 | 51 | 2,66 | -0,94 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114024 | 11226 | 44 | 3,03 | -0,83 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114025 | 11763 | 48 | 2,59 | -0,92 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114026 | 11216 | 50 | 3,15 | -0,89 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114027 | 11228 | 51 | 3,07 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114028 | 11583 | 51 | 2,96 | -0,68 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114029 | 11583 | 46 | 3,23 | -0,55 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114030 | 11396 | 39 | 2,63 | -0,62 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114031 | 11270 | 41 | 2,71 | -0,81 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114032 | 11374 | 49 | 2,82 | -0,80 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114033 | 11277 | 41 | 2,81 | -0,50 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114034 | 11356 | 41 | 2,80 | -1,02 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114035 | 11249 | 49 | 3,20 | -0,77 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114036 | 11278 | 41 | 2,80 | -1,18 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114037 | 11448 | 45 | 2,63 | -0,79 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114038 | 11162 | 45 | 2,82 | -0,66 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114039 | 12192 | 49 | 2,78 | -0,60 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114040 | 11100 | 48 | 3,17 | -0,75 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114041 | 11437 | 47 | 3,16 | -0,47 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114042 | 11264 | 44 | 3,21 | -0,78 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114043 | 11345 | 42 | 2,85 | -0,96 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114044 | 10992 | 48 | 2,73 | -0,73 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114045 | 11091 | 42 | 2,64 | -1,00 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114046 | 11173 | 43 | 2,71 | -1,00 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114047 | 11059 | 41 | 2,97 | -0,38 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114048 | 11055 | 56 | 2,68 | -0,81 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114049 | 11421 | 48 | 3,03 | -0,19 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114050 | 11351 | 51 | 3,41 | -0,56 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114051 | 11315 | 49 | 3,50 | -0,88 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114052 | 11258 | 53 | 3,09 | -0,87 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114053 | 11117 | 38 | 2,61 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114054 | 11417 | 54 | 3,21 | -0,69 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114055 | 10984 | 48 | 3,59 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114056 | 11444 | 42 | 2,69 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114057 | 11241 | 39 | 2,93 | -0,60 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114058 | 11210 | 45 | 3,23 | -0,40 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114059 | 11453 | 42 | 2,83 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114060 | 11469 | 50 | 2,54 | -1,19 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114061 | 11138 | 51 | 3,54 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114062 | 11410 | 46 | 2,91 | -0,84 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114063 | 11396 | 46 | 2,83 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114064 | 11620 | 46 | 2,53 | -0,35 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114065 | 11345 | 48 | 3,06 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114066 | 11386 | 54 | 3,08 | -0,70 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114067 | 10894 | 50 | 3,53 | -0,64 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114068 | 11429 | 49 | 3,22 | -0,75 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114069 | 11372 | 50 | 3,09 | -0,89 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114070 | 11360 | 45 | 3,29 | -0,60 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114071 | 11366 | 41 | 2,78 | -0,63 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114072 | 11476 | 43 | 3,19 | -0,26 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114073 | 10740 | 49 | 3,68 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114074 | 11202 | 45 | 2,68 | -0,86 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114075 | 11464 | 51 | 3,23 | -0,52 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114076 | 11540 | 47 | 3,14 | -0,63 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114077 | 10511 | 57 | 3,78 | -0,90 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114078 | 11293 | 43 | 2,74 | -0,91 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114079 | 11152 | 40 | 2,80 | -0,72 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114080 | 10842 | 47 | 3,84 | -0,41 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114081 | 11355 | 50 | 3,41 | -0,93 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114082 | 11022 | 44 | 3,80 | -0,62 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114083 | 11211 | 40 | 2,63 | -0,56 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114084 | 11239 | 42 | 2,64 | -0,76 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114085 | 11291 | 47 | 2,86 | -0,86 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114086 | 11323 | 38 | 2,88 | -0,79 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114087 | 11287 | 37 | 3,04 | -0,50 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114088 | 11333 | 43 | 3,19 | -0,59 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114089 | 11284 | 43 | 2,95 | -0,98 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114090 | 11185 | 39 | 2,71 | -0,78 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114091 | 11235 | 38 | 2,61 | -0,76 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114092 | 11136 | 45 | 3,40 | -0,76 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114093 | 11358 | 38 | 3,24 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114094 | 10713 | 54 | 3,70 | -0,51 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114095 | 11191 | 50 | 3,40 | -0,88 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114096 | 10970 | 47 | 3,76 | -0,71 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114097 | 11318 | 54 | 3,48 | -0,51 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114098 | 11326 | 38 | 2,67 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114099 | 11218 | 43 | 2,89 | -0,98 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114100 | 11092 | 50 | 3,48 | -0,68 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114101 | 11342 | 46 | 3,28 | -0,43 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114102 | 11436 | 45 | 3,31 | -0,79 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114103 | 11305 | 37 | 2,61 | -1,15 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114104 | 11285 | 38 | 2,71 | -1,11 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114105 | 11251 | 48 | 2,70 | -0,84 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114106 | 11316 | 42 | 3,04 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114107 | 11371 | 45 | 2,22 | -1,22 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114108 | 11410 | 45 | 2,71 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114109 | 11475 | 47 | 3,40 | -0,60 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114110 | 11300 | 46 | 3,52 | -0,63 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114111 | 10874 | 48 | 3,75 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114112 | 11428 | 46 | 2,78 | -0,52 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114113 | 11592 | 45 | 3,24 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114114 | 11568 | 45 | 3,18 | -0,60 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114115 | 11385 | 51 | 3,42 | -0,59 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114116 | 11367 | 43 | 2,69 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114117 | 11296 | 44 | 3,15 | -0,63 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114118 | 11182 | 42 | 2,89 | -0,70 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114119 | 11172 | 52 | 3,35 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114120 | 11331 | 43 | 2,73 | -0,67 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114121 | 11499 | 47 | 3,20 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114122 | 11497 | 50 | 3,44 | -0,40 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114123 | 11336 | 49 | 3,15 | -0,38 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114124 | 11157 | 41 | 2,70 | -1,06 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114125 | 11183 | 48 | 3,26 | -0,40 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114126 | 11300 | 46 | 3,14 | -0,51 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114127 | 11329 | 46 | 2,95 | -1,08 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114128 | 11343 | 46 | 3,11 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114129 | 11231 | 61 | 3,28 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114130 | 11399 | 54 | 3,08 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114131 | 11299 | 48 | 2,67 | -1,05 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114132 | 11448 | 43 | 2,93 | -0,87 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114133 | 11336 | 47 | 3,26 | -0,61 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114134 | 11283 | 46 | 3,21 | -0,67 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114135 | 11105 | 36 | 2,25 | -1,07 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114136 | 11219 | 38 | 2,69 | -0,47 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114137 | 11021 | 40 | 2,88 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114138 | 10884 | 48 | 3,71 | -0,29 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114139 | 11159 | 38 | 2,75 | -0,29 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114140 | 11156 | 41 | 2,70 | -0,96 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114141 | 11317 | 38 | 2,70 | -0,83 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114142 | 11207 | 43 | 3,39 | -0,38 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114143 | 11304 | 41 | 2,93 | -0,30 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114144 | 11364 | 44 | 3,10 | -0,56 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114145 | 11409 | 32 | 2,20 | -0,69 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114146 | 11031 | 38 | 2,61 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114147 | 11143 | 38 | 2,61 | -0,40 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114148 | 11210 | 49 | 3,68 | -0,36 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114149 | 11171 | 45 | 3,45 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114150 | 11046 | 36 | 2,46 | -0,77 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114151 | 11331 | 40 | 2,61 | -0,73 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114152 | 11514 | 41 | 2,61 | -0,59 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114153 | 11131 | 42 | 3,28 | -0,43 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114154 | 11177 | 43 | 3,04 | -0,35 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114155 | 11047 | 41 | 3,10 | -0,55 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114156 | 11279 | 43 | 3,41 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114157 | 10913 | 40 | 3,61 | -0,48 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114158 | 10991 | 42 | 3,63 | -0,34 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114159 | 11075 | 39 | 3,10 | -0,41 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114160 | 10873 | 36 | 2,56 | -1,15 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114161 | 11158 | 40 | 3,03 | -0,33 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114162 | 10949 | 39 | 2,90 | -0,57 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114163 | 11173 | 42 | 3,45 | -0,34 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114164 | 11481 | 53 | 3,18 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114165 | 11994 | 37 | 2,17 | -0,93 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114166 | 11725 | 39 | 3,08 | -0,21 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114167 | 11779 | 50 | 3,31 | -0,41 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114168 | 11701 | 44 | 3,16 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114169 | 11572 | 42 | 2,94 | -0,57 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114170 | 11600 | 42 | 2,98 | -0,37 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114171 | 10779 | 52 | 3,75 | -0,74 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114172 | 11241 | 59 | 3,62 | -0,63 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114173 | 10991 | 47 | 3,64 | -0,31 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114174 | 11325 | 46 | 3,29 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114175 | 11534 | 41 | 2,62 | -0,80 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114176 | 11559 | 51 | 3,39 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114177 | 11391 | 44 | 2,69 | -0,57 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114178 | 11667 | 39 | 2,73 | -0,53 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114179 | 11651 | 49 | 3,09 | -0,56 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114180 | 11545 | 53 | 3,49 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114181 | 11237 | 48 | 3,61 | -0,82 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114182 | 11763 | 51 | 3,29 | -0,32 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114183 | 11652 | 45 | 2,52 | -1,02 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114184 | 11612 | 45 | 2,89 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114185 | 11330 | 51 | 3,41 | -0,60 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114186 | 11942 | 47 | 2,50 | -1,03 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114187 | 11460 | 46 | 2,78 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114188 | 11598 | 51 | 2,94 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114189 | 10676 | 47 | 3,91 | -0,52 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114190 | 11124 | 59 | 2,56 | -1,09 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114191 | 11450 | 43 | 3,17 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114192 | 11724 | 55 | 3,27 | -0,37 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114193 | 11726 | 54 | 3,13 | -0,43 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114194 | 11357 | 40 | 2,81 | -0,42 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114195 | 11284 | 43 | 2,62 | -0,53 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114196 | 11178 | 50 | 3,62 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114197 | 11386 | 53 | 3,49 | -0,51 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114198 | 11063 | 50 | 3,68 | -0,47 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114199 | 11634 | 48 | 3,38 | -0,39 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114200 | 11288 | 35 | 2,53 | -1,19 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114201 | 10907 | 50 | 3,68 | -0,43 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114202 | 11411 | 45 | 3,02 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114203 | 11267 | 48 | 3,51 | -0,51 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114204 | 11354 | 44 | 2,96 | -0,92 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114205 | 11539 | 46 | 2,92 | -0,86 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114206 | 11627 | 50 | 3,13 | -0,52 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114207 | 11585 | 45 | 2,40 | -0,46 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114208 | 11408 | 53 | 3,50 | -0,41 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114209 | 11343 | 50 | 2,45 | -1,08 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114210 | 11468 | 48 | 3,05 | -0,54 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114211 | 11492 | 49 | 3,49 | -0,56 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114212 | 10736 | 56 | 3,88 | -0,50 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114213 | 11516 | 49 | 2,82 | -0,80 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114214 | 11403 | 57 | 3,59 | -0,62 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114215 | 11349 | 49 | 3,12 | -0,64 | +
17.05.2025 | OOD103 | M01 114216 | 11517 | 40 | 2,33 | -0,81 | +