## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4414
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103631 | 14540 | 189 | 5,44 | -1,10 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103632 | 14474 | 196 | 5,83 | -1,09 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103633 | 14547 | 198 | 6,33 | -1,52 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103634 | 15081 | 196 | 6,03 | -1,18 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103635 | 14378 | 200 | 6,10 | -1,01 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103636 | 14565 | 200 | 5,84 | -1,14 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103637 | 14553 | 196 | 5,84 | -0,69 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103638 | 14593 | 194 | 5,89 | -1,46 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103639 | 14557 | 198 | 5,97 | -1,24 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103640 | 14936 | 193 | 6,43 | -1,21 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103641 | 14919 | 193 | 6,22 | -0,99 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103642 | 14957 | 199 | 6,24 | -0,81 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103643 | 14654 | 191 | 5,79 | -1,02 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103644 | 14742 | 195 | 6,23 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103645 | 14311 | 196 | 5,31 | 1,87 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103646 | 14510 | 198 | 5,80 | -0,70 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103647 | 14769 | 186 | 6,15 | -1,25 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103648 | 14815 | 199 | 5,92 | -1,23 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103649 | 14878 | 195 | 6,32 | -0,70 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103650 | 14346 | 196 | 6,05 | -1,72 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103651 | 14458 | 193 | 5,43 | -1,67 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103652 | 14621 | 196 | 6,36 | -0,84 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103653 | 14734 | 193 | 5,92 | -0,83 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103654 | 14366 | 199 | 6,18 | -1,19 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103655 | 14817 | 195 | 6,08 | -1,55 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103656 | 14909 | 191 | 6,14 | -1,20 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103657 | 14641 | 198 | 5,80 | -1,38 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103658 | 14920 | 200 | 5,94 | -1,41 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103659 | 14474 | 199 | 6,53 | -0,97 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103660 | 15057 | 197 | 6,10 | -0,72 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103661 | 14599 | 198 | 6,49 | -0,79 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103662 | 14598 | 200 | 6,44 | -0,91 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103663 | 14729 | 200 | 6,32 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103664 | 14839 | 197 | 6,44 | -0,58 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103665 | 14752 | 198 | 6,59 | -0,85 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103666 | 14742 | 199 | 5,96 | -1,03 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103667 | 14632 | 196 | 6,84 | -0,99 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103668 | 14843 | 197 | 6,20 | -0,71 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103669 | 14810 | 198 | 6,32 | -0,74 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103670 | 14450 | 199 | 6,47 | -1,11 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103671 | 14526 | 200 | 6,70 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103672 | 14757 | 194 | 5,72 | -0,95 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103673 | 15280 | 195 | 6,36 | -0,65 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103674 | 14609 | 200 | 5,90 | -0,70 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103675 | 14484 | 198 | 6,55 | -0,83 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103676 | 14720 | 199 | 6,59 | -1,00 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103677 | 14693 | 196 | 6,45 | -0,64 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103678 | 14613 | 196 | 6,59 | -1,17 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103679 | 14874 | 195 | 6,49 | -0,57 | +
17.05.2025 | OOM202-1 | V 103680 | 14648 | 198 | 6,64 | -0,89 | +