## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4414
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
16.05.2025 | OOM106 | V 101956 | 11952 | 199 | 5,88 | -1,76 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101957 | 12086 | 192 | 5,56 | -1,34 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101958 | 12189 | 195 | 5,48 | -1,00 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101959 | 12097 | 188 | 5,61 | -1,35 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101960 | 12173 | 198 | 5,28 | -1,90 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101961 | 12426 | 200 | 7,04 | -0,56 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101962 | 12156 | 199 | 6,84 | -0,69 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101963 | 12018 | 197 | 6,24 | -0,63 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101964 | 12320 | 198 | 6,84 | -0,79 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101965 | 12250 | 199 | 6,34 | 0,01 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101966 | 11612 | 196 | 6,94 | -0,05 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101967 | 12039 | 197 | 6,41 | -0,28 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101968 | 11698 | 199 | 6,31 | -0,01 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101969 | 11993 | 195 | 6,58 | -0,16 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101970 | 11971 | 190 | 5,89 | -1,90 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101971 | 11990 | 199 | 6,35 | -0,60 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101972 | 12087 | 192 | 6,76 | -0,50 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101973 | 11938 | 200 | 6,73 | -0,89 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101974 | 11954 | 198 | 6,58 | -0,94 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101975 | 12241 | 198 | 6,48 | -0,93 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101976 | 11855 | 196 | 6,44 | -1,13 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101977 | 11893 | 198 | 6,42 | -0,65 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101978 | 12074 | 198 | 6,53 | -0,54 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101979 | 11727 | 195 | 6,27 | 1,17 | +
16.05.2025 | OOM106 | V 101980 | 11919 | 197 | 6,19 | -0,72 | +