## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.05.2025 | OOM112 | V 111251 | 41984 | 980 | 5,90 | -0,81 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111252 | 39787 | 925 | 5,96 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111253 | 40778 | 950 | 5,77 | -0,78 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111254 | 40202 | 951 | 5,82 | -0,84 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111255 | 39731 | 906 | 5,99 | -0,83 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111256 | 39244 | 921 | 5,90 | -0,87 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111257 | 38273 | 887 | 6,16 | -0,83 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111258 | 40897 | 948 | 5,89 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111259 | 41298 | 961 | 5,58 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111260 | 41870 | 978 | 5,89 | -0,92 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111261 | 37059 | 877 | 6,31 | -0,89 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111262 | 38797 | 903 | 6,20 | -0,81 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111263 | 40176 | 919 | 5,77 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111264 | 40059 | 937 | 5,89 | -0,80 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111265 | 39174 | 922 | 6,12 | -0,87 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111266 | 40204 | 920 | 5,85 | -0,85 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111267 | 39014 | 902 | 6,26 | -0,78 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111268 | 41220 | 973 | 5,68 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111269 | 39899 | 929 | 5,95 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111270 | 37663 | 889 | 6,45 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111271 | 39766 | 928 | 6,00 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111272 | 41133 | 967 | 5,58 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111273 | 41550 | 969 | 5,57 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111274 | 39631 | 915 | 6,00 | -0,69 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111275 | 38861 | 920 | 6,21 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111276 | 42326 | 986 | 5,51 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111277 | 37565 | 884 | 6,44 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111278 | 41158 | 976 | 5,80 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111279 | 38291 | 885 | 6,53 | -0,72 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111280 | 39301 | 904 | 6,21 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111281 | 41536 | 975 | 5,75 | -0,73 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111282 | 43289 | 993 | 5,42 | -0,80 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111283 | 40115 | 939 | 5,62 | -0,86 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111284 | 37444 | 866 | 6,49 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111285 | 41481 | 947 | 5,66 | -0,72 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111286 | 39054 | 925 | 6,22 | -0,81 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111287 | 37746 | 889 | 6,13 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111288 | 41247 | 948 | 5,74 | -0,31 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111289 | 39715 | 920 | 6,04 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111290 | 40888 | 961 | 5,72 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111291 | 38084 | 881 | 6,17 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111292 | 42279 | 974 | 5,87 | -0,26 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111293 | 41050 | 963 | 5,76 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111294 | 35893 | 830 | 6,69 | -0,31 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111295 | 40433 | 923 | 5,97 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111296 | 40751 | 934 | 6,02 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111297 | 42818 | 1004 | 5,51 | -0,76 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111298 | 39895 | 911 | 5,96 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111299 | 40205 | 949 | 6,05 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111300 | 40375 | 938 | 5,86 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111301 | 40384 | 947 | 6,00 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111302 | 39798 | 934 | 5,82 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111303 | 38613 | 909 | 6,35 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111304 | 40336 | 954 | 5,70 | -0,49 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111305 | 39881 | 925 | 6,16 | -0,39 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111306 | 39975 | 914 | 5,74 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111307 | 41599 | 979 | 5,80 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111308 | 38917 | 888 | 6,11 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111309 | 40564 | 933 | 6,02 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111310 | 40297 | 938 | 6,41 | -0,32 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111311 | 40990 | 951 | 6,18 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111312 | 41316 | 955 | 6,34 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111313 | 40934 | 949 | 6,30 | -0,45 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111314 | 40045 | 944 | 6,61 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111315 | 38432 | 899 | 6,40 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111316 | 42398 | 985 | 6,17 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111317 | 39148 | 898 | 6,33 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111318 | 38962 | 913 | 6,41 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111319 | 41386 | 964 | 6,28 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111320 | 40561 | 943 | 6,35 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111321 | 40411 | 948 | 6,30 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111322 | 42047 | 991 | 5,85 | -0,57 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111323 | 40496 | 936 | 6,09 | -0,51 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111324 | 42737 | 995 | 6,02 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111325 | 39040 | 924 | 6,45 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111326 | 39714 | 917 | 6,51 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111327 | 41549 | 976 | 6,36 | -0,65 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111328 | 40998 | 972 | 6,32 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111329 | 41978 | 984 | 6,18 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111330 | 41872 | 988 | 6,14 | -0,64 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111331 | 39644 | 934 | 6,26 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111332 | 42535 | 980 | 5,92 | -0,50 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111333 | 41916 | 991 | 6,16 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111334 | 41012 | 938 | 6,17 | -0,61 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111335 | 40871 | 955 | 6,40 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111336 | 38289 | 882 | 6,90 | -0,47 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111337 | 41826 | 992 | 6,47 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111338 | 43824 | 1009 | 6,06 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111339 | 39480 | 911 | 6,65 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111340 | 39492 | 926 | 6,55 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111341 | 40845 | 942 | 6,35 | -0,60 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111342 | 39919 | 943 | 6,62 | -0,53 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111343 | 39697 | 920 | 6,37 | -0,63 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111344 | 42517 | 992 | 6,25 | -0,52 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111345 | 43930 | 1011 | 6,06 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111346 | 42354 | 264 | 6,11 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111347 | 42291 | 240 | 6,01 | -0,68 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111348 | 39602 | 223 | 6,23 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111349 | 40566 | 240 | 6,38 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOM112 | V 111350 | 40624 | 238 | 6,31 | -0,52 | +