## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM103139
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103139 | 10431 | 195 | 6,14 | -0,72 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103140 | 10515 | 195 | 6,66 | -0,88 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103141 | 10551 | 189 | 6,43 | -0,49 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103142 | 10290 | 197 | 6,07 | -0,87 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103143 | 10473 | 198 | 6,70 | -0,71 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103144 | 10210 | 199 | 6,55 | -0,91 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103145 | 10496 | 190 | 7,58 | -0,94 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103146 | 10560 | 195 | 6,31 | -1,10 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103147 | 10578 | 194 | 6,29 | -0,78 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103148 | 10574 | 188 | 6,41 | -0,68 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103149 | 10421 | 193 | 6,15 | -0,97 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103150 | 10515 | 190 | 6,17 | -1,12 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103151 | 10275 | 200 | 6,70 | -0,79 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103152 | 10217 | 195 | 6,72 | -0,57 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103153 | 10558 | 191 | 6,81 | -0,49 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103154 | 10694 | 192 | 7,47 | -1,20 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103155 | 10354 | 192 | 6,00 | -0,96 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103156 | 10326 | 198 | 5,85 | -1,14 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103157 | 10433 | 198 | 6,81 | -1,08 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103158 | 10265 | 197 | 6,20 | -1,02 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103159 | 10145 | 190 | 6,03 | -0,95 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103160 | 10529 | 195 | 6,67 | -1,31 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103161 | 10157 | 197 | 7,54 | -0,88 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103162 | 10460 | 197 | 8,60 | -1,07 | +
17.05.2025 | OOM202-2S | V 103163 | 10360 | 200 | 6,92 | -1,23 | +