## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
21.05.2025 | OOM204 | V 108001 | 12001 | 198 | 5,94 | -0,16 | 11860 | 197 | 6,06 | -0,32 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108002 | 12346 | 200 | 5,95 | -0,32 | 11828 | 200 | 6,12 | -0,33 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108003 | 11756 | 198 | 5,47 | -0,29 | 12522 | 198 | 5,56 | -0,26 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108004 | 12514 | 199 | 5,58 | -0,38 | 11929 | 199 | 5,39 | -0,39 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108005 | 11783 | 198 | 6,38 | -0,45 | 12352 | 198 | 6,13 | -0,46 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108006 | 11785 | 196 | 5,76 | -0,26 | 11925 | 200 | 5,69 | -0,23 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108007 | 11694 | 200 | 5,84 | -0,40 | 12533 | 199 | 6,09 | -0,38 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108008 | 12501 | 200 | 6,34 | -0,67 | 12392 | 199 | 6,35 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108009 | 11716 | 133 | 5,56 | -0,66 | 12379.7922 | 199 | 6,44 | 0,34 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108010 | 12087 | 79 | 5,76 | -0,17 | 12081.1667 | 198 | 5,72 | -0,40 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108011 | 12042 | 69 | 5,70 | -0,50 | 11457.7562 | 196 | 5,88 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108012 | 11867 | 95 | 5,94 | -0,34 | 12569.1585 | 197 | 5,79 | -0,42 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108013 | 12232 | 64 | 5,77 | 0,13 | 11942.9709 | 199 | 5,71 | -0,30 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108014 | 12414 | 66 | 5,28 | -0,76 | 12268.4806 | 199 | 5170 | -0,85 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108015 | 11536 | 193 | 5,38 | -0,48 | 11160 | 199 | 5,53 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108016 | 11411 | 197 | 5,67 | -0,29 | 11417 | 199 | 5,59 | -0,35 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108017 | 11517 | 194 | 5,32 | -0,57 | 11742 | 197 | 5,26 | -0,71 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108018 | 11979 | 191 | 5,26 | -0,52 | 11774 | 196 | 5,44 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108019 | 12057 | 196 | 5,84 | -0,76 | 11594 | 196 | 5,86 | -0,79 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108020 | 12264 | 192 | 5,31 | -0,81 | 12220 | 197 | 5,67 | -0,89 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108021 | 12468 | 200 | 5,76 | -0,43 | 11622 | 196 | 5,70 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108022 | 12017 | 192 | 5,58 | -0,52 | 12640 | 193 | 5,67 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108023 | 11273 | 42 | 5,21 | -0,49 | 11862.3209 | 194 | 5,47 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108024 | 11898 | 62 | 5,19 | -0,55 | 11702.4864 | 195 | 5,28 | -0,48 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108025 | 12094 | 75 | 5,08 | -0,88 | 11945.4943 | 199 | 5,16 | -0,87 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108026 | 11720 | 70 | 5,85 | -0,55 | 11786.2196 | 198 | 5,85 | -0,62 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108027 | 11656 | 60 | 5,43 | -0,71 | 12267.3983 | 197 | 5,67 | -0,72 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108028 | 12547 | 74 | 5,73 | -0,45 | 12253.3409 | 192 | 5,78 | -0,43 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108029 | 11769 | 66 | 5,38 | -0,33 | 12615.6074 | 199 | 5,39 | -0,32 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108030 | 12606 | 67 | 5,08 | -0,56 | 12834.8778 | 198 | 5,35 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108031 | 12442 | 79 | 5,69 | -0,74 | 11956.5096 | 196 | 5,31 | -0,90 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108032 | 11671 | 58 | 5,34 | -0,69 | 11869.6962 | 194 | 5,30 | -0,77 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108033 | 11597 | 60 | 5,50 | -0,35 | 11847.0715 | 193 | 5,81 | -0,34 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108034 | 12292 | 64 | 5,74 | -0,57 | 11942.5966 | 191 | 6,27 | -0,66 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108035 | 12369 | 71 | 6,04 | -0,95 | 11730.9876 | 199 | 6,25 | -0,67 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108036 | 11640 | 197 | 5,07 | -0,79 | 11551 | 200 | 5,12 | -1,06 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108037 | 11948 | 199 | 5,66 | -0,73 | 11848 | 197 | 5,69 | -0,78 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108038 | 12269 | 198 | 5,08 | -0,54 | 11710 | 197 | 5,29 | -0,56 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108039 | 12346 | 200 | 5,18 | -1,31 | 12345 | 197 | 5,07 | -1,37 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108040 | 11916 | 200 | 5,34 | -0,55 | 12451 | 199 | 5,46 | -0,54 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108041 | 12094 | 193 | 5,37 | 0,25 | 11848 | 195 | 5,39 | -0,84 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108042 | 11697 | 196 | 5,60 | -0,60 | 12433 | 193 | 5,76 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108043 | 11857 | 198 | 5,57 | -0,67 | 12025 | 198 | 5,53 | -0,70 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108044 | 11899 | 193 | 5,39 | -0,41 | 11400 | 195 | 5,50 | -0,55 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108045 | 12305 | 199 | 4,93 | -0,59 | 12562 | 198 | 4,84 | -0,58 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108046 | 11850 | 198 | 5,15 | -0,46 | 12068 | 194 | 5,04 | -0,61 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108047 | 11466 | 195 | 5,47 | -0,84 | 12536 | 199 | 5,88 | -0,97 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108048 | 11584 | 192 | 5,86 | -0,79 | 11505 | 195 | 5,93 | -0,59 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108049 | 11935 | 198 | 5,39 | -0,65 | 11985 | 200 | 5,30 | -0,72 | +
21.05.2025 | OOM204 | V 108050 | 12041 | 198 | 5,74 | -0,53 | 11650 | 198 | 5,55 | -0,65 | +