## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4409
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
27.05.2025 | OOM204 | V 108051 | 11592 | 199 | 5,28 | -1,24 | 11557 | 194 | 5,26 | -1,02 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108052 | 12116 | 196 | 5,77 | -0,93 | 12355 | 198 | 5,73 | -0,93 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108053 | 12406 | 200 | 5,76 | -0,88 | 12232 | 196 | 5,88 | -1,05 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108054 | 11699 | 194 | 5,11 | -1,11 | 12275 | 198 | 5,34 | -1,11 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108055 | 11829 | 197 | 5,52 | -1,15 | 11579 | 199 | 5,68 | -1,11 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108056 | 12069 | 200 | 5,50 | -0,98 | 12169 | 196 | 5,87 | -0,98 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108057 | 11855 | 194 | 5,35 | -1,14 | 12330 | 197 | 5,16 | -1,33 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108058 | 12446 | 195 | 5,13 | -1,42 | 12799 | 199 | 5,33 | -1,30 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108059 | 12360 | 200 | 5,78 | -0,98 | 12256 | 198 | 5,76 | -1,15 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108060 | 12541 | 197 | 5,27 | -1,72 | 12405 | 193 | 5,28 | -1,75 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108061 | 11500 | 200 | 5,73 | -1,31 | 11713 | 194 | 6,10 | -1,31 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108062 | 11869 | 196 | 5,24 | -1,60 | 12026 | 198 | 5,67 | -1,34 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108063 | 12007 | 198 | 5,49 | -1,26 | 11780 | 200 | 5,54 | -1,30 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108064 | 11732 | 200 | 5,28 | -1,35 | 12207 | 197 | 5,19 | -1,29 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108065 | 11816 | 193 | 5,44 | -1,68 | 12323 | 200 | 5,23 | -1,88 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108066 | 12183 | 199 | 5,27 | -1,21 | 12467 | 196 | 5,21 | -1,34 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108067 | 11382 | 196 | 5,76 | -1,32 | 11897 | 198 | 5,97 | -1,09 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108068 | 12363 | 198 | 5,30 | -1,05 | 11849 | 198 | 5,40 | -0,94 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108069 | 12452 | 198 | 5,05 | -1,69 | 11757 | 196 | 5,43 | -1,59 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108070 | 11591 | 199 | 5,55 | -1,14 | 12155 | 198 | 5,58 | -1,15 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108071 | 12423 | 195 | 5,59 | -1,11 | 12416 | 197 | 5,67 | -1,15 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108072 | 11319 | 200 | 5,62 | -1,23 | 12441 | 197 | 5,67 | -1,55 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108073 | 11888 | 196 | 5,45 | -1,27 | 11828 | 200 | 5,51 | -1,32 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108074 | 11940 | 199 | 5,38 | -1,38 | 12347 | 193 | 5,13 | -1,45 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108075 | 12096 | 199 | 5,92 | -1,81 | 12261 | 196 | 5,81 | -1,74 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108076 | 11101 | 197 | 5,48 | -1,37 | 11563 | 198 | 5,85 | -1,27 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108077 | 12342 | 195 | 5,21 | -0,85 | 12073 | 196 | 5,32 | -1,04 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108078 | 12104 | 198 | 5,23 | -0,98 | 12581 | 197 | 5,49 | -1,00 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108079 | 11726 | 198 | 5,44 | -1,79 | 11772 | 197 | 5,33 | -1,80 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108080 | 11615 | 200 | 5,66 | -1,52 | 12325 | 197 | 6,22 | -1,32 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108081 | 12254 | 197 | 5,76 | -1,06 | 11668 | 198 | 5,94 | -1,13 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108082 | 12269 | 199 | 5,37 | -0,92 | 12270 | 193 | 5,32 | -1,01 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108083 | 12124 | 200 | 5,54 | -1,10 | 11926 | 199 | 5,61 | -1,20 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108084 | 11279 | 90 | 5,40 | -1,31 | 11332 | 90 | 5,42 | -1,32 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108085 | 11651 | 74 | 5,44 | -1,34 | 11953 | 86 | 5,31 | -1,37 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108086 | 12639 | 91 | 5,43 | -1,50 | 12275 | 83 | 5,49 | -1,40 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108087 | 11654 | 77 | 5,38 | -1,16 | 12042 | 87 | 5,73 | -1,03 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108088 | 12528 | 85 | 5,62 | -1,13 | 12476 | 90 | 5,79 | -1,19 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108089 | 12304 | 83 | 5,88 | -1,27 | 12735 | 100 | 6,14 | -1,26 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108090 | 11702 | 74 | 5,16 | -1,28 | 12027 | 82 | 5,39 | -1,24 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108091 | 11567 | 194 | 4,65 | -1,31 | 12306 | 196 | 4,94 | -1,17 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108092 | 12046 | 193 | 5,17 | -0,91 | 11744 | 193 | 5,26 | -0,95 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108093 | 11848 | 200 | 5,97 | -0,92 | 11861 | 196 | 5,89 | -1,09 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108094 | 11367 | 194 | 5,32 | -0,88 | 12273 | 198 | 5,06 | -1,12 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108095 | 12586 | 200 | 5,53 | -1,49 | 12527 | 199 | 5,71 | -1,43 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108096 | 12413 | 197 | 5,62 | -1,10 | 11882 | 195 | 5,86 | -0,94 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108097 | 12350 | 195 | 4,99 | -1,48 | 12024 | 193 | 4,90 | -1,64 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108098 | 11892 | 199 | 6,02 | -1,05 | 12024 | 200 | 5,87 | -1,19 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108099 | 11300 | 194 | 5,18 | -1,50 | 12062 | 197 | 4,96 | -1,55 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108100 | 12410 | 196 | 5,41 | -0,96 | 12167 | 200 | 5,14 | -0,99 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108101 | 12432 | 196 | 5,56 | -1,06 | 11798 | 198 | 5,75 | -1,08 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108102 | 11644 | 194 | 6,01 | -1,01 | 11919 | 199 | 5,82 | -1,11 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108103 | 11948 | 196 | 5,99 | -1,14 | 11897 | 199 | 6,01 | -1,11 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108104 | 11459 | 197 | 5,77 | -0,94 | 12349 | 195 | 5,78 | -1,17 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108105 | 11971 | 194 | 5,45 | -0,98 | 12430 | 199 | 5,68 | -0,93 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108106 | 12413 | 195 | 5,22 | -1,35 | 11940 | 200 | 5,40 | -1,40 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108107 | 12100 | 200 | 5,54 | -2,08 | 11815 | 194 | 5,76 | -1,89 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108108 | 12560 | 194 | 5,47 | -1,65 | 12353 | 198 | 5,48 | -1,63 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108109 | 11457 | 197 | 5,07 | -1,32 | 12004 | 200 | 5,35 | -1,28 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108110 | 12531 | 193 | 5,53 | -0,92 | 12191 | 195 | 5,74 | -1,17 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108111 | 11630 | 192 | 5,53 | -1,47 | 11785 | 196 | 5,49 | -1,37 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108112 | 12246 | 192 | 5,57 | -1,24 | 11804 | 200 | 5,82 | -1,23 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108113 | 12136 | 198 | 5,51 | -1,56 | 12461 | 196 | 5,41 | -1,56 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108114 | 11420 | 199 | 5,22 | -1,40 | 11322 | 195 | 5,26 | -1,26 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108115 | 12453 | 192 | 5,11 | -1,92 | 12886 | 197 | 4,99 | -1,94 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108116 | 12412 | 200 | 5,01 | -1,19 | 12030 | 198 | 5,12 | -1,25 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108117 | 12435 | 193 | 5,08 | -1,29 | 12142 | 199 | 5,26 | -1,30 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108118 | 11745 | 197 | 5,92 | -1,47 | 11710 | 197 | 5,64 | -1,70 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108119 | 11611 | 198 | 5,19 | -1,67 | 12154 | 192 | 5,42 | -1,64 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108120 | 11489 | 194 | 5,65 | -1,25 | 12058 | 200 | 5,43 | -1,31 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108121 | 11954 | 195 | 5,42 | -1,75 | 11911 | 198 | 5,33 | -1,75 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108122 | 12533 | 200 | 5,64 | -1,25 | 12247 | 198 | 6,12 | -1,18 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108123 | 12187 | 199 | 5,99 | -2,02 | 11932 | 197 | 6,13 | -2,02 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108124 | 11919 | 199 | 6,74 | -1,51 | 11937 | 197 | 6,11 | -1,67 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108125 | 11624 | 198 | 5,73 | -1,56 | 11702 | 197 | 5,65 | -1,73 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108126 | 11490 | 196 | 5,69 | -1,29 | 12246 | 195 | 5,90 | -1,35 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108127 | 12474 | 200 | 6,41 | -1,13 | 12809 | 196 | 6,71 | -1,12 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108128 | 12015 | 197 | 6,19 | -1,30 | 12258 | 196 | 6,13 | -1,37 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108129 | 11618 | 198 | 5,80 | -1,68 | 12353 | 198 | 6,34 | -1,44 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108130 | 11737 | 199 | 6,01 | -1,15 | 12600 | 197 | 6,02 | -1,12 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108131 | 12127 | 197 | 5,95 | -1,49 | 12411 | 198 | 6,22 | -1,48 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108132 | 12216 | 198 | 5,98 | -1,35 | 12026 | 197 | 6,58 | -1,37 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108133 | 11634 | 200 | 5,66 | -2,00 | 11735 | 195 | 6,22 | -1,76 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108134 | 12475 | 199 | 5,85 | -1,23 | 12134 | 198 | 6,04 | -1,32 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108135 | 12642 | 197 | 6,30 | -1,60 | 11901 | 199 | 7,24 | -1,51 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108136 | 12206 | 200 | 6,62 | -1,35 | 12231 | 200 | 6,68 | -1,35 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108137 | 11639 | 200 | 5,96 | -1,53 | 12230 | 200 | 6,13 | -1,33 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108138 | 11928 | 200 | 5,66 | -1,91 | 12112 | 198 | 6,01 | -1,87 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108139 | 11834 | 197 | 5,27 | -1,91 | 11596 | 194 | 5,37 | -1,94 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108140 | 12134 | 198 | 5,83 | -1,30 | 12245 | 197 | 6,27 | -1,30 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108141 | 11971 | 196 | 5,43 | -0,97 | 12318 | 199 | 5,21 | -1,19 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108142 | 11764 | 198 | 5,85 | -1,30 | 12198 | 199 | 5,63 | -1,26 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108143 | 11684 | 194 | 6,09 | -1,01 | 11798 | 197 | 6,04 | -1,15 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108144 | 12071 | 196 | 5,13 | -1,20 | 12541 | 198 | 5,40 | -1,32 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108145 | 11867 | 195 | 5,40 | -2,10 | 12398 | 195 | 5,44 | -2,12 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108146 | 12130 | 197 | 5,38 | -2,13 | 11544 | 200 | 5,59 | -2,04 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108147 | 12009 | 194 | 5,72 | -1,60 | 11808 | 196 | 6,20 | -1,44 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108148 | 11688 | 197 | 5,91 | -1,51 | 12388 | 195 | 6,11 | -1,41 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108149 | 11922 | 187 | 5,82 | -2,06 | 12151 | 199 | 6,19 | -2,02 | +
27.05.2025 | OOM204 | V 108150 | 12084 | 80 | 5,12 | -1,21 | 12522 | 91 | 5,39 | -1,19 | +