## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
22.05.2025 | OOM201 | V112601 | 18843 | 345 | 5,19 | -0,84 | 18458 | 346 | 5,36 | -0,90 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112602 | 17585 | 349 | 5,50 | -0,88 | 17478 | 347 | 5,62 | -1,06 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112603 | 18193 | 348 | 5,26 | -0,83 | 16968 | 348 | 5,62 | -0,96 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112604 | 17408 | 350 | 5,60 | -0,88 | 16867 | 350 | 5,64 | -0,94 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112605 | 17283 | 349 | 6,06 | -1,16 | 17298 | 349 | 6,10 | -1,08 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112606 | 17971 | 347 | 5,76 | -0,90 | 17870 | 348 | 5,86 | -0,96 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112607 | 17000 | 346 | 5,81 | -0,89 | 17843 | 349 | 5,57 | -0,89 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112608 | 17469 | 349 | 5,87 | -1,15 | 17071 | 346 | 5,90 | -1,27 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112609 | 18177 | 350 | 5,46 | -0,88 | 18210 | 346 | 5,45 | -0,98 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112610 | 17462 | 348 | 5,64 | -0,97 | 17267 | 348 | 5,71 | -1,08 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112611 | 18351 | 348 | 5,24 | -0,94 | 17234 | 348 | 5,51 | -0,98 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112612 | 17821 | 349 | 5,35 | -0,79 | 17792 | 348 | 5,30 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112613 | 16896 | 347 | 5,69 | -1,06 | 18072 | 350 | 5,34 | -0,89 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112614 | 16742 | 349 | 6,16 | -1,06 | 17573 | 347 | 6,06 | -1,08 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112615 | 17584 | 349 | 5,70 | -1,09 | 17513 | 349 | 5,72 | -1,12 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112616 | 18148 | 349 | 5,82 | -1,07 | 16928 | 348 | 6,15 | -1,18 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112617 | 18292 | 347 | 5,70 | -0,93 | 16781 | 349 | 6,13 | -1,05 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112618 | 17573 | 350 | 5,69 | -0,96 | 16926 | 349 | 5,94 | -1,00 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112619 | 17993 | 350 | 5,62 | -1,07 | 16392 | 350 | 6,04 | -1,16 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112620 | 18660 | 349 | 5,06 | -0,72 | 17917 | 348 | 5,29 | -0,74 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112621 | 17679 | 350 | 5,62 | -0,90 | 17771 | 350 | 5,87 | -0,94 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112622 | 18188 | 350 | 5,52 | -0,92 | 17740 | 350 | 5,67 | -0,97 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112623 | 18484 | 349 | 5,50 | -1,20 | 17464 | 350 | 5,84 | -1,25 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112624 | 15568 | 346 | 7,23 | -1,44 | 14569 | 350 | 7,88 | -1,55 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112625 | 18452 | 345 | 5,41 | -0,77 | 18909 | 349 | 5,36 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112626 | 17861 | 350 | 5,57 | -0,81 | 17894 | 349 | 5,56 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112627 | 17485 | 348 | 5,59 | -0,92 | 17229 | 349 | 5,67 | -1,04 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112628 | 17118 | 348 | 5,69 | -0,83 | 16882 | 347 | 5,78 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112629 | 19555 | 343 | 5,12 | -0,98 | 19210 | 350 | 5,30 | -0,96 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112630 | 16857 | 348 | 6,20 | -1,02 | 16990 | 348 | 6,32 | -1,19 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112631 | 17860 | 347 | 5,41 | -0,84 | 18252 | 345 | 5,32 | -0,77 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112632 | 18292 | 349 | 5,56 | -0,84 | 17660 | 348 | 5,75 | -0,82 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112633 | 18171 | 347 | 5,61 | -0,71 | 17647 | 348 | 5,82 | -0,86 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112634 | 18108 | 348 | 5,33 | -0,95 | 16940 | 350 | 5,65 | -1,09 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112635 | 17027 | 349 | 5,66 | -1,03 | 16051 | 350 | 6,06 | -1,23 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112636 | 18750 | 347 | 5,12 | -0,91 | 18492 | 348 | 5,16 | -0,95 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112637 | 17286 | 350 | 6,12 | -1,12 | 16299 | 347 | 6,47 | -1,17 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112638 | 17451 | 349 | 5,71 | -0,93 | 17532 | 350 | 5,80 | -0,90 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112639 | 19071 | 349 | 5,53 | -0,91 | 18015 | 348 | 5,76 | -1,06 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112640 | 17283 | 347 | 6,00 | -0,87 | 17596 | 348 | 6,07 | -0,90 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112641 | 17519 | 347 | 5,92 | -0,94 | 16335 | 350 | 6,27 | -1,15 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112642 | 17894 | 349 | 5,45 | -0,80 | 17455 | 348 | 5,60 | -0,93 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112643 | 17635 | 347 | 5,52 | -0,87 | 17098 | 346 | 5,62 | -0,89 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112644 | 17537 | 349 | 5,39 | -0,81 | 17814 | 346 | 5,33 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112645 | 18205 | 349 | 5,55 | -0,88 | 17356 | 350 | 5,70 | -0,85 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112646 | 17678 | 349 | 5,92 | -0,89 | 16728 | 349 | 6,20 | -1,20 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112647 | 17213 | 349 | 5,83 | -1,01 | 16320 | 349 | 6,15 | -1,04 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112648 | 17749 | 350 | 5,94 | -1,22 | 18033 | 346 | 5,89 | -1,18 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112649 | 18473 | 350 | 5,65 | -1,25 | 17330 | 350 | 6,07 | -1,15 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112650 | 18038 | 350 | 5,71 | -0,93 | 17027 | 349 | 6,01 | -0,98 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112651 | 16894 | 348 | 5,67 | -1,41 | 16608 | 346 | 5,85 | -1,14 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112652 | 18341 | 347 | 5,41 | -0,75 | 17508 | 350 | 5,60 | -0,79 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112653 | 17944 | 350 | 5,63 | -1,03 | 17307 | 349 | 5,92 | -1,14 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112654 | 18123 | 348 | 5,57 | -0,85 | 17833 | 346 | 5,73 | -0,93 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112655 | 19104 | 349 | 5,11 | -0,84 | 18908 | 346 | 5,15 | -0,84 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112656 | 17300 | 349 | 6,20 | -0,90 | 16614 | 347 | 6,60 | -0,99 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112657 | 17586 | 347 | 5,61 | -0,81 | 18403 | 350 | 5,39 | -0,91 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112658 | 18294 | 347 | 5,48 | -0,82 | 17716 | 346 | 5,66 | -0,83 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112659 | 17546 | 349 | 5,56 | -0,95 | 16769 | 348 | 5,73 | -0,96 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112660 | 18397 | 350 | 5,25 | -1,28 | 16856 | 347 | 5,80 | -1,18 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112661 | 18467 | 348 | 5,54 | -1,04 | 18216 | 350 | 5,56 | -1,04 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112662 | 17727 | 350 | 5,67 | -0,82 | 17896 | 349 | 5,63 | -0,90 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112663 | 18944 | 350 | 5,38 | -0,93 | 18320 | 346 | 5,49 | -1,03 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112664 | 18521 | 346 | 5,48 | -0,78 | 17769 | 348 | 5,77 | -0,78 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112665 | 17717 | 350 | 5,77 | -0,88 | 18154 | 350 | 5,57 | -0,92 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112666 | 16432 | 350 | 6,00 | -0,84 | 15797 | 347 | 6,23 | -1,02 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112667 | 17340 | 349 | 5,63 | -0,91 | 17176 | 350 | 5,60 | -0,99 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112668 | 17634 | 350 | 5,37 | -1,45 | 17182 | 347 | 5,56 | -1,35 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112669 | 18613 | 346 | 5,27 | -1,26 | 18617 | 348 | 5,28 | -1,16 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112670 | 18571 | 350 | 5,44 | -1,02 | 18054 | 350 | 5,55 | -1,02 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112671 | 17015 | 346 | 5,91 | -0,99 | 17401 | 346 | 5,82 | -1,00 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112672 | 17262 | 347 | 5,90 | -0,93 | 15994 | 350 | 6,23 | -1,00 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112673 | 17310 | 344 | 5,55 | -0,90 | 16715 | 347 | 5,75 | -1,04 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112674 | 18357 | 346 | 5,38 | -0,98 | 18156 | 350 | 5,51 | -1,02 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112675 | 17079 | 350 | 5,57 | -1,02 | 16545 | 350 | 5,70 | -1,09 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112676 | 17256 | 350 | 5,44 | -1,42 | 15946 | 348 | 5,78 | -1,39 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112677 | 17590 | 349 | 5,73 | -0,95 | 18523 | 350 | 5,55 | -1,01 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112678 | 18047 | 345 | 5,44 | -0,90 | 17418 | 346 | 5,53 | -0,96 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112679 | 18646 | 350 | 5,60 | -0,97 | 18107 | 350 | 5,80 | -1,06 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112680 | 19239 | 348 | 5,32 | -1,03 | 17845 | 346 | 5,74 | -1,12 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112681 | 18907 | 349 | 5,20 | -0,97 | 18487 | 348 | 5,24 | -1,02 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112682 | 17601 | 346 | 5,67 | -0,93 | 17225 | 345 | 5,89 | -1,11 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112683 | 17816 | 347 | 5,39 | -0,91 | 17188 | 350 | 5,60 | -1,01 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112684 | 17696 | 347 | 5,61 | -0,91 | 16999 | 347 | 5,83 | -0,91 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112685 | 18458 | 348 | 5,47 | -1,10 | 18139 | 348 | 5,52 | -1,10 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112686 | 17343 | 348 | 5,50 | -1,02 | 17281 | 346 | 5,61 | -1,03 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112687 | 18213 | 347 | 5,46 | -1,13 | 17755 | 349 | 5,55 | -1,15 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112688 | 17886 | 348 | 5,52 | -0,89 | 17781 | 348 | 5,60 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112689 | 18388 | 350 | 5,41 | -0,77 | 18023 | 350 | 5,52 | -0,87 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112690 | 17799 | 348 | 5,58 | -0,93 | 16764 | 349 | 6,00 | -0,97 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112691 | 19714 | 349 | 4,85 | -0,81 | 17898 | 349 | 5,34 | -0,92 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112692 | 18112 | 350 | 5,47 | -1,00 | 17744 | 348 | 5,75 | -1,06 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112693 | 18583 | 346 | 5,40 | -0,92 | 18395 | 347 | 5,49 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112694 | 17932 | 348 | 5,72 | -1,05 | 17523 | 350 | 5,96 | -1,17 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112695 | 17805 | 348 | 5,68 | -1,10 | 18022 | 349 | 5,70 | -1,16 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112696 | 18105 | 350 | 5,45 | -0,99 | 18606 | 349 | 5,42 | -1,08 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112697 | 18514 | 350 | 5,15 | -1,15 | 18140 | 349 | 5,19 | -1,14 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112698 | 18054 | 347 | 5,42 | -1,44 | 17501 | 350 | 5,48 | -1,55 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112699 | 18276 | 345 | 5,21 | -0,86 | 17434 | 346 | 5,41 | -0,88 | +
22.05.2025 | OOM201 | V112700 | 17163 | 347 | 5,47 | -0,97 | 17827 | 350 | 5,35 | -0,97 | +