## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4486
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100626 | 12392 | 2 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100627 | 11847 | 44 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100628 | 12056 | 47 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100629 | 11634 | 16 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100630 | 12477 | 36 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100631 | 12074 | 20 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100632 | 12019 | 28 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100633 | 11900 | 23 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100634 | 11509 | 44 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100635 | 11841 | 33 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100636 | 11905 | 37 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100637 | 12110 | 31 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100638 | 12093 | 20 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100639 | 11572 | 14 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100640 | 12418 | 33 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100641 | 11745 | 7 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100642 | 11915 | 39 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100643 | 12164 | 20 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100644 | 12549 | 61 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100645 | 12220 | 46 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100646 | 11991 | 60 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100647 | 11802 | 50 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100648 | 12111 | 55 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100649 | 12084 | 44 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100650 | 11900 | 53 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100651 | 12491 | 57 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100652 | 12298 | 39 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100653 | 11622 | 56 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100654 | 12255 | 30 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100655 | 11768 | 56 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100656 | 12218 | 33 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100657 | 12097 | 55 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100658 | 12063 | 56 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100659 | 11701 | 44 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100660 | 11753 | 39 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100661 | 12862 | 43 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100662 | 12289 | 47 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100663 | 11749 | 58 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100664 | 11829 | 35 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100665 | 12527 | 56 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100666 | 12304 | 30 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100667 | 12324 | 20 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100668 | 11787 | 56 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100669 | 12380 | 26 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100670 | 11793 | 58 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100671 | 12206 | 36 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100672 | 11909 | 55 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100673 | 11996 | 57 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100674 | 12654 | 62 | +
16.06.2025 | OOA101-1 V | V 100675 | 12019 | 35 | +