## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4395
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.06.2025 | OOM102-A | V 106051 | 10994 | 62 | 6,95 | -1,08 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106052 | 10740 | 97 | 7,78 | -1,24 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106053 | 10818 | 66 | 7,52 | -1,62 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106054 | 11019 | 55 | 7,55 | -1,46 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106055 | 11271 | 81 | 7,22 | -1,42 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106056 | 11036 | 70 | 7,59 | -1,62 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106057 | 11152 | 110 | 8,96 | -1,68 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106058 | 11109 | 75 | 7,86 | -1,56 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106059 | 10881 | 40 | 5,87 | -0,76 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106060 | 10867 | 60 | 7,64 | -1,30 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106061 | 11051 | 53 | 6,98 | -1,66 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106062 | 11077 | 60 | 7,30 | -1,59 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106063 | 11079 | 118 | 8,32 | -1,71 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106064 | 11029 | 84 | 7,82 | -1,56 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106065 | 10957 | 118 | 6,62 | -1,25 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106066 | 11173 | 119 | 7,58 | -1,67 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106067 | 10878 | 119 | 8,18 | -1,81 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106068 | 11113 | 115 | 7,85 | -1,39 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106069 | 10809 | 106 | 7,49 | -0,98 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106070 | 11006 | 119 | 8,00 | -1,86 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106071 | 10920 | 115 | 6,00 | -1,52 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106072 | 11047 | 101 | 7,64 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106073 | 11039 | 113 | 7,57 | -1,39 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106074 | 10814 | 117 | 7,64 | -1,22 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106075 | 10911 | 120 | 7,37 | -1,32 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106076 | 10951 | 108 | 8,27 | -1,40 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106077 | 11372 | 119 | 8,17 | -1,51 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106078 | 11091 | 118 | 7,52 | -1,66 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106079 | 11029 | 120 | 8,65 | -1,34 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106080 | 11001 | 69 | 7,11 | -1,27 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106081 | 10795 | 54 | 6,60 | -1,18 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106082 | 10882 | 82 | 7,58 | -1,45 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106083 | 10965 | 63 | 7,21 | -1,19 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106084 | 10953 | 60 | 7,60 | -0,94 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106085 | 10995 | 82 | 7,98 | -1,71 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106086 | 10953 | 57 | 7,81 | -1,36 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106087 | 10926 | 61 | 7,29 | -1,16 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106088 | 11097 | 64 | 6,99 | -1,51 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106089 | 11082 | 48 | 7,11 | -0,88 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106090 | 11082 | 42 | 6,84 | -0,99 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106091 | 11008 | 112 | 9,08 | -1,59 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106092 | 10866 | 36 | 7,14 | -0,97 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106093 | 11178 | 87 | 8,76 | -1,43 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106094 | 11019 | 120 | 7,01 | -1,21 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106095 | 10853 | 120 | 6,93 | -1,43 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106096 | 10725 | 118 | 7,28 | -1,37 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106097 | 10945 | 119 | 6,10 | -1,30 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106098 | 10948 | 119 | 7,25 | -1,43 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106099 | 10961 | 118 | 8,24 | -1,40 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106100 | 11023 | 119 | 8,37 | -1,34 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106101 | 10993 | 119 | 7,88 | -1,49 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106102 | 10867 | 120 | 6,93 | -0,96 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106103 | 10993 | 120 | 7,70 | -1,00 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106104 | 10746 | 117 | 8,08 | -0,98 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106105 | 10748 | 119 | 7,28 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106106 | 10807 | 118 | 7,80 | -1,24 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106107 | 11014 | 120 | 7,83 | -1,65 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106108 | 11024 | 118 | 7,96 | -1,06 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106109 | 10995 | 85 | 7,55 | -1,65 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106110 | 11112 | 99 | 8,67 | -1,41 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106111 | 10857 | 53 | 6,57 | -1,57 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106112 | 10931 | 64 | 7,49 | -1,35 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106113 | 11013 | 40 | 6,53 | -1,24 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106114 | 11164 | 78 | 8,15 | -1,50 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106115 | 10947 | 56 | 8,04 | -1,30 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106116 | 11082 | 94 | 8,62 | -1,47 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106117 | 10911 | 49 | 7,18 | -1,04 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106118 | 10865 | 53 | 7,37 | -1,09 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106119 | 10892 | 71 | 7,35 | -1,32 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106120 | 11026 | 78 | 7,70 | -1,69 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106121 | 10890 | 66 | 8,25 | -1,60 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106122 | 10891 | 58 | 7,36 | -1,51 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106123 | 11011 | 120 | 7,25 | -1,20 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106124 | 11004 | 119 | 8,07 | -1,40 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106125 | 10871 | 120 | 7,38 | -1,57 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106126 | 10878 | 119 | 7,02 | -1,56 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106127 | 11141 | 119 | 6,85 | -1,72 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106128 | 10939 | 120 | 7,16 | -1,38 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106129 | 10856 | 120 | 7,83 | -1,65 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106130 | 10995 | 119 | 6,99 | -1,60 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106131 | 10971 | 120 | 7,67 | -1,54 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106132 | 11030 | 120 | 8,22 | -1,95 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106133 | 11104 | 120 | 7,41 | -1,33 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106134 | 11026 | 119 | 8,34 | -1,45 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106135 | 10713 | 120 | 7,34 | -1,22 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106136 | 10822 | 119 | 7,58 | -1,27 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106137 | 11176 | 120 | 7,13 | -1,58 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106138 | 11085 | 120 | 7,05 | -1,60 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106139 | 11059 | 120 | 6,75 | -0,88 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106140 | 10996 | 119 | 7,22 | -1,70 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106141 | 10978 | 120 | 7,76 | -1,25 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106142 | 11014 | 120 | 7,62 | -0,98 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106143 | 11414 | 118 | 7,21 | -0,74 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106144 | 11144 | 119 | 7,71 | -1,26 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106145 | 11003 | 119 | 6,75 | -0,92 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106146 | 11189 | 119 | 7,13 | -1,31 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106147 | 11145 | 119 | 8,48 | -1,24 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106148 | 11410 | 119 | 7,84 | -1,49 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106149 | 11225 | 119 | 7,21 | -1,61 | +
17.06.2025 | OOM102-A | V 106150 | 10972 | 120 | 6,50 | -1,53 | +