## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4485
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101126 | 11849 | 99 | 3,90 | -1,03 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101127 | 11792 | 92 | 2,66 | -2,55 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101128 | 11947 | 97 | 3,09 | -1,87 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101129 | 12050 | 91 | 2,40 | -2,40 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101130 | 12112 | 100 | 2,68 | -2,57 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101131 | 11694 | 94 | 2,89 | -1,90 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101132 | 11209 | 97 | 3,94 | -0,71 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101133 | 11592 | 97 | 3,33 | -1,76 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101134 | 11125 | 92 | 2,88 | -1,59 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101135 | 11169 | 96 | 4,50 | -1,24 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101136 | 11496 | 98 | 3,04 | -0,41 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101137 | 11126 | 97 | 3,93 | -0,55 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101138 | 11664 | 98 | 4,09 | -1,30 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101139 | 11850 | 99 | 3,90 | -1,13 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101140 | 11599 | 100 | 3,20 | -2,24 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101141 | 11761 | 98 | 2,83 | -2,62 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101142 | 11752 | 99 | 3,55 | -1,80 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101143 | 11492 | 98 | 3,51 | -2,02 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101144 | 11255 | 97 | 3,33 | -1,85 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101145 | 11497 | 98 | 3,71 | -1,78 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101146 | 11507 | 100 | 3,43 | -1,89 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101147 | 11501 | 100 | 3,29 | -1,51 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101148 | 11161 | 99 | 4,23 | -0,80 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101149 | 11453 | 92 | 4,47 | -1,36 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101150 | 11602 | 98 | 3,14 | -1,30 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101151 | 11288 | 100 | 4,48 | -1,34 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101152 | 11478 | 96 | 3,35 | -1,86 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101153 | 11207 | 98 | 3,12 | -1,59 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101154 | 11829 | 99 | 3,52 | -1,64 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101155 | 11553 | 96 | 3,64 | -1,81 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101156 | 11317 | 98 | 3,37 | -1,51 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101157 | 11619 | 98 | 3,95 | -1,48 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101158 | 11600 | 100 | 3,61 | -1,69 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101159 | 11605 | 100 | 4,10 | -1,56 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101160 | 11406 | 98 | 3,38 | -1,87 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101161 | 12222 | 97 | 2,94 | -2,74 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101162 | 11902 | 96 | 2,91 | -1,48 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101163 | 11642 | 98 | 3,83 | -1,32 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101164 | 11296 | 97 | 3,30 | -2,31 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101165 | 11135 | 100 | 3,51 | -2,46 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101166 | 12086 | 98 | 2,86 | -2,48 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101167 | 12249 | 99 | 2,64 | -2,33 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101168 | 11718 | 100 | 3,62 | -2,32 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101169 | 10930 | 100 | 3,86 | -1,97 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101170 | 11105 | 97 | 4,47 | -1,20 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101171 | 11798 | 98 | 3,31 | -2,03 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101172 | 11583 | 100 | 3,34 | -2,06 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101173 | 11284 | 99 | 4,39 | -1,06 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101174 | 11102 | 98 | 4,44 | -1,27 | +
19.06.2025 | OOM103-1 | V 101175 | 10947 | 99 | 3,90 | -2,00 | +