## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4485
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.06.2025 | OOM106 | V 101981 | 12161 | 49 | 5,83 | -1,88 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101982 | 12012 | 40 | 8,87 | -0,79 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101983 | 12202 | 38 | 8,61 | -0,83 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101984 | 12298 | 33 | 6,71 | -1,23 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101985 | 12184 | 35 | 8,13 | -0,65 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101986 | 11963 | 30 | 6,64 | -1,93 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101987 | 11858 | 31 | 6,00 | -0,74 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101988 | 12049 | 41 | 8,55 | -0,42 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101989 | 12017 | 43 | 8,75 | -0,88 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101990 | 12246 | 42 | 6,41 | -0,66 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101991 | 11776 | 35 | 8,23 | -0,98 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101992 | 11945 | 35 | 8,12 | -0,13 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101993 | 11776 | 42 | 8,49 | -0,04 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101994 | 12358 | 198 | 7,03 | -1,20 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101995 | 11994 | 196 | 6,25 | -0,77 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101996 | 12068 | 195 | 7,84 | -0,90 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101997 | 11594 | 194 | 6,13 | -0,91 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101998 | 11884 | 189 | 7,69 | -0,51 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 101999 | 11713 | 192 | 6,40 | -1,54 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102000 | 11743 | 192 | 6,64 | -0,49 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102001 | 12152 | 192 | 7,29 | -0,66 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102002 | 12243 | 195 | 6,59 | -0,92 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102003 | 12122 | 193 | 8,28 | -0,42 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102004 | 12205 | 192 | 6,57 | -1,30 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102005 | 12347 | 199 | 6,80 | -1,14 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102006 | 11860 | 197 | 6,02 | -1,24 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102007 | 12295 | 197 | 5,99 | -1,23 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102008 | 12009 | 197 | 7,46 | -0,73 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102009 | 12151 | 196 | 6,44 | -1,65 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102010 | 11888 | 49 | 6,20 | -1,29 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102011 | 11986 | 31 | 6,44 | -1,33 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102012 | 11964 | 32 | 6,48 | -1,19 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102013 | 12106 | 29 | 5,83 | -1,19 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102014 | 12136 | 30 | 5,92 | -1,60 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102015 | 11986 | 33 | 6,47 | -0,87 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102016 | 12097 | 35 | 6,34 | -1,41 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102017 | 12027 | 34 | 6,64 | -0,87 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102018 | 11881 | 32 | 6,48 | -0,89 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102019 | 12003 | 41 | 6,44 | -1,32 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102020 | 11949 | 32 | 6,59 | -1,30 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102021 | 11704 | 32 | 6,35 | -1,15 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102022 | 11923 | 29 | 6,45 | -1,19 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102023 | 11892 | 26 | 6,52 | -1,18 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102024 | 11560 | 30 | 6,29 | -1,19 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102025 | 11923 | 199 | 6,80 | -1,24 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102026 | 11624 | 192 | 6,86 | -1,47 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102027 | 11657 | 199 | 6,17 | -1,02 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102028 | 11912 | 198 | 9,14 | -0,57 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102029 | 12141 | 197 | 6,55 | -0,79 | +
19.06.2025 | OOM106 | V 102030 | 12019 | 197 | 6,50 | -1,39 | +