## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4409
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
21.06.2025 | OOM204 | V 108251 | 11209 | 198 | 4,91 | -1,27 | 11695 | 197 | 5,22 | -1,22 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108252 | 11460 | 197 | 5,09 | -1,35 | 12145 | 195 | 5,23 | -1,34 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108253 | 11535 | 195 | 5,22 | -1,44 | 12549 | 194 | 5,24 | -1,41 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108254 | 11561 | 198 | 5,09 | -1,44 | 12072 | 193 | 5,07 | -1,60 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108255 | 12332 | 198 | 5,52 | -1,43 | 11982 | 198 | 5,27 | -1,65 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108256 | 12047 | 200 | 5,05 | -1,36 | 11774 | 198 | 5,11 | -1,29 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108257 | 12009 | 195 | 4,76 | -1,39 | 11766 | 197 | 4,69 | -1,45 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108258 | 11881 | 197 | 5,00 | -1,23 | 11968 | 200 | 5,03 | -1,20 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108259 | 11846 | 196 | 5,13 | -1,34 | 12304 | 200 | 5,05 | -1,52 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108260 | 11732 | 200 | 5,10 | -1,26 | 12217 | 197 | 5,51 | -1,03 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108261 | 11612 | 197 | 5,07 | -1,28 | 11584 | 196 | 5,14 | -1,32 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108262 | 11343 | 195 | 5,19 | -1,04 | 11567 | 199 | 5,11 | -1,02 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108263 | 11495 | 196 | 5,22 | -1,85 | 12155 | 196 | 5,47 | -1,74 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108264 | 11486 | 200 | 5,17 | -1,47 | 11824 | 199 | 5,07 | -1,51 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108265 | 11685 | 197 | 5,16 | -1,30 | 11440 | 196 | 5,29 | -1,31 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108266 | 11707 | 197 | 5,17 | -1,46 | 11981 | 199 | 5,12 | -1,43 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108267 | 11820 | 195 | 5,72 | -1,26 | 11504 | 196 | 5,40 | -1,43 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108268 | 11433 | 195 | 5,09 | -0,96 | 12549 | 200 | 5,21 | -1,03 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108269 | 11574 | 197 | 4,97 | -1,06 | 12049 | 200 | 4,91 | -1,20 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108270 | 11262 | 198 | 5,29 | -1,07 | 11553 | 196 | 5,25 | -1,18 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108271 | 11668 | 195 | 5,76 | -1,16 | 11237 | 197 | 5,39 | -1,35 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108272 | 11921 | 194 | 5,23 | -1,69 | 12797 | 197 | 5,35 | -1,65 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108273 | 11528 | 195 | 5,26 | -1,26 | 11937 | 196 | 5,15 | -1,33 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108274 | 12064 | 199 | 4,59 | -1,39 | 12101 | 193 | 4,61 | -1,40 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108275 | 12029 | 194 | 4,94 | -1,76 | 12238 | 200 | 4,89 | -1,91 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108276 | 12294 | 193 | 5,24 | -1,53 | 12302 | 198 | 5,37 | -1,46 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108277 | 11588 | 193 | 5,04 | -1,66 | 12280 | 194 | 4,88 | -1,68 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108278 | 12306 | 196 | 5,43 | -1,55 | 11679 | 199 | 5,26 | -1,55 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108279 | 12547 | 199 | 5,35 | -1,54 | 11351 | 200 | 5,42 | -1,56 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108280 | 11416 | 195 | 5,28 | -1,31 | 11631 | 195 | 5,17 | -1,30 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108281 | 11902 | 198 | 5,36 | -1,73 | 12246 | 196 | 5,66 | -1,48 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108282 | 11027 | 196 | 4,98 | -1,03 | 11440 | 196 | 4,80 | -1,14 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108283 | 11850 | 198 | 4,89 | -1,35 | 11900 | 196 | 4,86 | -1,31 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108284 | 12017 | 193 | 5,57 | -1,38 | 12024 | 197 | 5,60 | -1,31 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108285 | 12078 | 197 | 5,53 | -1,50 | 11614 | 196 | 5,18 | -1,58 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108286 | 11982 | 200 | 5,01 | -1,88 | 11729 | 195 | 5,20 | -1,88 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108287 | 12470 | 198 | 5,22 | -1,50 | 11619 | 199 | 5,11 | -1,62 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108288 | 11966 | 196 | 4,99 | -1,29 | 12114 | 200 | 5,00 | -1,43 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108289 | 11713 | 195 | 5,24 | -1,60 | 11735 | 198 | 5,11 | -1,65 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108290 | 12125 | 197 | 5,55 | -0,92 | 11398 | 197 | 4,85 | -0,97 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108291 | 12167 | 192 | 4,91 | -1,83 | 11445 | 194 | 5,17 | -1,66 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108292 | 11781 | 195 | 5,16 | -1,24 | 11696 | 196 | 5,26 | -1,16 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108293 | 11384 | 198 | 5,18 | -1,09 | 11323 | 194 | 5,31 | -1,15 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108294 | 11742 | 193 | 5,24 | -1,48 | 12150 | 197 | 5,02 | -1,55 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108295 | 11910 | 199 | 5,02 | -1,09 | 12136 | 196 | 4,95 | -1,06 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108296 | 10973 | 197 | 5,07 | -1,33 | 11218 | 197 | 5,02 | -1,30 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108297 | 12036 | 200 | 5,38 | -1,23 | 11339 | 198 | 5,29 | -1,39 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108298 | 11678 | 200 | 4,86 | -1,34 | 11493 | 195 | 4,99 | -1,23 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108299 | 12029 | 200 | 5,56 | -1,40 | 11595 | 200 | 5,38 | -1,42 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108300 | 12295 | 200 | 5,40 | -1,57 | 11952 | 199 | 5,64 | -1,18 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108301 | 11992 | 198 | 4,83 | -1,09 | 11571 | 198 | 5,12 | -0,91 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108302 | 11576 | 193 | 5,37 | -1,01 | 11586 | 196 | 5,31 | -1,27 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108303 | 11969 | 199 | 5,70 | -1,20 | 11597 | 196 | 5,30 | -1,21 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108304 | 11110 | 197 | 4,79 | -1,25 | 11805 | 195 | 4,53 | -1,36 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108305 | 12329 | 200 | 5,05 | -1,25 | 11675 | 197 | 4,92 | -1,46 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108306 | 12187 | 196 | 4,90 | -1,55 | 11883 | 199 | 5,15 | -1,49 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108307 | 11828 | 198 | 5,60 | -1,59 | 12453 | 196 | 5,40 | -1,86 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108308 | 11467 | 194 | 5,44 | -1,58 | 11777 | 196 | 5,74 | -1,39 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108309 | 11957 | 197 | 5,57 | -1,62 | 12314 | 198 | 5,51 | -1,75 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108310 | 11044 | 195 | 5,17 | -2,04 | 12222 | 197 | 5,30 | -2,06 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108311 | 11963 | 199 | 4,88 | -1,68 | 11829 | 197 | 4,97 | -1,61 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108312 | 11670 | 197 | 5,19 | -1,51 | 11424 | 195 | 5,26 | -1,45 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108313 | 11684 | 199 | 5,85 | -0,94 | 12286 | 196 | 5,56 | -1,22 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108314 | 11888 | 197 | 5,54 | -1,02 | 12261 | 198 | 5,41 | -1,16 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108315 | 11938 | 195 | 5,05 | -1,81 | 11719 | 194 | 5,14 | -1,70 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108316 | 11726 | 199 | 5,26 | -1,39 | 12008 | 197 | 5,14 | -1,46 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108317 | 11667 | 194 | 5,29 | -1,15 | 12221 | 198 | 5,59 | -1,24 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108318 | 10928 | 194 | 5,41 | -1,27 | 11001 | 200 | 5,29 | -1,23 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108319 | 11808 | 199 | 5,32 | -1,79 | 12388 | 200 | 5,47 | -1,58 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108320 | 11542 | 194 | 4,96 | -0,97 | 11727 | 194 | 4,94 | -1,08 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108321 | 12479 | 197 | 5,25 | -1,21 | 11878 | 197 | 5,01 | -1,23 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108322 | 11490 | 194 | 5,26 | -1,81 | 12199 | 197 | 5,38 | -1,75 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108323 | 11869 | 198 | 5,41 | -1,47 | 12150 | 196 | 5,41 | -1,40 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108324 | 11287 | 196 | 5,25 | -1,27 | 12317 | 197 | 5,31 | -1,35 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108325 | 11462 | 199 | 5,96 | -1,28 | 10739 | 198 | 5,76 | -1,32 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108326 | 11929 | 195 | 4,90 | -1,30 | 12110 | 196 | 4,84 | -1,28 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108327 | 12266 | 198 | 5,24 | -1,56 | 12883 | 199 | 5,06 | -1,71 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108328 | 12097 | 196 | 4,94 | -1,45 | 11387 | 195 | 5,24 | -1,35 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108329 | 11477 | 198 | 5,44 | -1,31 | 11748 | 195 | 5,26 | -1,36 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108330 | 12434 | 195 | 5,48 | -1,21 | 11741 | 197 | 5,33 | -1,26 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108331 | 11265 | 197 | 5,01 | -1,70 | 11124 | 199 | 5,12 | -1,64 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108332 | 12002 | 190 | 4,94 | -1,71 | 12950 | 200 | 5,03 | -1,72 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108333 | 11916 | 199 | 4,97 | -1,72 | 11634 | 198 | 5,10 | -1,59 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108334 | 11329 | 197 | 5,36 | -1,47 | 12380 | 197 | 5,46 | -1,50 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108335 | 12140 | 195 | 5,57 | -1,32 | 11960 | 200 | 5,00 | -1,30 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108336 | 11667 | 197 | 5,09 | -1,65 | 11681 | 199 | 5,17 | -1,42 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108337 | 11489 | 194 | 5,30 | -1,40 | 11516 | 196 | 5,26 | -1,20 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108338 | 12176 | 197 | 5,76 | -1,34 | 12106 | 199 | 5,76 | -1,37 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108339 | 11597 | 199 | 4,67 | -1,49 | 11232 | 197 | 4,99 | -1,41 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108340 | 12404 | 199 | 5,17 | -1,66 | 11804 | 195 | 4,98 | -1,64 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108341 | 11611 | 196 | 5,12 | -1,93 | 11519 | 196 | 5,19 | -1,94 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108342 | 11716 | 196 | 5,15 | -1,58 | 11938 | 196 | 4,98 | -1,69 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108343 | 11851 | 197 | 5,55 | -1,39 | 11782 | 199 | 5,21 | -1,57 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108344 | 11582 | 193 | 5,19 | -1,54 | 11724 | 200 | 5,21 | -1,51 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108345 | 11373 | 199 | 5,33 | -1,41 | 12467 | 198 | 5,40 | -1,42 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108346 | 10873 | 200 | 5,14 | -1,26 | 11198 | 198 | 5,08 | -1,48 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108347 | 11620 | 199 | 5,10 | -1,13 | 11756 | 197 | 5,06 | -1,14 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108348 | 12136 | 200 | 4,75 | -1,39 | 11770 | 197 | 4,93 | -1,41 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108349 | 11908 | 199 | 5,49 | -1,21 | 11993 | 198 | 5,57 | -1,00 | +
21.06.2025 | OOM204 | V 108350 | 11458 | 196 | 5,02 | -1,42 | 11954 | 192 | 4,96 | -1,56 | +