## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4485
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100251 | 13216 | 61 | 6,47 | -0,90 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100252 | 12867 | 76 | 7,07 | -1,43 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100253 | 13105 | 78 | 6,92 | -1,68 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100254 | 13029 | 55 | 6,70 | -1,49 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100255 | 13082 | 44 | 6,85 | -1,41 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100256 | 13121 | 47 | 6,67 | -1,32 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100257 | 12921 | 54 | 6,33 | -1,76 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100258 | 12914 | 64 | 7,06 | -1,65 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100259 | 12903 | 62 | 6,90 | -1,71 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100260 | 13071 | 55 | 6,60 | -1,47 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100261 | 12934 | 56 | 6,80 | -1,59 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100262 | 13258 | 91 | 6,87 | -1,59 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100263 | 13020 | 75 | 7,19 | -1,58 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100264 | 13080 | 41 | 6,22 | -1,21 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100265 | 12845 | 78 | 7,23 | -1,63 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100266 | 12940 | 57 | 6,79 | -1,55 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100267 | 13034 | 117 | 8,10 | -1,60 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100268 | 12790 | 42 | 6,57 | -1,19 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100269 | 12742 | 79 | 7,16 | -1,58 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100270 | 12725 | 94 | 7,95 | -1,53 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100271 | 12678 | 58 | 6,94 | -1,57 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100272 | 12969 | 70 | 6,57 | -1,83 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100273 | 12817 | 71 | 6,86 | -1,22 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100274 | 12811 | 104 | 7,63 | -1,31 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100275 | 12775 | 66 | 6,91 | -1,28 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100276 | 12940 | 93 | 7,39 | -1,46 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100277 | 13132 | 94 | 7,09 | -1,80 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100278 | 13126 | 74 | 7,49 | -2,02 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100279 | 13039 | 50 | 6,22 | -1,55 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100280 | 12895 | 68 | 7,25 | -1,70 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100281 | 13046 | 103 | 6,71 | -1,65 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100282 | 13102 | 64 | 7,26 | -1,17 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100283 | 12630 | 107 | 7,29 | -1,88 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100284 | 12940 | 80 | 7,34 | -1,65 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100285 | 12810 | 108 | 7,46 | -0,93 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100286 | 13290 | 113 | 7,59 | -1,32 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100287 | 12692 | 96 | 7,25 | -1,11 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100288 | 12830 | 76 | 7,59 | -1,43 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100289 | 13013 | 55 | 6,53 | -1,29 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100290 | 12859 | 52 | 6,03 | -1,50 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100291 | 13095 | 93 | 6,61 | -1,43 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100292 | 13003 | 75 | 7,03 | -1,65 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100293 | 12604 | 106 | 8,71 | -1,22 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100294 | 13094 | 80 | 7,76 | -1,53 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100295 | 13036 | 76 | 7,33 | -0,96 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100296 | 12874 | 110 | 8,00 | -1,87 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100297 | 12841 | 112 | 7,36 | -1,83 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100298 | 12784 | 88 | 7,38 | -1,56 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100299 | 12895 | 89 | 7,54 | -1,68 | +
24.06.2025 | OOM102-1 | V 100300 | 12751 | 74 | 7,10 | -1,07 | +