## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4483
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.06.2025 | OOM111 | A 127431 | 12463 | 89 | 7,38 | -1,21 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127432 | 12625 | 62 | 6,33 | -0,90 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127433 | 12342 | 62 | 6,67 | -0,99 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127434 | 12582 | 99 | 7,23 | -1,19 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127435 | 12297 | 85 | 7,31 | -0,97 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127436 | 12412 | 95 | 7,48 | -1,31 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127437 | 12644 | 84 | 7,06 | -1,12 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127438 | 12502 | 95 | 6,94 | -1,02 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127439 | 12367 | 102 | 6,99 | -0,98 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127440 | 12417 | 109 | 7,64 | -1,58 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127441 | 12696 | 100 | 7,07 | -1,17 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127442 | 12409 | 83 | 7,59 | -1,32 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127443 | 12417 | 79 | 6,88 | -1,64 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127444 | 12498 | 45 | 7,31 | -0,37 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127445 | 12687 | 60 | 7,60 | -0,83 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127446 | 12391 | 96 | 8,50 | -1,02 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127447 | 12453 | 92 | 8,68 | -1,17 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127448 | 12463 | 85 | 7,78 | -1,18 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127449 | 12641 | 37 | 6,28 | -0,80 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127450 | 12543 | 36 | 7,20 | -0,81 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127451 | 12275 | 81 | 6,86 | -1,33 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127452 | 12664 | 56 | 6,91 | -0,50 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127453 | 12428 | 67 | 6,58 | -0,94 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127454 | 12370 | 72 | 7,38 | -0,94 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127455 | 12415 | 52 | 7,16 | -0,90 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127456 | 12464 | 73 | 7,29 | -0,80 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127457 | 12234 | 31 | 6,76 | -0,71 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127458 | 12366 | 40 | 7,09 | -0,82 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127459 | 12473 | 117 | 8,14 | -0,39 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127460 | 12464 | 118 | 7,78 | -0,81 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127461 | 12447 | 118 | 6,97 | -0,53 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127462 | 12441 | 120 | 7,80 | -1,19 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127463 | 12506 | 116 | 7,28 | -0,84 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127464 | 12265 | 119 | 7,70 | -1,23 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127465 | 12320 | 118 | 6,75 | -0,98 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127466 | 12146 | 119 | 6,80 | -1,30 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127467 | 12585 | 119 | 7,83 | -0,60 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127468 | 12255 | 120 | 7,49 | -0,97 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127469 | 12339 | 115 | 6,34 | -0,93 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127470 | 12351 | 117 | 6,94 | -1,17 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127471 | 12476 | 120 | 7,84 | -1,24 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127472 | 12463 | 119 | 6,15 | -1,09 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127473 | 12322 | 119 | 8,88 | -0,63 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127474 | 12605 | 120 | 7,56 | -0,35 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127475 | 12419 | 119 | 6,95 | -0,97 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127476 | 12357 | 117 | 6,67 | -0,77 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127477 | 12208 | 119 | 6,52 | -0,92 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127478 | 12407 | 117 | 7,20 | -0,79 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127479 | 12237 | 120 | 6,45 | -1,03 | +
24.06.2025 | OOM111 | A 127480 | 12384 | 118 | 6,34 | -0,73 | +