## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4409
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.06.2025 | OOM102-A | V 106451 | 11006 | 119 | 8,63 | -0,64 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106452 | 11383 | 119 | 9,29 | -1,09 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106453 | 11028 | 120 | 9,06 | -0,78 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106454 | 11020 | 120 | 7,34 | -0,82 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106455 | 11089 | 119 | 8,03 | -0,83 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106456 | 11220 | 120 | 8,05 | -0,48 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106457 | 11283 | 118 | 9,38 | -0,69 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106458 | 11175 | 119 | 9,38 | -1,06 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106459 | 11082 | 119 | 7,92 | -0,72 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106460 | 11037 | 120 | 7,92 | -0,68 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106461 | 11219 | 120 | 7,89 | -0,73 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106462 | 11322 | 120 | 7,70 | -0,47 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106463 | 11138 | 119 | 8,75 | -0,58 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106464 | 11099 | 66 | 8,70 | -0,40 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106465 | 11278 | 98 | 9,11 | -0,89 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106466 | 11068 | 55 | 8,49 | -0,66 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106467 | 11069 | 88 | 9,54 | -0,71 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106468 | 11188 | 78 | 8,95 | -0,96 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106469 | 11095 | 63 | 8,86 | -0,91 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106470 | 10996 | 54 | 7,94 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106471 | 10983 | 77 | 8,35 | -0,48 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106472 | 11095 | 78 | 8,23 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106473 | 11206 | 69 | 8,57 | -0,74 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106474 | 10998 | 74 | 8,47 | -0,99 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106475 | 11145 | 73 | 10,12 | -1,02 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106476 | 11114 | 105 | 8,72 | -1,06 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106477 | 11280 | 78 | 8,11 | -0,65 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106478 | 10973 | 74 | 7,80 | -0,78 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106479 | 11113 | 74 | 9,01 | -0,55 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106480 | 11105 | 77 | 8,56 | -0,92 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106481 | 11096 | 75 | 8,76 | -0,97 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106482 | 11126 | 81 | 9,71 | -0,52 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106483 | 11086 | 108 | 10,14 | -1,14 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106484 | 10956 | 81 | 9,13 | -0,47 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106485 | 11069 | 45 | 7,55 | -0,32 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106486 | 11161 | 67 | 8,61 | -0,98 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106487 | 11153 | 107 | 9,82 | -1,20 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106488 | 10867 | 110 | 9,39 | 0,07 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106489 | 11229 | 75 | 9,18 | -0,98 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106490 | 10924 | 65 | 8,06 | -0,84 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106491 | 11025 | 78 | 9,47 | -0,74 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106492 | 10779 | 71 | 8,45 | 1,78 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106493 | 11112 | 68 | 8,66 | -0,20 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106494 | 11034 | 58 | 7,78 | -0,54 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106495 | 10952 | 110 | 10,24 | -1,15 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106496 | 11112 | 97 | 9,60 | -1,39 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106497 | 11145 | 51 | 7,51 | -0,47 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106498 | 11157 | 64 | 8,48 | -0,64 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106499 | 11151 | 77 | 8,10 | -0,90 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106500 | 10749 | 73 | 8,60 | -0,68 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106501 | 11032 | 72 | 9,03 | -0,82 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106502 | 10993 | 66 | 7,36 | -0,65 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106503 | 10906 | 87 | 8,79 | -0,82 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106504 | 11194 | 60 | 8,60 | -0,80 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106505 | 11082 | 76 | 8,98 | -0,92 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106506 | 11113 | 59 | 8,85 | -0,74 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106507 | 10945 | 62 | 8,24 | -0,52 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106508 | 11009 | 65 | 8,35 | -0,72 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106509 | 11068 | 71 | 8,32 | -1,09 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106510 | 11100 | 61 | 8,47 | -0,87 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106511 | 11145 | 89 | 8,91 | -1,27 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106512 | 11240 | 92 | 8,41 | -0,98 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106513 | 11077 | 70 | 7,39 | -0,90 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106514 | 11010 | 100 | 8,78 | -1,14 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106515 | 11133 | 92 | 8,53 | -0,97 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106516 | 10947 | 74 | 8,92 | -0,72 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106517 | 11026 | 77 | 8,74 | -1,08 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106518 | 11173 | 73 | 8,38 | -0,57 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106519 | 11026 | 104 | 9,34 | -0,78 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106520 | 11125 | 54 | 8,15 | -0,52 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106521 | 11290 | 84 | 9,05 | -1,06 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106522 | 10952 | 66 | 7,98 | -0,93 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106523 | 11068 | 91 | 9,62 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106524 | 11007 | 108 | 9,88 | -1,10 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106525 | 11313 | 120 | 8,90 | -0,87 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106526 | 10982 | 120 | 8,54 | -0,82 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106527 | 10897 | 119 | 9,73 | 0,02 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106528 | 11164 | 120 | 9,66 | -0,75 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106529 | 11306 | 119 | 8,38 | -0,99 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106530 | 11187 | 119 | 8,52 | -0,95 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106531 | 11010 | 120 | 9,18 | -0,91 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106532 | 11026 | 119 | 9,40 | -0,82 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106533 | 11074 | 120 | 9,45 | -1,15 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106534 | 11268 | 119 | 8,08 | -0,98 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106535 | 10912 | 120 | 8,61 | -0,81 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106536 | 11092 | 120 | 8,29 | -0,89 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106537 | 11148 | 119 | 8,88 | -1,24 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106538 | 11114 | 119 | 9,93 | -0,69 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106539 | 10833 | 100 | 8,50 | -0,75 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106540 | 11281 | 85 | 8,73 | -0,92 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106541 | 11095 | 69 | 8,40 | -0,48 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106542 | 10965 | 64 | 8,45 | -0,66 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106543 | 11181 | 78 | 9,02 | -0,78 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106544 | 10971 | 54 | 7,51 | -0,94 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106545 | 11155 | 84 | 10,03 | -0,87 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106546 | 11049 | 64 | 8,33 | -0,86 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106547 | 11044 | 54 | 7,28 | -0,58 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106548 | 10904 | 94 | 9,03 | -0,68 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106549 | 11169 | 88 | 8,62 | -0,64 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106550 | 10921 | 74 | 8,43 | -0,32 | +