## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4484
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.06.2025 | OOM102-A | V 106351 | 11108 | 70 | 7,30 | -1,44 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106352 | 11148 | 51 | 6,83 | -1,33 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106353 | 11124 | 78 | 6,77 | -1,62 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106354 | 11553 | 83 | 9,03 | -0,71 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106355 | 11362 | 106 | 8,30 | -1,11 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106356 | 11257 | 97 | 8,86 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106357 | 11002 | 98 | 9,27 | -0,23 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106358 | 11400 | 88 | 7,87 | -0,92 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106359 | 11111 | 64 | 8,09 | -0,69 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106360 | 11606 | 94 | 8,38 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106361 | 11338 | 68 | 8,35 | -0,69 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106362 | 11002 | 73 | 7,97 | -0,32 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106363 | 11313 | 78 | 8,10 | -0,60 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106364 | 11092 | 53 | 7,95 | -0,77 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106365 | 11122 | 67 | 8,57 | -0,56 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106366 | 11206 | 54 | 7,47 | -0,43 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106367 | 10971 | 65 | 7,66 | -0,52 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106368 | 11296 | 79 | 8,71 | -0,89 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106369 | 11117 | 91 | 8,79 | -0,76 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106370 | 11283 | 69 | 8,25 | -0,58 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106371 | 11091 | 63 | 8,59 | -0,55 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106372 | 11051 | 71 | 7,96 | -0,51 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106373 | 11097 | 66 | 8,28 | -0,61 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106374 | 11067 | 82 | 7,76 | -0,64 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106375 | 10993 | 68 | 7,53 | -0,62 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106376 | 11316 | 48 | 7,39 | -0,51 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106377 | 11151 | 79 | 7,84 | -0,80 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106378 | 11143 | 82 | 8,68 | -1,16 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106379 | 11295 | 98 | 8,29 | -1,15 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106380 | 11188 | 59 | 8,06 | -0,70 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106381 | 11388 | 93 | 8,71 | -0,82 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106382 | 11255 | 90 | 8,33 | -1,01 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106383 | 11337 | 79 | 8,14 | -1,06 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106384 | 11283 | 84 | 8,21 | -1,06 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106385 | 11350 | 114 | 9,92 | -1,36 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106386 | 11477 | 94 | 9,06 | -1,02 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106387 | 11394 | 92 | 8,37 | -1,02 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106388 | 11384 | 67 | 7,75 | -0,60 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106389 | 11328 | 77 | 8,46 | -0,99 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106390 | 11192 | 78 | 8,22 | -0,96 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106391 | 11052 | 70 | 8,92 | -0,80 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106392 | 11270 | 100 | 8,34 | -1,12 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106393 | 11146 | 60 | 8,13 | -0,64 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106394 | 11308 | 62 | 7,20 | -0,40 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106395 | 11098 | 66 | 8,01 | -0,69 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106396 | 11288 | 60 | 7,83 | -0,68 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106397 | 11268 | 101 | 9,44 | -0,69 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106398 | 11006 | 100 | 9,74 | -0,68 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106399 | 10907 | 88 | 8,91 | -0,87 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106400 | 11082 | 86 | 8,42 | -0,78 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106401 | 11193 | 59 | 7,44 | -0,83 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106402 | 11358 | 82 | 8,94 | -0,71 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106403 | 10974 | 87 | 8,80 | -0,84 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106404 | 11273 | 42 | 7,20 | -0,42 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106405 | 11270 | 70 | 7,27 | -0,46 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106406 | 11377 | 70 | 7,68 | -0,87 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106407 | 11177 | 77 | 8,77 | -0,70 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106408 | 11206 | 85 | 8,62 | -1,08 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106409 | 11159 | 74 | 7,57 | -0,71 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106410 | 11038 | 79 | 7,93 | -0,96 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106411 | 11071 | 82 | 9,14 | -0,35 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106412 | 11088 | 66 | 7,87 | -0,52 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106413 | 11249 | 87 | 8,24 | 0,35 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106414 | 11213 | 56 | 7,46 | -0,56 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106415 | 10989 | 85 | 8,19 | -0,91 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106416 | 11140 | 86 | 8,08 | -0,64 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106417 | 11229 | 55 | 7,89 | -0,46 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106418 | 11188 | 80 | 8,34 | -0,65 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106419 | 10922 | 77 | 8,47 | -0,36 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106420 | 11162 | 101 | 9,19 | -0,95 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106421 | 11155 | 62 | 8,24 | -0,29 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106422 | 10982 | 103 | 8,01 | -2,17 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106423 | 11113 | 67 | 8,61 | -0,81 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106424 | 11160 | 67 | 7,90 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106425 | 11422 | 89 | 8,12 | -0,60 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106426 | 11404 | 70 | 8,07 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106427 | 11330 | 86 | 9,04 | -0,88 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106428 | 11063 | 114 | 9,06 | -1,16 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106429 | 11031 | 88 | 8,67 | -0,77 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106430 | 11271 | 64 | 8,45 | -0,35 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106431 | 11300 | 120 | 8,70 | -1,17 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106432 | 10985 | 92 | 8,64 | -0,79 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106433 | 11332 | 65 | 7,45 | -0,77 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106434 | 11235 | 59 | 7,88 | -0,77 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106435 | 11323 | 75 | 8,17 | -0,75 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106436 | 11020 | 60 | 8,38 | -0,59 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106437 | 11143 | 113 | 9,62 | -1,06 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106438 | 11200 | 72 | 8,29 | -0,35 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106439 | 11053 | 99 | 8,88 | -0,68 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106440 | 11343 | 62 | 7,81 | -0,49 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106441 | 11142 | 72 | 8,54 | -0,74 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106442 | 11268 | 72 | 8,63 | -0,51 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106443 | 11305 | 73 | 8,83 | -0,72 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106444 | 11117 | 102 | 8,55 | -0,94 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106445 | 11215 | 99 | 8,82 | -0,92 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106446 | 11096 | 58 | 8,06 | -0,71 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106447 | 11035 | 74 | 8,86 | -0,82 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106448 | 10959 | 57 | 8,10 | -0,63 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106449 | 11206 | 73 | 9,28 | -0,65 | +
26.06.2025 | OOM102-A | V 106450 | 10962 | 76 | 8,01 | -0,38 | +