## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4464
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.07.2025 | OOM110 | V 108650 | 11437 | 191 | 6,42 | -1,82 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108651 | 11286 | 197 | 7,56 | -1,89 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108652 | 11465 | 195 | 9,50 | -1,84 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108653 | 11439 | 197 | 7,15 | -1,77 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108654 | 11402 | 194 | 7,86 | -1,94 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108655 | 11400 | 195 | 7,56 | -1,43 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108656 | 11186 | 198 | 7,05 | -1,83 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108657 | 11342 | 200 | 6,76 | -2,92 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108658 | 11249 | 199 | 8,73 | -1,95 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108659 | 11457 | 199 | 6,99 | -1,54 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108660 | 11526 | 191 | 6,90 | -1,70 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108661 | 11214 | 192 | 6,69 | -1,89 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108662 | 11258 | 190 | 6,86 | -1,60 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108663 | 11055 | 192 | 6,69 | -2,17 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108664 | 11262 | 193 | 6,95 | -2,06 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108665 | 11155 | 197 | 5,87 | -1,44 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108666 | 11173 | 197 | 6,68 | -1,78 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108667 | 11310 | 197 | 7,55 | -1,55 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108668 | 11317 | 192 | 6,99 | -1,70 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108669 | 11211 | 199 | 6,93 | -2,26 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108670 | 10563 | 197 | 8,31 | -1,22 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108671 | 10519 | 196 | 7,60 | -0,61 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108672 | 10699 | 198 | 7,73 | -0,75 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108673 | 10419 | 196 | 7,27 | -1,57 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108674 | 10673 | 196 | 7,44 | -1,27 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108675 | 10905 | 198 | 8,82 | -1,15 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108676 | 10729 | 197 | 8,14 | -1,08 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108677 | 10745 | 197 | 7,49 | -1,30 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108678 | 10765 | 199 | 7,45 | -1,22 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108679 | 10683 | 197 | 7,35 | -1,41 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108680 | 10852 | 197 | 7,08 | -0,99 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108681 | 10538 | 196 | 6,10 | -0,82 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108682 | 10694 | 195 | 7,45 | -1,12 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108683 | 10774 | 197 | 8,25 | -1,29 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108684 | 10906 | 200 | 7,68 | -1,27 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108685 | 10836 | 198 | 7,61 | -0,99 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108686 | 10612 | 199 | 7,60 | -1,16 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108687 | 10619 | 199 | 7,36 | -1,17 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108688 | 10597 | 196 | 7,24 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108689 | 10867 | 196 | 7,61 | -1,37 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108690 | 10876 | 196 | 7,41 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108691 | 10676 | 198 | 7,71 | -1,27 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108692 | 10860 | 199 | 7,83 | -1,24 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108693 | 10712 | 196 | 8,10 | -1,22 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108694 | 10708 | 198 | 8,11 | -1,21 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108695 | 10739 | 196 | 7,29 | -1,31 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108696 | 10752 | 200 | 6,70 | -0,89 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108697 | 10573 | 198 | 7,72 | -0,76 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108698 | 10687 | 199 | 7,86 | -1,44 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108699 | 10626 | 197 | 7,17 | -1,05 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108700 | 10744 | 199 | 7,39 | -1,01 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108701 | 10694 | 195 | 7,33 | -1,30 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108702 | 10699 | 199 | 8,07 | -1,31 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108703 | 10903 | 200 | 7,53 | -1,45 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108704 | 10622 | 200 | 6,93 | -1,46 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108705 | 10861 | 198 | 7,01 | -1,43 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108706 | 10591 | 198 | 7,75 | -0,92 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108707 | 10541 | 200 | 7,04 | -1,33 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108708 | 10848 | 198 | 7,68 | -0,86 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108709 | 10447 | 200 | 7,66 | -1,06 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108710 | 10754 | 198 | 7,26 | -1,18 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108711 | 10679 | 195 | 7,51 | -0,99 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108712 | 10544 | 198 | 6,70 | -1,15 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108713 | 10918 | 197 | 7,45 | -0,84 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108714 | 10749 | 195 | 7,57 | -0,91 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108715 | 10684 | 196 | 7,66 | -1,18 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108716 | 10857 | 195 | 7,53 | -0,80 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108717 | 10871 | 196 | 7,32 | -0,94 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108718 | 10802 | 195 | 6,95 | -0,92 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108719 | 10861 | 195 | 6,76 | -0,98 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108720 | 10865 | 196 | 7,28 | -1,18 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108721 | 10667 | 199 | 7,05 | -1,30 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108722 | 10581 | 200 | 7,39 | -1,52 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108723 | 10909 | 200 | 7,07 | -1,55 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108724 | 10668 | 198 | 7,83 | -1,01 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108725 | 10643 | 195 | 6,91 | -0,71 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108726 | 10578 | 195 | 6,34 | -1,20 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108727 | 10662 | 197 | 7,18 | -1,57 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108728 | 10587 | 198 | 7,63 | -1,22 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108729 | 10818 | 195 | 7,12 | -1,49 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108730 | 10727 | 195 | 7,39 | -1,36 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108731 | 10895 | 196 | 6,97 | -1,76 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108732 | 10989 | 199 | 6,25 | -1,32 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108733 | 10585 | 197 | 6,47 | -1,90 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108734 | 10697 | 195 | 6,44 | -1,47 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108735 | 10618 | 197 | 7,45 | -1,36 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108736 | 10876 | 196 | 7,41 | -1,14 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108737 | 10998 | 196 | 7,90 | -1,31 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108738 | 10833 | 197 | 7,54 | -1,34 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108739 | 10813 | 200 | 8,20 | -1,02 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108740 | 10858 | 196 | 6,71 | -1,39 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108741 | 10562 | 196 | 7,05 | -0,94 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108742 | 10644 | 198 | 8,08 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108743 | 10926 | 199 | 7,36 | -0,79 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108744 | 10936 | 200 | 8,49 | -1,12 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108745 | 10609 | 197 | 7,33 | -1,06 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108746 | 10577 | 197 | 7,36 | -1,12 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108747 | 10562 | 198 | 7,71 | -1,11 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108748 | 10697 | 199 | 7,16 | -1,36 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108749 | 10663 | 199 | 7,26 | -1,16 | +