## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4484
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
22.07.2025 | OOM102-A | V 106551 | 11265 | 83 | 5,43 | -1,88 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106552 | 11177 | 60 | 5,07 | -1,82 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106553 | 11015 | 68 | 7,43 | -1,62 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106554 | 11079 | 62 | 5,52 | -1,67 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106555 | 11021 | 66 | 6,87 | -1,80 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106556 | 10737 | 73 | 6,61 | -1,65 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106557 | 10531 | 101 | 7,01 | -2,64 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106558 | 10598 | 87 | 6,65 | -1,52 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106559 | 10632 | 116 | 7,53 | -2,29 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106560 | 10390 | 104 | 6,77 | -2,23 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106561 | 10771 | 98 | 6,96 | -1,48 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106562 | 10448 | 95 | 7,47 | -1,80 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106563 | 10536 | 106 | 7,12 | -1,92 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106564 | 10526 | 110 | 7,62 | -1,58 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106565 | 10749 | 109 | 7,46 | -2,36 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106566 | 10743 | 84 | 7,76 | -1,80 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106567 | 10594 | 99 | 7,74 | -1,95 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106568 | 10644 | 78 | 6,53 | -1,39 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106569 | 10447 | 111 | 8,16 | -2,35 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106570 | 10793 | 113 | 8,13 | -2,19 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106571 | 10469 | 74 | 6,74 | -1,87 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106572 | 10593 | 94 | 7,05 | -1,91 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106573 | 10510 | 87 | 7,53 | -1,91 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106574 | 10566 | 83 | 7,10 | -1,70 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106575 | 10685 | 103 | 7,85 | -2,08 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106576 | 10410 | 84 | 7,32 | -1,38 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106577 | 10384 | 106 | 7,91 | -2,18 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106578 | 10379 | 81 | 7,60 | -1,86 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106579 | 10729 | 109 | 7,34 | -2,46 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106580 | 10335 | 81 | 5,72 | -1,42 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106581 | 10618 | 90 | 7,27 | -1,65 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106582 | 10623 | 90 | 7,00 | -1,64 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106583 | 10561 | 92 | 7,38 | -1,75 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106584 | 10723 | 110 | 6,77 | -1,55 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106585 | 10751 | 86 | 7,51 | -1,87 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106586 | 10748 | 113 | 7,47 | -2,03 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106587 | 10598 | 87 | 6,54 | -1,74 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106588 | 10513 | 96 | 7,31 | -1,65 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106589 | 10594 | 83 | 7,48 | -1,51 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106590 | 10659 | 98 | 7,12 | -1,60 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106591 | 10574 | 111 | 9,05 | -1,86 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106592 | 10581 | 92 | 7,26 | -1,84 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106593 | 10596 | 89 | 7,37 | -1,87 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106594 | 10665 | 81 | 6,67 | -1,69 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106595 | 10697 | 90 | 7,66 | -1,33 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106596 | 10537 | 88 | 6,74 | -1,44 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106597 | 10697 | 111 | 7,68 | -1,66 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106598 | 10498 | 80 | 7,66 | -1,77 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106599 | 10701 | 109 | 8,46 | -1,95 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106600 | 10621 | 118 | 7,03 | -2,14 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106601 | 10556 | 97 | 8,83 | -1,43 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106602 | 10568 | 107 | 7,73 | -1,86 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106603 | 10684 | 93 | 6,84 | -1,72 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106604 | 10455 | 84 | 7,13 | -1,65 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106605 | 10423 | 80 | 6,94 | -1,89 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106606 | 10613 | 110 | 8,30 | -1,96 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106607 | 10461 | 81 | 7,05 | -1,50 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106608 | 10611 | 119 | 8,46 | -2,10 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106609 | 10484 | 108 | 8,44 | -2,05 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106610 | 10812 | 106 | 8,47 | -1,67 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106611 | 10487 | 104 | 7,07 | -1,54 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106612 | 10499 | 112 | 7,83 | -2,26 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106613 | 10566 | 97 | 7,68 | -1,86 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106614 | 10654 | 110 | 7,55 | -2,38 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106615 | 10612 | 91 | 7,37 | -1,62 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106616 | 10360 | 74 | 6,80 | -1,73 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106617 | 10645 | 93 | 7,41 | -2,12 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106618 | 10839 | 109 | 6,55 | -2,08 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106619 | 10568 | 87 | 6,77 | -2,16 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106620 | 10630 | 84 | 7,23 | -2,20 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106621 | 10664 | 90 | 7,21 | -2,36 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106622 | 10565 | 105 | 8,27 | -1,66 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106623 | 10500 | 93 | 7,74 | -1,74 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106624 | 10648 | 103 | 7,24 | -1,49 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106625 | 10719 | 98 | 7,89 | -2,17 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106626 | 10408 | 92 | 7,92 | -1,54 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106627 | 10322 | 87 | 7,56 | -1,87 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106628 | 10480 | 106 | 7,94 | -2,34 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106629 | 10596 | 97 | 7,70 | -2,13 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106630 | 10499 | 102 | 8,16 | -2,34 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106631 | 10806 | 88 | 7,81 | -1,77 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106632 | 10683 | 114 | 7,39 | -1,93 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106633 | 10422 | 80 | 7,14 | -1,51 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106634 | 10623 | 106 | 8,35 | -1,99 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106635 | 10307 | 85 | 7,45 | -2,00 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106636 | 10117 | 108 | 8,08 | -1,54 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106637 | 10721 | 110 | 8,71 | -2,29 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106638 | 10634 | 96 | 7,12 | -1,49 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106639 | 10463 | 98 | 7,85 | -1,85 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106640 | 10485 | 112 | 8,14 | -1,93 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106641 | 10446 | 103 | 7,98 | -2,10 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106642 | 10548 | 117 | 7,77 | -2,20 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106643 | 10480 | 118 | 8,05 | -2,45 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106644 | 10423 | 94 | 7,04 | -2,06 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106645 | 10685 | 95 | 7,15 | -1,36 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106646 | 10557 | 96 | 7,09 | -2,22 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106647 | 10588 | 98 | 7,25 | -2,02 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106648 | 10766 | 119 | 8,66 | -2,05 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106649 | 10532 | 110 | 8,13 | -1,56 | +
22.07.2025 | OOM102-A | V 106650 | 10480 | 102 | 8,00 | -1,86 | +