## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4406
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163599 | 11254 | 25 | 2,39 | -0,79 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163600 | 11321 | 38 | 2,94 | -0,61 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163601 | 11745 | 43 | 3,12 | -0,43 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163602 | 11161 | 30 | 2,70 | -1,10 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163603 | 11464 | 33 | 2,59 | -0,62 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163604 | 11583 | 51 | 3,82 | -0,87 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163605 | 10830 | 48 | 3,93 | -0,72 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163606 | 11569 | 44 | 3,14 | -0,73 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163607 | 11725 | 73 | 2,93 | -0,79 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163608 | 11516 | 73 | 3,33 | -0,84 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163609 | 11419 | 51 | 2,72 | -0,85 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163610 | 11631 | 47 | 3,24 | -1,05 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163611 | 11365 | 49 | 3,70 | -0,62 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163612 | 11088 | 47 | 3,27 | -0,40 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163613 | 11491 | 69 | 3,99 | -0,75 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163614 | 11370 | 50 | 3,04 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163615 | 11435 | 40 | 2,79 | -0,83 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163616 | 11371 | 54 | 3,30 | -0,89 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163617 | 11375 | 50 | 2,94 | -1,04 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163618 | 11544 | 48 | 2,87 | -1,22 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163619 | 11420 | 52 | 3,67 | -0,84 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163620 | 11573 | 36 | 2,76 | -0,67 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163621 | 11279 | 52 | 2,99 | -0,64 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163622 | 10734 | 77 | 4,35 | -0,59 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163623 | 11524 | 57 | 3,09 | -0,65 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163624 | 11429 | 55 | 3,48 | -0,96 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163625 | 11600 | 60 | 3,69 | -0,80 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163626 | 11478 | 78 | 3,54 | -0,98 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163627 | 11490 | 50 | 3,33 | -0,61 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163628 | 11496 | 51 | 2,76 | -0,87 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163629 | 11507 | 65 | 3,85 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163630 | 11408 | 54 | 2,84 | -1,21 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163631 | 11589 | 60 | 3,71 | -0,95 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163632 | 11571 | 50 | 3,40 | -0,81 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163633 | 11459 | 43 | 3,36 | -0,84 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163634 | 11599 | 47 | 2,61 | -0,63 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163635 | 11485 | 39 | 2,61 | -0,86 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163636 | 11473 | 55 | 3,24 | -0,60 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163637 | 11413 | 52 | 3,63 | -0,61 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163638 | 11424 | 49 | 3,08 | -0,59 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163639 | 11551 | 61 | 3,37 | -0,67 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163640 | 11386 | 53 | 3,27 | -0,85 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163641 | 11476 | 97 | 4,02 | -0,58 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163642 | 11492 | 59 | 3,77 | -0,59 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163643 | 11590 | 57 | 3,47 | -0,70 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163644 | 11328 | 58 | 3,44 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163645 | 11538 | 58 | 3,47 | -0,65 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163646 | 11480 | 66 | 3,55 | -0,85 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163647 | 11429 | 45 | 3,24 | -1,02 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163648 | 11574 | 47 | 3,67 | -0,48 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163649 | 11452 | 47 | 2,56 | -0,88 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163650 | 11562 | 59 | 3,29 | -0,92 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163651 | 11472 | 56 | 3,45 | -0,41 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163652 | 11562 | 39 | 2,59 | -0,77 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163653 | 11644 | 45 | 3,10 | -0,82 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163654 | 11414 | 70 | 4,33 | -0,72 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163655 | 11398 | 53 | 3,12 | -0,74 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163656 | 11462 | 48 | 2,83 | -0,45 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163657 | 11487 | 49 | 2,84 | -1,04 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163658 | 11468 | 62 | 3,28 | -0,95 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163659 | 11698 | 63 | 3,46 | -0,84 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163660 | 11452 | 43 | 3,21 | -1,01 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163661 | 11649 | 55 | 2,94 | -0,80 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163662 | 11458 | 53 | 3,05 | -0,96 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163663 | 11589 | 64 | 3,42 | -0,60 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163664 | 10975 | 69 | 4,36 | -0,70 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163665 | 11423 | 46 | 3,29 | -0,63 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163666 | 11340 | 48 | 3,75 | -0,98 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163667 | 11480 | 47 | 2,70 | -0,39 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163668 | 11500 | 53 | 3,35 | -0,78 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163669 | 11618 | 48 | 3,11 | -0,79 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163670 | 10743 | 66 | 4,53 | -0,68 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163671 | 10419 | 92 | 4,92 | -0,61 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163672 | 11589 | 58 | 3,47 | -0,67 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163673 | 11360 | 71 | 4,37 | -0,73 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163674 | 11583 | 31 | 2,86 | -0,74 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163675 | 11437 | 48 | 2,98 | -0,78 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163676 | 11607 | 71 | 3,59 | -0,65 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163677 | 11419 | 47 | 2,97 | -0,56 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163678 | 11398 | 49 | 3,20 | -0,79 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163679 | 11624 | 42 | 3,05 | -0,83 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163680 | 11463 | 44 | 2,89 | -0,38 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163681 | 11467 | 53 | 4,16 | -0,45 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163682 | 11570 | 58 | 2,97 | -0,88 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163683 | 11565 | 51 | 2,70 | -0,68 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163684 | 11630 | 51 | 2,86 | -0,69 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163685 | 11403 | 60 | 3,55 | -0,58 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163686 | 11032 | 60 | 4,53 | -0,63 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163687 | 11449 | 36 | 3,05 | -0,83 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163688 | 11054 | 69 | 4,15 | -0,63 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163689 | 11548 | 57 | 2,88 | -0,87 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163690 | 11456 | 59 | 3,66 | -0,66 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163691 | 11612 | 49 | 3,26 | -0,76 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163692 | 11354 | 57 | 3,37 | -0,71 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163693 | 11493 | 55 | 3,71 | -0,66 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163694 | 11573 | 62 | 4,09 | -0,72 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163695 | 11566 | 56 | 3,68 | -0,75 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163696 | 11392 | 57 | 3,42 | -0,72 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163697 | 11155 | 58 | 4,08 | -0,73 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163698 | 11269 | 63 | 3,94 | -0,93 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163699 | 11516 | 47 | 3,09 | -0,98 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163700 | 11420 | 62 | 3,59 | -0,91 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163701 | 11480 | 45 | 3,04 | -0,65 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163702 | 11535 | 51 | 4,19 | -1,02 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163703 | 11653 | 42 | 3,04 | -0,53 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163704 | 11316 | 60 | 4,46 | -0,81 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163705 | 11507 | 47 | 3,74 | -0,76 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163706 | 11394 | 56 | 4,68 | -0,91 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163707 | 11460 | 53 | 3,78 | -1,05 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163708 | 11658 | 47 | 2,90 | -0,92 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163709 | 11488 | 51 | 3,59 | -1,16 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163710 | 11436 | 38 | 3,59 | -0,89 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163711 | 11468 | 42 | 4,05 | -1,12 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163712 | 11599 | 51 | 3,52 | -1,19 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163713 | 11502 | 52 | 4,13 | -0,99 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163714 | 11425 | 51 | 4,20 | -1,00 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163715 | 11355 | 52 | 4,46 | -0,84 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163716 | 11470 | 53 | 3,27 | -1,11 | +
18.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163717 | 11401 | 53 | 3,80 | -1,07 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163718 | 11646 | 44 | 3,09 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163719 | 11467 | 44 | 2,79 | -1,05 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163720 | 11444 | 51 | 3,37 | -0,88 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163721 | 11614 | 53 | 3,75 | -0,80 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163722 | 11480 | 54 | 3,44 | -1,21 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163723 | 11608 | 43 | 3,37 | -0,77 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163724 | 11515 | 59 | 4,11 | -1,00 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163725 | 11591 | 31 | 2,87 | -1,12 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163726 | 11708 | 44 | 2,81 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163727 | 11491 | 57 | 3,64 | -0,79 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163728 | 11655 | 64 | 3,53 | -1,23 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163729 | 11350 | 37 | 2,66 | -1,26 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163730 | 11528 | 45 | 3,26 | -1,00 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163731 | 11562 | 45 | 3,34 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163732 | 11465 | 49 | 3,05 | -1,01 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163733 | 11377 | 48 | 3,47 | -0,60 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163734 | 11538 | 44 | 3,83 | -1,03 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163735 | 11519 | 28 | 3,65 | -0,92 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163736 | 11561 | 45 | 2,70 | -0,95 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163737 | 11512 | 43 | 2,41 | -1,06 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163738 | 11621 | 40 | 2,29 | -1,10 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163739 | 11438 | 46 | 3,48 | -1,04 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163740 | 11519 | 44 | 3,33 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163741 | 11430 | 46 | 2,91 | -1,23 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163742 | 11413 | 39 | 2,91 | -0,71 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163743 | 11475 | 41 | 2,50 | -1,19 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163744 | 11488 | 46 | 2,72 | -1,27 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163745 | 11403 | 49 | 3,57 | -0,86 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163746 | 11354 | 43 | 3,21 | -1,08 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163747 | 11659 | 32 | 3,24 | -0,54 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163748 | 11525 | 41 | 2,35 | -1,28 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163749 | 10814 | 47 | 3,45 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163750 | 10799 | 57 | 4,11 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163751 | 11504 | 47 | 2,96 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163752 | 11521 | 57 | 3,69 | -0,88 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163753 | 11449 | 38 | 3,02 | -1,14 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163754 | 11558 | 42 | 2,93 | -1,15 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163755 | 11584 | 37 | 2,38 | -1,08 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163756 | 11584 | 46 | 3,32 | -0,92 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163757 | 11601 | 40 | 3,17 | -0,88 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163758 | 11450 | 49 | 3,52 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163759 | 11512 | 47 | 3,15 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163760 | 11383 | 43 | 3,24 | -1,10 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163761 | 11180 | 35 | 3,29 | -0,88 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163762 | 11365 | 44 | 2,58 | -1,19 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163763 | 11552 | 43 | 2,57 | -0,84 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163764 | 11674 | 35 | 2,34 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163765 | 11621 | 47 | 3,31 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163766 | 11596 | 47 | 3,32 | -0,54 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163767 | 11279 | 46 | 3,31 | -0,90 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163768 | 11597 | 44 | 2,84 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163769 | 11426 | 41 | 3,15 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163770 | 11300 | 50 | 3,58 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163771 | 11366 | 48 | 3,19 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163772 | 11384 | 50 | 3,60 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163773 | 11220 | 36 | 3,29 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163774 | 11366 | 52 | 3,21 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163775 | 11434 | 48 | 2,67 | -1,14 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163776 | 11561 | 48 | 3,30 | -0,64 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163777 | 11865 | 45 | 3,43 | -0,99 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163778 | 11589 | 47 | 2,76 | -1,20 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163779 | 11506 | 63 | 4,19 | -0,79 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163780 | 11399 | 42 | 3,07 | -1,10 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163781 | 11417 | 47 | 3,17 | -1,02 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163782 | 11554 | 46 | 3,20 | -1,05 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163783 | 11460 | 45 | 3,07 | -1,15 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163784 | 11516 | 33 | 2,68 | -0,71 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163785 | 11587 | 50 | 3,14 | -1,04 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163786 | 11527 | 36 | 2,34 | -1,11 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163787 | 11561 | 45 | 3,14 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163788 | 11370 | 47 | 3,05 | -1,14 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163789 | 11497 | 45 | 3,47 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163790 | 11479 | 63 | 4,40 | -0,62 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163791 | 11251 | 53 | 3,54 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163792 | 11486 | 45 | 2,73 | -1,29 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163793 | 11333 | 39 | 2,84 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163794 | 11360 | 46 | 4,08 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163795 | 11408 | 32 | 3,21 | -0,62 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163796 | 11382 | 51 | 2,94 | -0,83 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163797 | 11471 | 51 | 2,81 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163798 | 11696 | 49 | 3,29 | -0,98 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163799 | 11527 | 54 | 2,90 | -0,88 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163800 | 11454 | 43 | 3,17 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163801 | 11460 | 47 | 3,44 | -0,85 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163802 | 11414 | 45 | 3,39 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163803 | 11339 | 38 | 2,70 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163804 | 11227 | 38 | 2,54 | -1,01 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163805 | 11271 | 47 | 3,08 | -0,68 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163806 | 11484 | 43 | 2,74 | -0,49 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163807 | 11405 | 51 | 3,96 | -0,50 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163808 | 11260 | 41 | 3,55 | -0,83 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163809 | 11441 | 46 | 3,45 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163810 | 11312 | 32 | 3,52 | -0,51 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163811 | 11504 | 49 | 3,42 | -0,46 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163812 | 11332 | 40 | 3,06 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163813 | 11376 | 44 | 2,71 | -1,19 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163814 | 11442 | 38 | 2,66 | -1,07 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163815 | 11408 | 47 | 3,39 | -0,99 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163816 | 11428 | 54 | 3,48 | -0,71 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163817 | 11181 | 43 | 2,51 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163818 | 11379 | 45 | 3,02 | -0,70 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163819 | 11332 | 45 | 3,05 | -1,02 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163820 | 11340 | 40 | 2,68 | -0,97 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163821 | 11302 | 44 | 3,21 | -0,86 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163822 | 10994 | 51 | 4,30 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163823 | 11299 | 22 | 2,41 | -0,68 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163824 | 11516 | 48 | 3,42 | -0,48 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163825 | 11343 | 45 | 2,80 | -1,03 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163826 | 11347 | 40 | 2,90 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163827 | 11556 | 44 | 3,16 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163828 | 11155 | 40 | 3,39 | -1,03 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163829 | 11415 | 43 | 3,81 | -0,81 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163830 | 11282 | 42 | 2,97 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163831 | 11369 | 45 | 2,94 | -0,45 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163832 | 11535 | 41 | 2,70 | -0,90 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163833 | 11282 | 47 | 2,97 | -1,02 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163834 | 11207 | 41 | 2,76 | -0,89 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163835 | 11335 | 36 | 2,81 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163836 | 11393 | 40 | 3,38 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163837 | 11333 | 23 | 2,87 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163838 | 11347 | 46 | 3,20 | -0,58 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163839 | 10929 | 57 | 4,08 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163840 | 11243 | 39 | 3,02 | -0,98 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163841 | 11201 | 41 | 3,40 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163842 | 11255 | 48 | 3,59 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163843 | 11593 | 65 | 3,02 | -0,84 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163844 | 11236 | 37 | 2,60 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163845 | 11456 | 49 | 3,36 | -0,57 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163846 | 11251 | 47 | 3,35 | -0,84 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163847 | 11258 | 40 | 3,47 | -0,89 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163848 | 11383 | 21 | 2,86 | -0,64 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163849 | 11433 | 49 | 3,60 | -0,63 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163850 | 11298 | 41 | 3,07 | -0,83 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163851 | 12355 | 46 | 2,67 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163852 | 11394 | 37 | 2,99 | -0,90 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163853 | 11393 | 52 | 3,51 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163854 | 11307 | 46 | 3,49 | -0,77 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163855 | 11448 | 49 | 3,16 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163856 | 11256 | 41 | 2,81 | -0,97 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163857 | 11230 | 45 | 2,62 | -0,64 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163858 | 11342 | 44 | 3,14 | -0,84 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163859 | 11470 | 40 | 2,88 | -1,20 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163860 | 11455 | 27 | 2,84 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163861 | 10992 | 40 | 3,37 | -0,31 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163862 | 11367 | 40 | 2,88 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163863 | 11206 | 45 | 3,84 | -0,53 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163864 | 11224 | 42 | 3,39 | -0,58 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163865 | 11298 | 48 | 3,64 | -0,60 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163866 | 11234 | 46 | 3,50 | -0,79 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163867 | 11475 | 39 | 2,94 | -0,40 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163868 | 11331 | 48 | 3,10 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163869 | 11303 | 43 | 3,09 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163870 | 11300 | 47 | 3,26 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163871 | 11551 | 40 | 2,95 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163872 | 11370 | 41 | 3,23 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163873 | 11233 | 23 | 2,95 | -0,53 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163874 | 11469 | 55 | 3,69 | -0,60 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163875 | 11289 | 48 | 3,20 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163876 | 11461 | 43 | 2,93 | -0,79 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163877 | 11376 | 38 | 3,01 | -1,26 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163878 | 11424 | 50 | 3,56 | -0,79 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163879 | 11235 | 40 | 2,96 | -0,68 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163880 | 11322 | 44 | 2,83 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163881 | 11166 | 37 | 2,76 | -0,63 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163882 | 11385 | 44 | 3,16 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163883 | 11407 | 36 | 2,70 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163884 | 11401 | 58 | 3,46 | -0,64 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163885 | 11235 | 36 | 3,20 | -1,08 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163886 | 11289 | 23 | 3,03 | -0,28 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163887 | 11475 | 41 | 2,95 | -0,85 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163888 | 11290 | 42 | 3,11 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163889 | 11317 | 39 | 3,21 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163890 | 11458 | 45 | 3,59 | -1,05 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163891 | 11227 | 45 | 3,40 | -0,69 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163892 | 11259 | 44 | 3,48 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163893 | 11219 | 47 | 2,75 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163894 | 11431 | 39 | 2,78 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163895 | 11245 | 49 | 3,57 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163896 | 11167 | 42 | 3,00 | -0,97 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163897 | 11524 | 43 | 2,95 | -0,57 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163898 | 11487 | 37 | 2,96 | -1,11 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163899 | 11376 | 52 | 3,66 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163900 | 11185 | 37 | 2,52 | -0,98 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163901 | 11261 | 42 | 3,15 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163902 | 11241 | 40 | 3,20 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163903 | 11148 | 35 | 2,87 | -0,68 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163904 | 11229 | 42 | 4,14 | -0,43 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163905 | 11366 | 39 | 2,83 | -0,63 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163906 | 11218 | 35 | 2,28 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163907 | 11138 | 48 | 2,91 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163908 | 11098 | 42 | 3,46 | -0,71 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163909 | 11585 | 43 | 2,91 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163910 | 11394 | 39 | 3,41 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163911 | 11182 | 18 | 2,84 | -0,49 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163912 | 11349 | 39 | 2,89 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163913 | 11058 | 47 | 3,60 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163914 | 11298 | 47 | 3,56 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163915 | 11368 | 42 | 3,34 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163916 | 11326 | 41 | 3,18 | -0,50 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163917 | 11113 | 43 | 2,88 | -0,53 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163918 | 11090 | 46 | 2,98 | -0,54 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163919 | 11272 | 49 | 3,10 | -0,47 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163920 | 11193 | 44 | 4,84 | -0,26 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163921 | 11711 | 51 | 4,35 | -0,89 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163922 | 11314 | 44 | 2,92 | -0,82 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163923 | 11186 | 47 | 3,55 | -0,54 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163924 | 10805 | 43 | 4,35 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163925 | 11340 | 37 | 3,00 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163926 | 11200 | 40 | 3,56 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163927 | 11442 | 37 | 2,71 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163928 | 10694 | 45 | 3,79 | -0,63 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163929 | 11551 | 45 | 3,30 | -0,57 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163930 | 11170 | 35 | 2,77 | -0,60 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163931 | 11469 | 33 | 2,46 | -0,92 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163932 | 11354 | 48 | 3,73 | -0,85 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163933 | 11495 | 37 | 2,92 | -0,58 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163934 | 11117 | 44 | 3,41 | -0,22 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163935 | 11398 | 42 | 3,34 | -0,62 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163936 | 11180 | 41 | 3,04 | -0,56 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163937 | 11260 | 40 | 3,53 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163938 | 11314 | 37 | 3,16 | -0,69 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163939 | 11270 | 43 | 3,65 | -1,05 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163940 | 11340 | 57 | 4,72 | -0,03 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163941 | 11334 | 38 | 3,16 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163942 | 10742 | 47 | 3,68 | -0,68 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163943 | 11047 | 38 | 3,02 | -0,56 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163944 | 11770 | 52 | 3,37 | -0,77 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163945 | 11394 | 46 | 3,71 | -1,04 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163946 | 11423 | 48 | 2,85 | -0,86 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163947 | 11292 | 46 | 3,16 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163948 | 11461 | 54 | 3,52 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163949 | 11191 | 46 | 3,14 | -0,70 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163950 | 11367 | 51 | 3,76 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163951 | 11212 | 38 | 2,90 | -1,23 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163952 | 10722 | 56 | 4,21 | -0,45 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163953 | 11353 | 47 | 2,89 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163954 | 11396 | 41 | 2,87 | -0,83 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163955 | 11455 | 46 | 3,03 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163956 | 11443 | 48 | 3,57 | -0,47 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163957 | 11504 | 41 | 3,36 | -0,90 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163958 | 11259 | 52 | 4,07 | -0,85 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163959 | 11274 | 22 | 2,79 | -0,39 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163960 | 11246 | 46 | 2,94 | -0,84 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163961 | 11368 | 49 | 3,29 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163962 | 11228 | 47 | 3,04 | -1,10 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163963 | 11231 | 46 | 3,41 | -0,68 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163964 | 11418 | 52 | 3,73 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163965 | 11746 | 42 | 3,43 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163966 | 11353 | 51 | 3,35 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163967 | 11215 | 46 | 3,92 | -0,86 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163968 | 11181 | 22 | 2,71 | -0,71 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163969 | 11353 | 40 | 2,60 | -0,92 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163970 | 11350 | 62 | 3,58 | -0,44 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163971 | 11409 | 52 | 3,24 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163972 | 11337 | 47 | 3,23 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163973 | 11265 | 44 | 3,32 | -0,63 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163974 | 11338 | 52 | 3,79 | -1,04 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163975 | 11382 | 42 | 4,20 | -0,63 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163976 | 11413 | 49 | 3,36 | -0,81 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163977 | 11282 | 47 | 3,39 | -0,77 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163978 | 11127 | 51 | 3,86 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163979 | 11475 | 50 | 3,49 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163980 | 11448 | 42 | 3,25 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163981 | 11303 | 44 | 3,63 | -0,90 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163982 | 11338 | 25 | 2,70 | -0,80 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163983 | 11463 | 47 | 3,35 | -0,98 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163984 | 11472 | 47 | 3,30 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163985 | 11365 | 54 | 3,65 | -0,39 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163986 | 11486 | 40 | 3,12 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163987 | 11375 | 45 | 3,85 | -0,62 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163988 | 11132 | 35 | 3,54 | -0,89 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163989 | 11454 | 37 | 2,53 | -1,06 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163990 | 11291 | 40 | 3,00 | -0,47 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163991 | 11282 | 35 | 2,55 | -1,14 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163992 | 11323 | 39 | 3,03 | -0,89 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163993 | 11316 | 38 | 2,98 | -0,98 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163994 | 11371 | 43 | 3,48 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163995 | 11317 | 33 | 3,70 | -0,47 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163996 | 11449 | 38 | 2,95 | -0,96 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163997 | 11376 | 42 | 2,64 | -0,80 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163998 | 11208 | 40 | 3,03 | -1,15 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 163999 | 11358 | 42 | 3,29 | -0,81 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164000 | 11113 | 45 | 3,57 | -0,60 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164001 | 11282 | 41 | 2,66 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164002 | 11481 | 45 | 2,85 | -0,79 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164003 | 10656 | 59 | 4,22 | -0,58 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164004 | 11202 | 39 | 3,08 | -0,95 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164005 | 11257 | 48 | 3,66 | -0,70 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164006 | 11362 | 42 | 4,40 | -0,85 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164007 | 11362 | 27 | 2,89 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164008 | 11414 | 49 | 4,03 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164009 | 11412 | 42 | 3,29 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164010 | 11181 | 38 | 2,30 | -1,29 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164011 | 11399 | 41 | 2,82 | -1,06 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164012 | 11167 | 37 | 2,53 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164013 | 11248 | 45 | 3,09 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164014 | 11454 | 48 | 3,35 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164015 | 11460 | 41 | 3,02 | -1,12 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164016 | 11494 | 44 | 3,28 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164017 | 11326 | 45 | 3,70 | -0,93 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164018 | 11380 | 20 | 2,89 | -0,58 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164019 | 11489 | 44 | 2,71 | -1,00 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164020 | 11343 | 43 | 3,00 | -0,47 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164021 | 11377 | 44 | 2,87 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164022 | 11350 | 43 | 3,16 | -0,62 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164023 | 11435 | 46 | 3,14 | -1,11 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164024 | 11348 | 44 | 3,72 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164025 | 11290 | 41 | 3,24 | -1,19 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164026 | 11239 | 44 | 2,66 | -1,10 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164027 | 11397 | 50 | 3,12 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164028 | 11464 | 43 | 3,05 | -0,80 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164029 | 11524 | 56 | 3,57 | -0,84 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164030 | 11159 | 45 | 3,14 | -1,14 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164031 | 11485 | 41 | 3,07 | -0,96 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164032 | 11444 | 43 | 3,66 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164033 | 11234 | 21 | 2,16 | -1,25 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164034 | 11508 | 37 | 2,90 | -0,66 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164035 | 11377 | 44 | 2,99 | -1,03 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164036 | 11289 | 45 | 3,14 | -0,77 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164037 | 11634 | 45 | 3,00 | -0,88 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164038 | 11389 | 49 | 3,52 | -0,72 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164039 | 11458 | 43 | 3,41 | -0,68 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164040 | 11558 | 41 | 3,25 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164041 | 11250 | 45 | 2,69 | -0,74 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164042 | 11452 | 35 | 2,37 | -0,77 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164043 | 11655 | 50 | 3,68 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164044 | 11571 | 45 | 3,06 | -0,87 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164045 | 11400 | 63 | 3,88 | -0,61 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164046 | 11472 | 60 | 3,48 | -0,81 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164047 | 11573 | 51 | 3,15 | -0,54 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164048 | 11657 | 31 | 3,39 | -0,39 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164049 | 11390 | 42 | 2,57 | -0,26 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164050 | 11518 | 50 | 2,71 | -0,95 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164051 | 11384 | 46 | 2,97 | -0,39 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164052 | 11519 | 46 | 3,14 | -0,46 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164053 | 11587 | 52 | 3,32 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164054 | 11424 | 51 | 3,67 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164055 | 11489 | 53 | 3,01 | -0,58 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164056 | 11576 | 51 | 3,05 | -0,76 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164057 | 11399 | 51 | 2,81 | -0,49 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164058 | 11423 | 46 | 3,55 | -0,49 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164059 | 11198 | 32 | 2,97 | 0,02 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164060 | 11423 | 49 | 2,98 | -0,60 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164061 | 11436 | 49 | 3,27 | -0,28 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164062 | 11448 | 61 | 3,66 | -0,46 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164063 | 11585 | 61 | 3,29 | -0,50 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164064 | 11350 | 58 | 3,28 | -0,45 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164065 | 11288 | 49 | 3,77 | -0,36 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164066 | 11359 | 50 | 2,91 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164067 | 11620 | 46 | 2,95 | -0,28 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164068 | 11379 | 53 | 3,20 | -0,54 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164069 | 11581 | 50 | 3,10 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164070 | 11442 | 51 | 3,33 | -0,51 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164071 | 11281 | 31 | 2,49 | -0,47 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164072 | 11656 | 50 | 2,67 | -0,35 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164073 | 11528 | 47 | 3,17 | -0,32 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164074 | 11416 | 61 | 3,53 | -0,62 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164075 | 11535 | 53 | 3,22 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164076 | 11468 | 51 | 3,02 | -0,30 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164077 | 11621 | 50 | 3,40 | -0,52 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164078 | 11367 | 47 | 2,21 | -0,64 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164079 | 11393 | 52 | 2,99 | -0,40 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164080 | 11453 | 55 | 3,24 | -0,58 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164081 | 11499 | 56 | 3,56 | -0,36 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164082 | 11512 | 30 | 2,99 | -0,17 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164083 | 11367 | 46 | 2,60 | -0,49 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164084 | 11481 | 64 | 3,32 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164085 | 11599 | 60 | 3,22 | -0,51 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164086 | 11519 | 50 | 2,80 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164087 | 11505 | 62 | 3,66 | -0,28 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164088 | 11381 | 49 | 3,61 | -0,45 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164089 | 11594 | 46 | 2,64 | -0,16 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164090 | 11544 | 48 | 2,70 | -0,23 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164091 | 11696 | 61 | 3,08 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164092 | 11522 | 47 | 2,94 | -0,28 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164093 | 11536 | 59 | 4,11 | -0,59 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164094 | 11565 | 59 | 3,18 | -0,25 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164095 | 11558 | 54 | 3,05 | -0,35 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164096 | 11630 | 48 | 3,01 | -0,77 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164097 | 11477 | 54 | 3,21 | -0,46 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164098 | 11465 | 49 | 3,71 | -0,42 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164099 | 11388 | 46 | 2,25 | -0,67 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164100 | 11399 | 58 | 2,99 | -0,55 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164101 | 11577 | 60 | 3,41 | -0,60 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164102 | 11418 | 47 | 2,75 | -0,35 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164103 | 11348 | 58 | 3,25 | -1,02 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164104 | 11517 | 48 | 2,98 | -0,75 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164105 | 11374 | 52 | 3,24 | -1,10 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164106 | 11212 | 37 | 3,64 | -0,42 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164107 | 11440 | 51 | 2,86 | -0,48 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164108 | 11488 | 48 | 2,81 | -0,33 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164109 | 11620 | 60 | 3,35 | -0,91 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164110 | 11405 | 57 | 4,02 | -0,83 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164111 | 11355 | 52 | 2,71 | -0,65 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164112 | 11493 | 48 | 2,86 | -0,98 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164113 | 11343 | 48 | 3,11 | -0,94 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164114 | 11407 | 58 | 3,20 | -0,73 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164115 | 11386 | 47 | 2,95 | -0,85 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164116 | 11630 | 61 | 3,52 | -0,62 | +
21.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164117 | 11385 | 51 | 3,59 | -0,81 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164118 | 11440 | 21 | 2,56 | -1,26 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164119 | 11287 | 42 | 3,61 | -0,75 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164120 | 11581 | 42 | 2,82 | -1,28 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164121 | 11412 | 46 | 3,31 | -1,24 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164122 | 11350 | 46 | 3,23 | -0,46 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164123 | 11415 | 46 | 3,47 | -0,28 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164124 | 11592 | 49 | 3,14 | -0,65 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164125 | 11379 | 49 | 3,54 | -0,80 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164126 | 11104 | 52 | 3,93 | -0,68 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164127 | 11501 | 46 | 3,57 | -0,81 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164128 | 11427 | 44 | 3,59 | -0,89 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164129 | 11363 | 49 | 3,32 | -0,35 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164130 | 11294 | 46 | 2,94 | -0,83 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164131 | 11255 | 35 | 2,68 | -0,62 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164132 | 11481 | 49 | 3,25 | -0,71 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164133 | 11312 | 52 | 3,55 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164134 | 11404 | 52 | 3,88 | -0,71 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164135 | 11208 | 44 | 3,58 | -0,75 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164136 | 11330 | 52 | 4,07 | -0,99 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164137 | 11341 | 51 | 3,33 | -1,01 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164138 | 11310 | 45 | 2,99 | -0,82 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164139 | 11473 | 43 | 2,89 | -0,53 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164140 | 11485 | 48 | 3,89 | -0,43 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164141 | 11476 | 47 | 3,20 | -0,53 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164142 | 11357 | 49 | 3,85 | -0,38 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164143 | 11501 | 52 | 3,91 | -1,11 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164144 | 11413 | 51 | 3,01 | -0,49 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164145 | 11503 | 56 | 3,56 | -0,52 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164146 | 11467 | 43 | 2,91 | -0,50 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164147 | 11362 | 49 | 3,47 | -0,76 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164148 | 11302 | 19 | 2,39 | -0,66 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164149 | 11462 | 46 | 3,23 | -1,05 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164150 | 11291 | 43 | 2,93 | -0,50 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164151 | 11607 | 47 | 3,19 | -0,47 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164152 | 11341 | 54 | 3,21 | -0,64 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164153 | 11348 | 42 | 3,20 | -0,67 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164154 | 11533 | 51 | 3,67 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164155 | 11429 | 49 | 3,88 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164156 | 11622 | 46 | 2,96 | -0,84 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164157 | 11492 | 44 | 3,04 | -0,73 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164158 | 11298 | 55 | 3,89 | -0,87 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164159 | 11448 | 21 | 2,93 | -0,33 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164160 | 11300 | 43 | 2,98 | -0,78 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164161 | 11313 | 45 | 3,10 | -0,83 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164162 | 11401 | 51 | 3,29 | -0,90 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164163 | 11351 | 46 | 4,09 | -0,81 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164164 | 11361 | 47 | 3,84 | -0,44 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164165 | 11612 | 52 | 4,16 | -0,57 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164166 | 11266 | 44 | 2,99 | -1,01 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164167 | 11403 | 49 | 3,09 | -0,75 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164168 | 11486 | 50 | 3,06 | -0,77 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164169 | 11281 | 46 | 4,23 | -0,60 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164170 | 11490 | 18 | 2,22 | -1,21 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164171 | 11265 | 43 | 2,67 | -0,77 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164172 | 11365 | 39 | 2,90 | -0,80 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164173 | 11327 | 49 | 3,23 | -0,85 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164174 | 11480 | 47 | 3,09 | -0,88 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164175 | 11652 | 54 | 4,03 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164176 | 11695 | 57 | 3,15 | -0,98 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164177 | 11543 | 49 | 3,29 | -0,65 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164178 | 11255 | 43 | 3,66 | -0,83 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164179 | 11529 | 49 | 4,07 | -0,64 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164180 | 11503 | 29 | 2,65 | -0,95 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164181 | 11306 | 42 | 2,79 | -0,51 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164182 | 10798 | 51 | 4,10 | -0,11 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164183 | 11498 | 40 | 2,97 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164184 | 11468 | 52 | 3,60 | -0,48 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164185 | 11254 | 42 | 3,37 | -0,56 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164186 | 11208 | 54 | 3,75 | -0,67 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164187 | 11483 | 45 | 3,81 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164188 | 11345 | 49 | 3,29 | -0,67 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164189 | 11477 | 46 | 3,03 | -0,79 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164190 | 11207 | 42 | 3,05 | -0,89 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164191 | 11480 | 43 | 4,61 | -0,85 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164192 | 11500 | 16 | 2,13 | -1,16 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164193 | 11329 | 40 | 2,82 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164194 | 11404 | 42 | 2,83 | -1,12 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164195 | 11364 | 45 | 2,71 | -0,96 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164196 | 11430 | 57 | 3,54 | -0,95 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164197 | 12094 | 43 | 3,05 | -0,66 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164198 | 11388 | 53 | 3,91 | -0,76 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164199 | 11341 | 48 | 3,28 | -0,63 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164200 | 11462 | 53 | 3,24 | -0,62 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164201 | 11436 | 39 | 3,31 | -0,63 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164202 | 11178 | 21 | 2,46 | -1,11 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164203 | 11502 | 52 | 2,76 | -1,30 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164204 | 11413 | 49 | 3,18 | -1,08 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164205 | 11592 | 45 | 2,97 | -0,45 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164206 | 11398 | 44 | 3,51 | -0,75 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164207 | 11204 | 53 | 3,98 | -0,42 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164208 | 11484 | 48 | 4,03 | -0,67 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164209 | 11555 | 41 | 2,91 | -0,40 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164210 | 11323 | 43 | 3,07 | -0,79 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164211 | 11422 | 44 | 3,20 | -0,69 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164212 | 11496 | 53 | 3,93 | -0,69 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164213 | 11598 | 33 | 3,12 | -0,55 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164214 | 11373 | 41 | 2,88 | -0,90 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164215 | 11402 | 42 | 2,76 | -0,62 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164216 | 11478 | 46 | 3,31 | -0,91 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164217 | 11357 | 45 | 2,89 | -0,88 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164218 | 11460 | 41 | 3,29 | -0,83 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164219 | 11516 | 49 | 4,12 | -0,81 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164220 | 11552 | 35 | 2,37 | -0,46 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164221 | 11315 | 47 | 3,15 | -1,03 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164222 | 11760 | 41 | 3,08 | -0,63 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164223 | 11389 | 48 | 3,63 | -0,83 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164224 | 11565 | 48 | 3,36 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164225 | 11390 | 27 | 3,16 | -0,29 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164226 | 11687 | 51 | 3,25 | -1,08 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164227 | 11378 | 45 | 2,95 | -0,56 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164228 | 11533 | 43 | 3,12 | -0,41 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164229 | 11567 | 48 | 3,28 | -0,73 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164230 | 11572 | 50 | 3,53 | -0,81 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164231 | 11305 | 49 | 3,60 | -1,09 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164232 | 11472 | 36 | 3,59 | -0,55 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164233 | 11506 | 54 | 3,05 | -0,73 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164234 | 11572 | 49 | 3,11 | -0,35 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164235 | 11462 | 48 | 3,24 | -0,77 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164236 | 11577 | 50 | 3,42 | -0,71 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164237 | 11605 | 56 | 3,95 | -0,66 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164238 | 11351 | 24 | 3,20 | -0,37 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164239 | 11408 | 44 | 2,93 | -0,87 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164240 | 11436 | 35 | 2,63 | -0,99 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164241 | 11403 | 46 | 3,39 | -0,44 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164242 | 11454 | 37 | 2,96 | -0,45 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164243 | 11383 | 44 | 3,59 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164244 | 11369 | 52 | 4,04 | -0,42 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164245 | 11294 | 40 | 3,80 | -0,63 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164246 | 11541 | 51 | 2,98 | -0,55 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164247 | 11571 | 48 | 3,56 | -0,56 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164248 | 11371 | 51 | 3,22 | -0,53 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164249 | 11345 | 30 | 3,49 | -0,95 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164250 | 11431 | 47 | 3,27 | -0,37 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164251 | 11462 | 38 | 2,58 | -0,60 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164252 | 11280 | 38 | 2,82 | -0,39 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164253 | 11559 | 50 | 3,47 | -0,49 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164254 | 11344 | 44 | 2,98 | -0,98 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164255 | 11534 | 45 | 3,48 | -0,62 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164256 | 11520 | 49 | 3,28 | -0,42 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164257 | 11368 | 48 | 3,05 | -0,73 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164258 | 11261 | 57 | 4,03 | -0,73 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164259 | 11428 | 51 | 3,33 | -0,77 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164260 | 11111 | 25 | 2,85 | -1,10 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164261 | 11578 | 48 | 3,16 | -0,57 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164262 | 11706 | 50 | 3,48 | -0,24 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164263 | 11364 | 41 | 3,05 | -0,43 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164264 | 11342 | 46 | 3,37 | -0,42 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164265 | 11563 | 40 | 2,69 | -0,59 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164266 | 11428 | 46 | 3,52 | -0,44 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164267 | 11475 | 45 | 3,22 | -0,29 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164268 | 11600 | 42 | 3,18 | -0,42 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164269 | 11476 | 44 | 3,43 | -0,41 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164270 | 11382 | 44 | 3,42 | -0,51 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164271 | 11397 | 43 | 3,07 | -0,70 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164272 | 11564 | 45 | 2,84 | -0,80 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164273 | 11339 | 23 | 2,93 | -0,69 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164274 | 11553 | 43 | 3,05 | -0,37 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164275 | 12072 | 47 | 2,97 | -0,43 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164276 | 11477 | 41 | 3,21 | -0,38 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164277 | 11369 | 45 | 3,10 | -0,39 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164278 | 11436 | 44 | 3,01 | -0,46 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164279 | 11404 | 40 | 3,37 | -0,05 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164280 | 11535 | 42 | 2,86 | -0,43 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164281 | 10664 | 51 | 4,02 | -0,46 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164282 | 11465 | 44 | 3,10 | -0,69 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164283 | 11168 | 40 | 2,86 | -1,26 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164284 | 11358 | 20 | 2,86 | -0,37 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164285 | 11512 | 47 | 3,21 | -0,20 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164286 | 11520 | 39 | 2,79 | -0,11 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164287 | 11365 | 52 | 3,64 | -0,34 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164288 | 11524 | 47 | 3,08 | -0,76 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164289 | 11399 | 49 | 3,22 | -0,32 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164290 | 11374 | 49 | 3,02 | -0,95 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164291 | 11493 | 45 | 3,26 | -0,68 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164292 | 10664 | 51 | 4,01 | -0,44 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164293 | 11571 | 37 | 2,89 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164294 | 11431 | 41 | 2,94 | -0,34 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164295 | 11255 | 31 | 3,44 | -0,17 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164296 | 11348 | 43 | 2,78 | -0,74 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164297 | 11444 | 40 | 2,93 | -0,35 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164298 | 11394 | 38 | 2,92 | -0,54 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164299 | 11489 | 47 | 3,19 | -0,24 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164300 | 11462 | 45 | 3,25 | -0,27 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164301 | 11527 | 52 | 3,56 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164302 | 10667 | 51 | 4,00 | -0,43 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164303 | 11530 | 45 | 2,96 | -0,55 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164304 | 11324 | 45 | 3,03 | -0,47 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164305 | 11291 | 42 | 3,15 | -1,10 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164306 | 11349 | 39 | 2,90 | -0,77 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164307 | 11460 | 47 | 3,68 | -0,15 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164308 | 11408 | 50 | 3,55 | -0,32 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164309 | 11381 | 38 | 2,44 | -0,86 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164310 | 11574 | 40 | 2,79 | -0,23 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164311 | 11515 | 55 | 3,56 | -0,62 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164312 | 11315 | 51 | 3,94 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164313 | 11485 | 40 | 3,13 | -1,04 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164314 | 11450 | 42 | 3,06 | -0,69 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164315 | 11474 | 52 | 3,46 | -0,50 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164316 | 11334 | 22 | 3,00 | -0,10 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164317 | 11299 | 44 | 3,36 | -0,51 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164318 | 11507 | 47 | 2,87 | -0,12 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164319 | 11515 | 45 | 2,89 | -0,76 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164320 | 11517 | 45 | 3,38 | -0,66 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164321 | 11318 | 47 | 3,45 | -0,34 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164322 | 11561 | 49 | 3,54 | -0,39 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164323 | 11390 | 54 | 3,56 | -0,39 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164324 | 11325 | 47 | 2,92 | -0,68 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164325 | 11621 | 52 | 3,16 | -0,72 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164326 | 11507 | 44 | 3,05 | -1,25 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164327 | 11429 | 43 | 3,29 | -0,85 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164328 | 11503 | 21 | 2,95 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164329 | 11373 | 36 | 2,57 | -0,89 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164330 | 11372 | 47 | 3,21 | -0,45 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164331 | 11326 | 45 | 3,11 | -0,50 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164332 | 11370 | 41 | 3,17 | -0,40 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164333 | 11482 | 48 | 3,55 | 0,06 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164334 | 11447 | 47 | 3,45 | -0,56 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164335 | 11371 | 51 | 3,56 | -0,53 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164336 | 11432 | 44 | 3,20 | -0,81 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164337 | 11546 | 39 | 3,04 | -0,39 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164338 | 11404 | 49 | 3,31 | -0,53 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164339 | 11444 | 47 | 3,35 | -1,14 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164340 | 11272 | 21 | 2,81 | -0,48 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164341 | 11413 | 46 | 3,12 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164342 | 11487 | 41 | 2,69 | -0,09 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164343 | 11342 | 43 | 2,99 | -1,01 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164344 | 11401 | 39 | 2,97 | -0,41 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164345 | 11399 | 40 | 3,02 | -0,25 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164346 | 10964 | 51 | 4,03 | -0,39 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164347 | 11468 | 51 | 3,31 | -0,47 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164348 | 11337 | 50 | 3,39 | -0,36 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164349 | 11579 | 41 | 3,07 | -0,20 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164350 | 11428 | 42 | 2,78 | -0,56 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164351 | 11383 | 30 | 3,37 | -0,15 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164352 | 11304 | 37 | 2,43 | -0,55 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164353 | 11567 | 48 | 3,16 | -0,55 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164354 | 11635 | 48 | 3,18 | -0,56 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164355 | 11412 | 42 | 2,98 | -0,29 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164356 | 11512 | 49 | 3,61 | -0,41 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164357 | 11291 | 41 | 3,07 | -0,43 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164358 | 10564 | 60 | 3,95 | -0,64 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164359 | 11378 | 46 | 3,50 | -0,51 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164360 | 11438 | 38 | 3,10 | -0,69 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164361 | 11434 | 53 | 3,19 | -1,27 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164362 | 11278 | 24 | 2,76 | -0,54 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164363 | 11397 | 47 | 3,36 | -0,25 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164364 | 11609 | 50 | 3,39 | -0,60 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164365 | 11397 | 47 | 2,86 | -0,17 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164366 | 11597 | 39 | 2,54 | -0,63 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164367 | 11434 | 43 | 3,07 | -0,44 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164368 | 11644 | 47 | 3,21 | -0,64 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164369 | 11549 | 43 | 2,73 | -0,72 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164370 | 11608 | 43 | 2,73 | -0,76 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164371 | 11693 | 44 | 3,02 | -0,71 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164372 | 11489 | 47 | 3,41 | -0,84 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164373 | 11528 | 43 | 3,43 | -0,59 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164374 | 11454 | 46 | 2,91 | -0,53 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164375 | 11309 | 47 | 3,13 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164376 | 11373 | 52 | 3,23 | -0,59 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164377 | 11279 | 47 | 3,03 | -0,62 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164378 | 11564 | 55 | 3,28 | -0,41 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164379 | 11450 | 45 | 3,26 | -0,38 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164380 | 11473 | 74 | 3,60 | -0,56 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164381 | 11577 | 41 | 2,80 | 0,01 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164382 | 11384 | 54 | 3,41 | -0,54 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164383 | 11321 | 50 | 3,25 | -0,31 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164384 | 11502 | 61 | 3,71 | -0,48 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164385 | 11346 | 55 | 3,97 | -0,61 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164386 | 11528 | 32 | 3,31 | -0,23 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164387 | 11477 | 48 | 3,54 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164388 | 11530 | 40 | 2,57 | -0,03 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164389 | 11446 | 49 | 3,13 | -0,65 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164390 | 11508 | 54 | 3,55 | -0,51 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164391 | 11545 | 58 | 3,63 | -0,40 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164392 | 11546 | 45 | 3,10 | -0,54 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164393 | 11381 | 43 | 3,15 | -0,47 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164394 | 10986 | 40 | 2,59 | -0,23 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164395 | 11442 | 49 | 3,53 | -0,58 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164396 | 11707 | 58 | 3,34 | -0,68 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164397 | 11554 | 41 | 2,84 | -0,21 | +
22.07.2025 | OOD103-2V | JJ 164398 | 11330 | 33 | 3,20 | -0,48 | +