## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4485
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.07.2025 | OOM102 | V 109491 | 13123 | 114 | 6,05 | -1,87 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109492 | 12726 | 118 | 6,22 | -1,41 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109493 | 12782 | 117 | 5,98 | -1,46 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109494 | 12567 | 119 | 6,05 | -1,71 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109495 | 12591 | 119 | 6,17 | -1,53 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109496 | 12509 | 118 | 6,11 | -1,43 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109497 | 12736 | 113 | 6,53 | -1,27 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109498 | 12756 | 116 | 5,88 | -1,33 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109499 | 12943 | 118 | 5,19 | -1,72 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109500 | 12582 | 119 | 6,12 | -1,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109501 | 12760 | 116 | 6,52 | -1,05 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109502 | 13110 | 120 | 5,57 | -1,63 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109503 | 12695 | 119 | 6,74 | -0,93 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109504 | 12724 | 120 | 6,25 | -1,77 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109505 | 12792 | 118 | 6,66 | -1,16 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109506 | 12467 | 117 | 5,47 | -1,46 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109507 | 12112 | 120 | 6,81 | -0,89 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109508 | 12443 | 120 | 7,24 | -0,69 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109509 | 12365 | 120 | 7,07 | -0,57 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109510 | 12037 | 119 | 6,61 | -0,73 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109511 | 12123 | 120 | 6,87 | -0,88 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109512 | 12223 | 116 | 6,75 | -0,43 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109513 | 12007 | 118 | 6,48 | -1,04 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109514 | 12245 | 120 | 6,87 | -0,99 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109515 | 12360 | 120 | 7,12 | -0,66 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109516 | 12173 | 120 | 6,59 | -0,91 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109517 | 12237 | 119 | 6,62 | -0,56 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109518 | 12055 | 120 | 6,66 | -0,61 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109519 | 12273 | 119 | 6,82 | -0,69 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109520 | 12193 | 116 | 7,57 | -1,25 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109521 | 12104 | 115 | 6,71 | -0,88 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109522 | 12192 | 120 | 6,86 | -1,41 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109523 | 12243 | 117 | 6,38 | -1,09 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109524 | 12125 | 120 | 7,43 | -1,02 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109525 | 12039 | 120 | 7,57 | -0,87 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109526 | 12149 | 120 | 6,45 | -0,79 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109527 | 12084 | 119 | 6,73 | -0,99 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109528 | 12241 | 120 | 6,95 | -0,82 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109529 | 12065 | 118 | 6,83 | -1,28 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109530 | 12024 | 119 | 6,59 | -0,67 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109531 | 12105 | 120 | 6,40 | -0,98 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109532 | 12082 | 120 | 7,36 | -0,70 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109533 | 12260 | 115 | 7,47 | -0,44 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109534 | 12325 | 119 | 5,94 | -1,12 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109535 | 12180 | 118 | 7,26 | -0,94 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109536 | 12153 | 118 | 6,58 | -0,83 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109537 | 12316 | 119 | 6,55 | -1,20 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109538 | 12083 | 119 | 6,39 | -0,90 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109539 | 12102 | 119 | 6,61 | -0,76 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109540 | 12054 | 120 | 6,75 | -1,09 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109541 | 12131 | 120 | 6,63 | -1,30 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109542 | 12059 | 120 | 6,41 | -1,13 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109543 | 12347 | 117 | 7,71 | -1,02 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109544 | 12253 | 119 | 6,54 | -0,89 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109545 | 12098 | 119 | 7,82 | -0,65 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109546 | 12203 | 118 | 7,28 | -0,91 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109547 | 12018 | 119 | 6,45 | -1,56 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109548 | 12049 | 119 | 6,98 | -0,96 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109549 | 12080 | 120 | 6,79 | -1,16 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109550 | 12201 | 119 | 6,65 | -0,47 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109551 | 12268 | 119 | 6,70 | -0,98 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109552 | 12174 | 119 | 6,69 | -0,99 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109553 | 12048 | 116 | 6,82 | -0,95 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109554 | 12149 | 118 | 6,19 | -0,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109555 | 12133 | 119 | 6,71 | -0,88 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109556 | 12150 | 118 | 6,67 | -0,70 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109557 | 12111 | 117 | 7,21 | -0,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109558 | 12244 | 119 | 6,86 | -1,06 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109559 | 12007 | 120 | 6,72 | -0,94 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109560 | 12170 | 120 | 6,64 | -1,08 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109561 | 12170 | 118 | 6,66 | -0,93 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109562 | 12051 | 120 | 6,53 | -0,62 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109563 | 12117 | 120 | 6,71 | -1,05 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109564 | 12226 | 118 | 6,34 | -0,76 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109565 | 12391 | 120 | 6,32 | -0,79 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109566 | 12385 | 120 | 6,73 | -0,76 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109567 | 12118 | 120 | 6,42 | -0,88 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109568 | 12332 | 117 | 6,47 | -0,74 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109569 | 12009 | 120 | 6,19 | -0,95 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109570 | 12421 | 120 | 7,33 | -0,86 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109571 | 12048 | 120 | 7,13 | -0,71 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109572 | 12073 | 118 | 6,60 | -0,99 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109573 | 12031 | 120 | 6,83 | -0,83 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109574 | 12016 | 117 | 6,25 | -0,88 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109575 | 12098 | 119 | 6,71 | -0,89 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109576 | 12037 | 119 | 7,22 | -0,57 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109577 | 12026 | 119 | 7,20 | -0,65 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109578 | 12133 | 120 | 7,05 | -1,17 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109579 | 12435 | 119 | 7,02 | -0,67 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109580 | 12067 | 118 | 7,10 | -0,56 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109581 | 12143 | 119 | 6,65 | -0,64 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109582 | 12165 | 119 | 6,65 | -0,99 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109583 | 12081 | 120 | 6,47 | -1,40 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109584 | 12128 | 120 | 6,47 | -1,23 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109585 | 12466 | 119 | 6,53 | -0,81 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109586 | 12327 | 119 | 6,65 | -0,92 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109587 | 12211 | 120 | 7,26 | -0,82 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109588 | 12183 | 119 | 7,15 | -0,61 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109589 | 12044 | 119 | 7,55 | -0,58 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109590 | 12189 | 119 | 7,82 | -0,47 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109591 | 12248 | 119 | 6,38 | -0,78 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109592 | 12283 | 119 | 6,69 | -0,87 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109593 | 12173 | 120 | 6,45 | -1,12 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109594 | 12359 | 119 | 6,95 | -0,51 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109595 | 12240 | 120 | 6,66 | -0,66 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109596 | 12168 | 118 | 6,74 | -0,89 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109597 | 12074 | 119 | 6,56 | -0,95 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109598 | 12174 | 120 | 6,79 | -0,61 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109599 | 12057 | 118 | 6,60 | -0,78 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109600 | 12115 | 117 | 6,46 | -0,77 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109601 | 12235 | 119 | 7,00 | -0,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109602 | 12078 | 119 | 7,32 | -0,70 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109603 | 12108 | 120 | 7,01 | -0,80 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109604 | 12352 | 118 | 6,55 | -0,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109605 | 12098 | 120 | 6,40 | -0,97 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109606 | 12272 | 120 | 6,64 | -0,58 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109607 | 12168 | 120 | 6,90 | -0,91 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109608 | 12137 | 120 | 5,99 | -0,85 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109609 | 12018 | 119 | 6,38 | -1,23 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109610 | 12153 | 120 | 6,86 | -0,75 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109611 | 12029 | 120 | 6,46 | -0,92 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109612 | 12356 | 120 | 7,16 | -0,76 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109613 | 12033 | 119 | 6,64 | -0,95 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109614 | 12160 | 117 | 7,05 | -0,80 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109615 | 12054 | 120 | 7,32 | -0,85 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109616 | 12334 | 120 | 6,69 | -0,72 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109617 | 12069 | 119 | 6,89 | -1,20 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109618 | 12412 | 120 | 6,37 | -0,96 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109619 | 12003 | 118 | 6,71 | -0,90 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109620 | 12423 | 119 | 6,64 | -0,76 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109621 | 12191 | 119 | 6,92 | -0,57 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109622 | 12563 | 120 | 7,24 | -0,94 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109623 | 12026 | 120 | 7,07 | -0,89 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109624 | 12156 | 120 | 7,24 | -0,79 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109625 | 12214 | 120 | 7,43 | -0,97 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109626 | 12076 | 118 | 6,40 | -0,85 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109627 | 12043 | 119 | 6,56 | -0,76 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109628 | 12197 | 120 | 6,46 | -1,01 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109629 | 12335 | 120 | 5,73 | -0,96 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109630 | 12037 | 118 | 6,84 | -0,94 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109631 | 12236 | 120 | 6,37 | -0,90 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109632 | 12079 | 120 | 6,88 | -1,11 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109633 | 12731 | 118 | 7,19 | -1,08 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109634 | 12193 | 118 | 6,42 | -0,99 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109635 | 12305 | 119 | 6,54 | -0,85 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109636 | 12343 | 119 | 6,76 | -1,02 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109637 | 12019 | 118 | 6,23 | -0,87 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109638 | 12047 | 119 | 6,46 | -0,88 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109639 | 12041 | 119 | 6,40 | -1,14 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109640 | 12359 | 120 | 6,33 | -0,96 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109641 | 12030 | 120 | 6,84 | -1,34 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109642 | 12617 | 120 | 7,22 | -1,16 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109643 | 12183 | 119 | 6,47 | -0,62 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109644 | 12083 | 119 | 6,76 | -1,15 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109645 | 12220 | 120 | 7,15 | -0,91 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109646 | 12153 | 119 | 6,54 | -0,55 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109647 | 12318 | 120 | 6,99 | -0,88 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109648 | 12196 | 115 | 6,89 | -1,11 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109649 | 12030 | 116 | 6,49 | -0,96 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109650 | 12111 | 120 | 6,45 | -1,04 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109651 | 12309 | 119 | 7,28 | -1,01 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109652 | 12358 | 117 | 6,73 | -0,70 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109653 | 12503 | 119 | 6,95 | -0,86 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109654 | 12289 | 120 | 6,52 | -0,55 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109655 | 12356 | 120 | 6,53 | -0,89 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109656 | 12176 | 117 | 6,50 | -1,04 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109657 | 12247 | 120 | 6,97 | -0,51 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109658 | 12087 | 120 | 6,63 | -0,87 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109659 | 12074 | 118 | 6,88 | -0,85 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109660 | 12348 | 120 | 6,84 | -0,65 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109661 | 12159 | 118 | 6,63 | -0,81 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109662 | 12349 | 120 | 6,65 | -0,96 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109663 | 12117 | 111 | 6,59 | -1,26 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109664 | 12455 | 113 | 6,44 | -1,04 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109665 | 12166 | 120 | 6,69 | -0,86 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109666 | 12267 | 120 | 6,59 | -1,07 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109667 | 12365 | 120 | 6,67 | -0,80 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109668 | 12266 | 119 | 6,61 | -0,70 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109669 | 12198 | 120 | 6,53 | -1,19 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109670 | 12081 | 119 | 6,73 | -0,90 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109671 | 12376 | 120 | 6,72 | -0,76 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109672 | 12110 | 120 | 7,10 | -0,64 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109673 | 12315 | 120 | 6,92 | -1,31 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109674 | 12074 | 119 | 6,73 | -1,20 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109675 | 12181 | 120 | 6,50 | -0,92 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109676 | 12566 | 118 | 7,88 | -0,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109677 | 12220 | 120 | 6,43 | -0,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109678 | 12269 | 119 | 7,02 | -0,87 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109679 | 12719 | 120 | 7,86 | -0,84 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109680 | 12464 | 120 | 6,94 | -1,25 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109681 | 12546 | 115 | 6,93 | -0,77 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109682 | 12509 | 113 | 6,86 | -0,64 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109683 | 12398 | 119 | 5,88 | -1,05 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109684 | 12117 | 114 | 6,11 | -0,63 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109685 | 12077 | 119 | 6,62 | -1,11 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109686 | 12570 | 118 | 7,16 | -1,10 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109687 | 12237 | 120 | 6,35 | -1,10 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109688 | 12052 | 118 | 6,52 | -1,21 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109689 | 12077 | 115 | 6,18 | -0,98 | +
29.07.2025 | OOM102 | V 109690 | 12019 | 118 | 6,12 | -1,19 | +