## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4464
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.07.2025 | OOM110 | V 108550 | 10839 | 199 | 6,69 | -1,08 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108551 | 10743 | 195 | 7,18 | -1,85 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108552 | 10784 | 197 | 8,15 | -1,19 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108553 | 10586 | 196 | 7,49 | -0,79 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108554 | 10593 | 198 | 7,02 | -1,14 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108555 | 10886 | 199 | 8,12 | -1,24 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108556 | 10645 | 196 | 8,07 | -1,36 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108557 | 10688 | 199 | 7,57 | -1,43 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108558 | 10638 | 195 | 7,15 | -0,75 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108559 | 10692 | 198 | 7,68 | -1,21 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108560 | 10819 | 199 | 7,49 | -1,18 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108561 | 10606 | 198 | 8,10 | -0,91 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108562 | 10756 | 198 | 7,78 | -0,94 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108563 | 10889 | 199 | 6,88 | -1,02 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108564 | 10705 | 200 | 7,43 | -1,14 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108565 | 10771 | 199 | 6,87 | -0,92 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108566 | 10735 | 197 | 7,40 | -1,05 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108567 | 10834 | 194 | 7,27 | -1,25 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108568 | 10534 | 196 | 8,82 | -1,37 | +
17.07.2025 | OOM110 | V 108569 | 10708 | 199 | 8,33 | -1,08 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108570 | 10949 | 193 | 6,58 | -1,89 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108571 | 10619 | 191 | 6,33 | -2,20 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108572 | 11455 | 196 | 6,37 | -1,86 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108573 | 10746 | 190 | 6,87 | -1,63 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108574 | 10673 | 197 | 6,41 | -2,82 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108575 | 10600 | 199 | 6,82 | -1,86 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108576 | 10840 | 198 | 7,00 | -1,59 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108577 | 10723 | 193 | 6,32 | -1,97 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108578 | 10748 | 195 | 6,59 | -1,93 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108579 | 10817 | 192 | 7,37 | -1,76 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108580 | 10873 | 199 | 6,39 | -2,33 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108581 | 10886 | 195 | 6,52 | -1,66 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108582 | 10677 | 192 | 6,97 | -2,43 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108583 | 10814 | 197 | 7,02 | -1,61 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108584 | 10749 | 200 | 7,29 | -1,73 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108585 | 10659 | 198 | 6,36 | -2,07 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108586 | 10646 | 198 | 8,51 | -2,10 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108587 | 10835 | 199 | 7,25 | -2,01 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108588 | 10757 | 193 | 7,54 | -1,67 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108589 | 10522 | 200 | 6,86 | -1,20 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108590 | 10599 | 199 | 6,44 | -2,00 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108591 | 10761 | 191 | 6,46 | -1,84 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108592 | 10836 | 200 | 6,89 | -1,53 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108593 | 10651 | 194 | 7,33 | -2,16 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108594 | 10618 | 193 | 6,71 | -1,66 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108595 | 10606 | 194 | 7,31 | -1,76 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108596 | 10611 | 199 | 6,75 | -1,97 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108597 | 10604 | 196 | 7,02 | -2,22 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108598 | 10784 | 192 | 6,27 | -1,72 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108599 | 10815 | 199 | 6,68 | -1,56 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108600 | 10872 | 195 | 6,38 | -1,43 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108601 | 10642 | 195 | 6,94 | -1,78 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108602 | 10391 | 186 | 6,51 | -0,98 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108603 | 10549 | 196 | 6,52 | -1,37 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108604 | 10806 | 196 | 6,78 | -1,54 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108605 | 10758 | 199 | 6,55 | -1,63 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108606 | 10981 | 193 | 6,47 | -2,04 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108607 | 10626 | 197 | 6,83 | -1,96 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108608 | 10728 | 190 | 6,63 | -2,05 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108609 | 10757 | 192 | 6,51 | -1,59 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108610 | 10487 | 185 | 6,14 | -1,77 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108611 | 10766 | 193 | 6,64 | -2,14 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108612 | 10558 | 195 | 6,68 | -2,03 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108613 | 10574 | 195 | 7,33 | -2,26 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108614 | 10952 | 192 | 5,96 | -2,20 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108615 | 10986 | 197 | 5,66 | -2,00 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108616 | 10593 | 199 | 6,58 | -1,77 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108617 | 10743 | 197 | 6,02 | -1,91 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108618 | 10728 | 192 | 6,68 | -1,70 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108619 | 10761 | 197 | 6,41 | -1,88 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108620 | 10885 | 195 | 6,50 | -1,79 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108621 | 10619 | 197 | 6,05 | -1,80 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108622 | 10769 | 198 | 5,76 | -2,23 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108623 | 10735 | 197 | 6,43 | -2,26 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108624 | 10804 | 199 | 6,67 | -1,92 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108625 | 10652 | 197 | 6,64 | -1,85 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108626 | 10906 | 198 | 6,70 | -1,73 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108627 | 10651 | 194 | 6,95 | -1,67 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108628 | 10907 | 194 | 6,88 | -1,80 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108629 | 10875 | 200 | 7,15 | -1,75 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108630 | 10682 | 197 | 5,64 | -2,16 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108631 | 10594 | 197 | 6,05 | -1,95 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108632 | 10896 | 191 | 7,33 | -1,99 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108633 | 10821 | 196 | 6,24 | -2,04 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108634 | 10928 | 192 | 6,52 | -1,63 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108635 | 10735 | 199 | 6,48 | -1,88 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108636 | 10606 | 198 | 7,43 | -1,86 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108637 | 10820 | 195 | 6,68 | -2,08 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108638 | 10774 | 197 | 6,50 | -1,80 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108639 | 10957 | 200 | 6,83 | -1,75 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108640 | 10773 | 200 | 6,81 | -1,72 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108641 | 10629 | 197 | 6,54 | -1,83 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108642 | 10868 | 196 | 6,42 | -2,29 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108643 | 10896 | 199 | 6,36 | -1,75 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108644 | 10921 | 198 | 6,85 | -1,93 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108645 | 10668 | 199 | 6,70 | -1,44 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108646 | 10796 | 198 | 6,44 | -2,45 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108647 | 10863 | 200 | 6,30 | -1,82 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108648 | 10824 | 200 | 6,80 | -1,50 | +
30.07.2025 | OOM110 | V 108649 | 10681 | 195 | 6,88 | -2,18 | +