## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
25.07.2025 | OOM201 | V 125701 | 17856 | 345 | 5,63 | -0,72 | 17205 | 343 | 5,84 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125702 | 16371 | 343 | 6,38 | -0,74 | 15949 | 348 | 6,54 | -0,82 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125703 | 16394 | 347 | 6,39 | -0,92 | 17397 | 350 | 6,01 | -0,81 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125704 | 16000 | 345 | 6,68 | -1,01 | 17015 | 345 | 6,25 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125705 | 18941 | 346 | 5,81 | -1,00 | 19601 | 346 | 5,72 | -1,57 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125706 | 15314 | 345 | 6,74 | -0,67 | 16454 | 349 | 6,35 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125707 | 17393 | 346 | 6,52 | -1,28 | 17001 | 345 | 6,72 | -1,22 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125708 | 17470 | 348 | 6,79 | -0,68 | 17653 | 344 | 6,77 | -0,67 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125709 | 15181 | 343 | 6,72 | -1,00 | 16389 | 349 | 6,30 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125710 | 17791 | 347 | 5,79 | -1,24 | 17768 | 350 | 5,90 | -1,22 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125711 | 16131 | 346 | 6,21 | -0,75 | 15959 | 349 | 6,21 | -0,82 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125712 | 18552 | 344 | 5,48 | -0,87 | 17417 | 345 | 5,70 | -0,88 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125713 | 16819 | 347 | 6,05 | -0,97 | 17526 | 345 | 5,83 | -0,94 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125714 | 19099 | 347 | 5,74 | -2,25 | 19004 | 349 | 5,87 | -2,49 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125715 | 15282 | 348 | 6,27 | -0,94 | 16054 | 349 | 6,18 | -0,91 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125716 | 17657 | 345 | 6,29 | -0,82 | 15941 | 344 | 6,82 | -0,92 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125717 | 16280 | 344 | 6,38 | -1,21 | 17660 | 346 | 6,03 | -1,16 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125718 | 16059 | 349 | 6,89 | -1,06 | 15655 | 350 | 7,06 | -1,15 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125719 | 16119 | 345 | 6,31 | -1,08 | 15695 | 347 | 6,46 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125720 | 17253 | 348 | 5,85 | -0,92 | 17286 | 348 | 5,77 | -0,88 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125721 | 16981 | 348 | 6,15 | -1,05 | 17293 | 344 | 6,15 | -0,96 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125722 | 18829 | 345 | 5,59 | -1,48 | 19241 | 344 | 5,47 | -1,47 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125723 | 16668 | 347 | 6,51 | -1,33 | 16650 | 349 | 6,55 | -1,36 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125724 | 17485 | 350 | 6,11 | -1,01 | 17736 | 344 | 6,05 | -0,92 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125725 | 17737 | 347 | 6,29 | -1,56 | 18162 | 341 | 5,95 | -1,38 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125726 | 16840 | 348 | 8,15 | -1,13 | 16881 | 344 | 8,13 | -1,23 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125727 | 16978 | 349 | 7,64 | -0,90 | 16937 | 342 | 7,45 | -0,83 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125728 | 16430 | 348 | 5,92 | -1,04 | 16840 | 349 | 5,78 | -0,88 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125729 | 16419 | 346 | 6,61 | -1,42 | 15882 | 349 | 7,00 | -1,39 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125730 | 17079 | 350 | 6,35 | -1,16 | 16786 | 344 | 6,39 | -1,19 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125731 | 18070 | 347 | 5,93 | -1,06 | 18132 | 348 | 6,00 | -1,09 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125732 | 14636 | 59 | 6,25 | -0,71 | 14545 | 62 | 6,40 | -0,72 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125733 | 16633 | 194 | 6,98 | -1,79 | 15783 | 207 | 7,22 | -1,71 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125734 | 16378 | 84 | 7,47 | -1,07 | 16543 | 86 | 7,20 | -1,17 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125735 | 16826 | 106 | 8,57 | -1,29 | 16280 | 92 | 8,80 | -1,33 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125736 | 16256 | 97 | 8,60 | -1,16 | 15979 | 100 | 9,20 | -1,22 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125737 | 17653 | 138 | 7,73 | -1,69 | 17117 | 113 | 8,34 | -1,53 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125738 | 16697 | 115 | 7,74 | -1,22 | 16453 | 92 | 7,59 | -1,36 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125739 | 16068 | 101 | 8,74 | -1,35 | 16857 | 95 | 7,95 | -1,44 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125740 | 15761 | 104 | 7,10 | -1,27 | 15443 | 103 | 6,95 | -1,51 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125741 | 17395 | 102 | 7,62 | -1,21 | 17303 | 121 | 7,42 | -1,50 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125742 | 16937 | 95 | 8,12 | -1,02 | 17499 | 94 | 7,61 | -1,25 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125743 | 16164 | 112 | 8,46 | -1,65 | 16218 | 137 | 8,46 | -1,76 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125744 | 16517 | 139 | 8,22 | -1,79 | 16455 | 127 | 8,00 | -1,68 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125745 | 16519 | 347 | 8,18 | -1,43 | 16859 | 347 | 7,63 | -1,25 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125746 | 16001 | 345 | 6,52 | -1,13 | 16388 | 345 | 6,30 | -1,15 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125747 | 16944 | 346 | 5,98 | -0,96 | 16667 | 345 | 5,88 | -0,95 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125748 | 16084 | 348 | 8,30 | -1,31 | 16782 | 348 | 7,31 | -1,68 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125749 | 17392 | 346 | 7,66 | -1,30 | 17474 | 344 | 7,49 | -1,29 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125750 | 17741 | 347 | 5,92 | -1,01 | 17700 | 344 | 5,95 | -1,03 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125751 | 17375 | 349 | 7,19 | -1,04 | 17088 | 344 | 7,12 | -1,14 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125752 | 16478 | 169 | 6,87 | -1,75 | 16574 | 155 | 6,73 | -1,82 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125753 | 16600 | 82 | 6,35 | -1,07 | 16492 | 96 | 6,15 | -1,08 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125754 | 16752 | 99 | 8,26 | -1,28 | 16312 | 115 | 8,44 | -1,31 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125755 | 16464 | 96 | 6,48 | -1,17 | 16116 | 101 | 6,65 | -1,20 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125756 | 17992 | 107 | 6,20 | -1,63 | 18135 | 110 | 6,07 | -1,56 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125757 | 16745 | 116 | 7,59 | -1,52 | 17074 | 126 | 7,42 | -1,56 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125758 | 17926 | 331 | 5,99 | -0,87 | 17952 | 346 | 5,74 | -0,94 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125759 | 18373 | 347 | 5,45 | -0,88 | 18312 | 347 | 5,46 | -0,99 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125760 | 16826 | 344 | 6,30 | -1,11 | 16716 | 348 | 6,15 | -1,22 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125761 | 16645 | 349 | 6,37 | -0,86 | 17788 | 345 | 6,01 | -1,99 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125762 | 19084 | 347 | 5,62 | -1,28 | 18054 | 350 | 5,94 | -1,11 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125763 | 18069 | 344 | 6,08 | -1,03 | 16366 | 344 | 6,77 | -1,08 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125764 | 17731 | 345 | 5,93 | -1,33 | 16797 | 346 | 6,46 | -1,25 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125765 | 16829 | 350 | 6,40 | -1,24 | 16736 | 343 | 6,52 | -1,14 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125766 | 15101 | 350 | 6,90 | -0,85 | 16840 | 349 | 6,12 | -0,87 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125767 | 16952 | 349 | 5,82 | -1,00 | 16481 | 350 | 5,91 | -1,02 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125768 | 16823 | 348 | 6,75 | -1,25 | 17911 | 350 | 6,72 | -1,31 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125769 | 17411 | 349 | 6,14 | -1,19 | 16938 | 350 | 6,37 | -1,20 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125770 | 17142 | 350 | 6,58 | -1,27 | 16862 | 348 | 6,80 | -1,27 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125771 | 17268 | 346 | 6,08 | -1,29 | 16537 | 347 | 6,50 | -1,22 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125772 | 18774 | 342 | 5,55 | -1,20 | 18006 | 349 | 5,92 | -1,03 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125773 | 16757 | 349 | 6,45 | -1,47 | 15522 | 350 | 6,85 | -1,33 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125774 | 17501 | 348 | 5,75 | -0,86 | 16556 | 344 | 6,02 | -0,96 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125775 | 16984 | 342 | 5,77 | -0,74 | 16583 | 347 | 5,82 | -0,77 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125776 | 17140 | 343 | 6,32 | -1,41 | 16761 | 347 | 6,40 | -1,44 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125777 | 16751 | 348 | 6,36 | -1,39 | 17280 | 347 | 6,33 | -1,15 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125778 | 16657 | 346 | 6,31 | -1,04 | 16593 | 346 | 6,35 | -0,97 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125779 | 18070 | 346 | 6,74 | -0,90 | 16679 | 349 | 6,84 | -0,90 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125780 | 16837 | 346 | 6,93 | -1,82 | 18102 | 349 | 6,34 | -1,70 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125781 | 17148 | 349 | 6,24 | -1,23 | 16326 | 348 | 6,70 | -1,32 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125782 | 17459 | 349 | 6,03 | -1,63 | 17645 | 350 | 6,05 | -1,47 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125783 | 16857 | 347 | 6,29 | -0,90 | 16269 | 348 | 6,34 | -1,00 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125784 | 17041 | 346 | 6,55 | -1,76 | 16843 | 346 | 6,66 | -1,52 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125785 | 17090 | 346 | 6,27 | -1,43 | 16763 | 346 | 6,46 | -1,50 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125786 | 18627 | 350 | 5,55 | -1,22 | 16690 | 350 | 6,40 | -1,38 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125787 | 17837 | 343 | 5,83 | -0,76 | 17229 | 347 | 5,99 | -0,90 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125788 | 17499 | 350 | 6,11 | -1,20 | 17688 | 348 | 6,11 | -1,21 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125789 | 16231 | 350 | 6,53 | -1,21 | 17768 | 345 | 6,10 | -1,50 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125790 | 16296 | 347 | 6,03 | -0,82 | 16870 | 349 | 5,70 | -0,74 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125791 | 18438 | 350 | 5,54 | -1,39 | 19184 | 348 | 5,26 | -1,76 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125792 | 17346 | 348 | 5,95 | -1,06 | 18579 | 347 | 5,73 | -1,05 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125793 | 16329 | 349 | 7,11 | -2,40 | 16675 | 342 | 7,00 | -2,10 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125794 | 17930 | 343 | 5,60 | -0,70 | 17179 | 346 | 6,00 | -0,79 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125795 | 17396 | 348 | 6,67 | -1,36 | 18273 | 350 | 6,15 | -1,33 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125796 | 18718 | 347 | 5,30 | -0,89 | 17938 | 343 | 5,58 | -0,81 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125797 | 17311 | 348 | 5,67 | -1,08 | 16882 | 350 | 5,79 | -1,11 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125798 | 17572 | 346 | 5,51 | -1,00 | 17368 | 344 | 5,57 | -0,97 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125799 | 16936 | 348 | 5,76 | -1,03 | 16167 | 346 | 5,92 | -1,05 | +
25.07.2025 | OOM201 | V 125800 | 18615 | 348 | 5,32 | -0,90 | 17370 | 347 | 5,69 | -0,93 | +