## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4433
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.08.2025 | OOA101-V | P 107701 | 11721 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107702 | 11503 | 21 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107703 | 11741 | 18 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107704 | 11756 | 15 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107705 | 11630 | 21 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107706 | 11459 | 18 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107707 | 11344 | 20 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107708 | 11310 | 22 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107709 | 12111 | 18 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107710 | 11919 | 17 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107711 | 11499 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107712 | 11594 | 20 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107713 | 11967 | 22 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107714 | 11679 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107715 | 11872 | 17 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107716 | 11155 | 18 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107717 | 11769 | 50 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107718 | 11564 | 32 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107719 | 11942 | 23 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107720 | 12795 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107721 | 11943 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107722 | 11240 | 31 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107723 | 11710 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107724 | 11872 | 33 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107725 | 11376 | 30 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107726 | 11572 | 25 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107727 | 11396 | 32 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107728 | 11456 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107729 | 11924 | 29 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107730 | 11648 | 29 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107731 | 11550 | 24 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107732 | 10351 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107733 | 11481 | 47 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107734 | 12084 | 30 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107735 | 11810 | 31 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107736 | 11872 | 29 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107737 | 12288 | 31 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107738 | 12371 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107739 | 11980 | 24 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107740 | 11434 | 31 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107741 | 11358 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107742 | 12017 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107743 | 11268 | 31 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107744 | 11415 | 26 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107745 | 11652 | 31 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107746 | 11804 | 32 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107747 | 11313 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107748 | 12057 | 27 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107749 | 11232 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107750 | 11849 | 23 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107751 | 11266 | 28 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107752 | 11632 | 37 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107753 | 12401 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107754 | 11510 | 43 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107755 | 12449 | 43 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107756 | 12541 | 49 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107757 | 12199 | 40 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107758 | 12337 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107759 | 11243 | 52 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107760 | 12257 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107761 | 11907 | 52 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107762 | 11937 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107763 | 12314 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107764 | 11704 | 51 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107765 | 12357 | 54 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107766 | 12116 | 30 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107767 | 11736 | 48 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107768 | 11317 | 39 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107769 | 11674 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107770 | 12204 | 37 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107771 | 11727 | 37 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107772 | 11883 | 29 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107773 | 11782 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107774 | 12419 | 30 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107775 | 12107 | 46 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107776 | 11897 | 34 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107777 | 11645 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107778 | 12056 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107779 | 12107 | 34 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107780 | 11429 | 55 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107781 | 12198 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107782 | 11956 | 39 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107783 | 12010 | 37 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107784 | 12306 | 41 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107785 | 11339 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107786 | 11697 | 44 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107787 | 11773 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107788 | 11410 | 30 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107789 | 11389 | 36 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107790 | 11499 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107791 | 12049 | 42 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107792 | 12247 | 40 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107793 | 12098 | 38 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107794 | 11978 | 35 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107795 | 12252 | 40 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107796 | 11997 | 53 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107797 | 12442 | 43 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107798 | 12393 | 45 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107799 | 11591 | 47 | +
04.08.2025 | OOA101-V | P 107800 | 12157 | 49 | +