## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4485
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
01.08.2025 | OOM102 | V 109691 | 12642 | 118 | 7,24 | -0,82 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109692 | 12267 | 120 | 7,28 | -0,92 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109693 | 12345 | 119 | 6,37 | -0,50 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109694 | 12258 | 120 | 5,97 | -0,43 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109695 | 12415 | 114 | 6,35 | -0,63 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109696 | 12314 | 120 | 7,26 | -1,25 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109697 | 12498 | 118 | 7,23 | -0,78 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109698 | 12463 | 120 | 6,05 | -0,80 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109699 | 12063 | 119 | 6,33 | -0,59 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109700 | 12222 | 117 | 6,48 | -0,57 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109701 | 12513 | 118 | 7,64 | -0,79 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109702 | 12210 | 119 | 6,52 | -0,68 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109703 | 12325 | 116 | 6,97 | -0,79 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109704 | 12324 | 115 | 7,15 | -0,48 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109705 | 12429 | 116 | 6,82 | -0,26 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109706 | 12006 | 120 | 7,60 | -0,65 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109707 | 12252 | 119 | 6,48 | -0,26 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109708 | 12304 | 117 | 6,65 | 0,03 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109709 | 12119 | 114 | 6,61 | -0,54 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109710 | 12310 | 120 | 7,31 | -0,74 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109711 | 12330 | 116 | 6,99 | -0,26 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109712 | 12402 | 119 | 6,75 | -0,27 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109713 | 12358 | 119 | 6,43 | -0,72 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109714 | 12100 | 120 | 6,42 | -0,40 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109715 | 12362 | 120 | 6,84 | -0,39 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109716 | 12278 | 113 | 7,05 | -0,13 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109717 | 12211 | 115 | 6,58 | -0,44 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109718 | 12306 | 119 | 6,73 | -0,55 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109719 | 12553 | 113 | 7,23 | -0,28 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109720 | 12428 | 120 | 6,89 | -0,36 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109721 | 12254 | 118 | 7,40 | -0,59 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109722 | 12261 | 120 | 6,28 | -0,70 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109723 | 12515 | 119 | 6,04 | -0,38 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109724 | 12508 | 120 | 7,21 | -0,51 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109725 | 12409 | 120 | 7,13 | -0,57 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109726 | 12279 | 119 | 7,15 | -0,61 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109727 | 12189 | 120 | 6,96 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109728 | 12260 | 119 | 6,45 | -0,58 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109729 | 12396 | 120 | 7,25 | -0,96 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109730 | 12602 | 120 | 6,32 | -0,40 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109731 | 12203 | 119 | 6,01 | -0,37 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109732 | 12242 | 117 | 7,17 | -0,51 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109733 | 12340 | 109 | 6,55 | -0,37 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109734 | 12462 | 119 | 7,34 | -0,71 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109735 | 12221 | 119 | 6,37 | -0,60 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109736 | 12075 | 120 | 6,35 | -0,52 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109737 | 12066 | 119 | 7,13 | -0,84 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109738 | 12530 | 115 | 6,54 | -0,39 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109739 | 12481 | 120 | 6,68 | -0,51 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109740 | 12299 | 119 | 7,22 | -0,29 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109741 | 12392 | 120 | 7,24 | -0,52 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109742 | 12149 | 118 | 7,32 | 0,09 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109743 | 12307 | 120 | 6,86 | -0,96 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109744 | 12233 | 120 | 6,50 | -0,81 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109745 | 12503 | 120 | 7,30 | -0,68 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109746 | 12044 | 118 | 6,61 | -0,45 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109747 | 12463 | 119 | 6,81 | -0,49 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109748 | 12317 | 112 | 6,39 | -0,93 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109749 | 12631 | 120 | 6,97 | -0,59 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109750 | 12450 | 119 | 7,79 | -0,99 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109751 | 12132 | 119 | 6,71 | -0,66 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109752 | 12226 | 120 | 6,14 | -0,88 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109753 | 12312 | 119 | 6,96 | -0,52 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109754 | 12498 | 120 | 6,62 | -0,50 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109755 | 12248 | 119 | 6,22 | -0,36 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109756 | 12312 | 120 | 6,41 | -0,88 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109757 | 12381 | 120 | 6,75 | -0,61 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109758 | 12215 | 119 | 6,60 | -0,64 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109759 | 12103 | 120 | 6,32 | -0,82 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109760 | 12527 | 119 | 6,59 | -0,86 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109761 | 12312 | 114 | 7,21 | -0,71 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109762 | 12369 | 120 | 6,96 | -0,93 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109763 | 12403 | 119 | 7,08 | -0,77 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109764 | 12141 | 118 | 6,37 | -0,81 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109765 | 12760 | 119 | 6,97 | -0,76 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109766 | 12374 | 119 | 6,82 | -0,51 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109767 | 12658 | 120 | 7,14 | -0,79 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109768 | 12305 | 120 | 6,81 | -0,68 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109769 | 12275 | 120 | 6,83 | -0,48 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109770 | 12344 | 119 | 6,95 | -1,05 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109771 | 12304 | 120 | 6,70 | -0,65 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109772 | 12419 | 117 | 5,86 | -0,76 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109773 | 12032 | 119 | 6,70 | -0,86 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109774 | 12307 | 119 | 6,45 | -0,45 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109775 | 12390 | 118 | 6,67 | -0,37 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109776 | 12395 | 120 | 7,13 | -0,67 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109777 | 12351 | 119 | 6,21 | -0,41 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109778 | 12254 | 119 | 6,65 | -0,52 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109779 | 12474 | 119 | 7,39 | -0,77 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109780 | 12451 | 117 | 6,93 | -1,15 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109781 | 12007 | 118 | 6,20 | -0,65 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109782 | 12283 | 120 | 6,88 | -1,11 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109783 | 12347 | 120 | 6,62 | -1,04 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109784 | 12084 | 118 | 6,06 | -0,75 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109785 | 12305 | 120 | 6,35 | -0,78 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109786 | 12360 | 120 | 6,79 | -1,53 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109787 | 12145 | 120 | 6,77 | -0,79 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109788 | 12204 | 119 | 7,08 | -1,41 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109789 | 12170 | 119 | 6,80 | -1,29 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109790 | 12177 | 119 | 6,84 | -1,34 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109791 | 12127 | 120 | 6,76 | -0,92 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109792 | 12373 | 120 | 6,99 | -1,25 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109793 | 12547 | 116 | 6,55 | -1,15 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109794 | 12345 | 120 | 7,05 | -1,48 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109795 | 12313 | 120 | 6,80 | -1,52 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109796 | 12085 | 120 | 6,44 | -1,19 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109797 | 12097 | 120 | 6,15 | -1,59 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109798 | 12759 | 120 | 7,88 | -1,50 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109799 | 12264 | 120 | 6,78 | -0,87 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109800 | 12384 | 120 | 7,12 | -0,76 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109801 | 12168 | 120 | 7,06 | -1,25 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109802 | 12281 | 119 | 6,66 | -1,33 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109803 | 12118 | 119 | 6,83 | -1,25 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109804 | 12062 | 120 | 6,63 | -1,15 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109805 | 12427 | 119 | 6,57 | -1,16 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109806 | 12255 | 120 | 6,56 | -1,00 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109807 | 12253 | 118 | 6,51 | -0,89 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109808 | 12430 | 119 | 7,46 | -1,17 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109809 | 12214 | 119 | 5,90 | -1,00 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109810 | 12465 | 118 | 6,41 | -1,41 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109811 | 12229 | 119 | 6,94 | -1,49 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109812 | 12137 | 118 | 6,33 | -0,98 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109813 | 12106 | 120 | 6,84 | -1,44 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109814 | 12262 | 119 | 6,03 | -1,30 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109815 | 12488 | 119 | 6,99 | -0,78 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109816 | 12573 | 117 | 7,66 | -1,26 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109817 | 12275 | 119 | 7,62 | -1,16 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109818 | 12102 | 117 | 6,64 | -0,74 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109819 | 12079 | 118 | 6,79 | -0,86 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109820 | 12021 | 120 | 6,48 | -1,20 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109821 | 12289 | 120 | 6,62 | -1,00 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109822 | 12146 | 120 | 6,58 | -1,40 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109823 | 12383 | 120 | 7,48 | -0,95 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109824 | 12205 | 120 | 7,32 | -1,44 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109825 | 12326 | 120 | 6,78 | -1,10 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109826 | 12067 | 120 | 5,93 | -1,40 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109827 | 12122 | 120 | 6,05 | -0,98 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109828 | 12367 | 54 | 6,32 | -1,29 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109829 | 12240 | 41 | 6,21 | -0,87 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109830 | 12232 | 58 | 7,03 | -1,00 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109831 | 12388 | 51 | 7,16 | -1,34 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109832 | 12055 | 51 | 6,94 | -1,12 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109833 | 12260 | 43 | 6,75 | -0,83 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109834 | 12322 | 63 | 7,45 | -0,93 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109835 | 12366 | 46 | 6,52 | -1,23 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109836 | 12043 | 40 | 6,58 | -1,14 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109837 | 12552 | 58 | 6,73 | -1,14 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109838 | 12030 | 44 | 6,85 | -1,26 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109839 | 12252 | 48 | 6,45 | -1,39 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109840 | 12064 | 35 | 6,31 | -1,58 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109841 | 12147 | 53 | 6,54 | -1,49 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109842 | 12182 | 44 | 6,62 | -0,92 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109843 | 12128 | 47 | 6,89 | -1,06 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109844 | 12085 | 67 | 7,28 | -1,47 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109845 | 12469 | 45 | 6,53 | -1,06 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109846 | 12166 | 46 | 7,24 | -1,50 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109847 | 12499 | 51 | 6,93 | -1,16 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109848 | 12379 | 49 | 7,11 | -1,53 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109849 | 12454 | 40 | 6,41 | -1,19 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109850 | 12357 | 57 | 6,81 | -1,07 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109851 | 12107 | 41 | 6,68 | -1,12 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109852 | 12135 | 46 | 7,00 | -1,57 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109853 | 12116 | 42 | 6,74 | -0,83 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109854 | 12251 | 72 | 8,01 | -1,10 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109855 | 12459 | 58 | 6,80 | -1,63 | +
01.08.2025 | OOM102 | V 109856 | 12042 | 44 | 6,35 | -1,15 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109857 | 12771 | 120 | 5,86 | -1,31 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109858 | 12821 | 118 | 5,96 | -1,10 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109859 | 12708 | 118 | 6,15 | -1,25 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109860 | 12709 | 119 | 6,16 | -1,21 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109861 | 12704 | 116 | 5,59 | -1,50 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109862 | 12582 | 119 | 5,87 | -0,64 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109863 | 12465 | 117 | 5,92 | -1,00 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109864 | 12684 | 119 | 5,76 | -0,89 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109865 | 12951 | 118 | 6,57 | -0,53 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109866 | 12837 | 120 | 6,46 | -1,21 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109867 | 12307 | 119 | 6,28 | -1,33 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109868 | 12831 | 119 | 5,88 | -1,13 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109869 | 12344 | 119 | 5,90 | -1,53 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109870 | 12551 | 115 | 6,09 | -1,40 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109871 | 12327 | 119 | 6,19 | -1,33 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109872 | 12508 | 119 | 6,88 | -1,17 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109873 | 12722 | 120 | 6,43 | -1,35 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109874 | 12821 | 119 | 6,25 | -1,30 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109875 | 12607 | 118 | 5,98 | -0,93 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109876 | 12536 | 118 | 6,19 | -1,12 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109877 | 12772 | 120 | 6,05 | -0,95 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109878 | 12625 | 120 | 6,00 | -1,22 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109879 | 12758 | 120 | 6,68 | -1,71 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109880 | 12680 | 119 | 6,55 | -1,19 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109881 | 12797 | 118 | 6,08 | -1,24 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109882 | 12782 | 119 | 6,02 | -1,38 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109883 | 12756 | 117 | 5,82 | -1,59 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109884 | 13034 | 120 | 6,67 | -1,44 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109885 | 12844 | 119 | 6,42 | -1,11 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109886 | 12803 | 119 | 6,23 | -1,33 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109887 | 12864 | 58 | 6,17 | -1,36 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109888 | 12881 | 38 | 5,55 | -1,34 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109889 | 12075 | 25 | 6,01 | -0,75 | +
04.08.2025 | OOM102 | V 109890 | 12860 | 58 | 6,17 | -1,34 | +