## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4486
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102226 | 10987 | 30 | 2,53 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102227 | 11006 | 30 | 3,32 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102228 | 10500 | 49 | 3,61 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102229 | 11038 | 46 | 2,70 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102230 | 10878 | 22 | 2,46 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102231 | 10742 | 53 | 2,34 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102232 | 11061 | 33 | 3,06 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102233 | 11056 | 34 | 2,50 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102234 | 10737 | 45 | 2,47 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102235 | 10646 | 38 | 2,37 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102236 | 10943 | 43 | 2,98 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102237 | 10944 | 10 | 3,00 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102238 | 10973 | 32 | 2,62 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102239 | 11047 | 38 | 2,73 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102240 | 11046 | 50 | 2,72 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102241 | 11007 | 35 | 2,76 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102242 | 10850 | 49 | 2,83 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102243 | 10856 | 38 | 2,91 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102244 | 10929 | 17 | 3,10 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102245 | 10758 | 20 | 2,84 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102246 | 10958 | 10 | 2,96 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102247 | 10999 | 35 | 2,59 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102248 | 11086 | 50 | 2,45 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102249 | 10856 | 16 | 2,35 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102250 | 10976 | 49 | 2,39 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102251 | 10673 | 16 | 2,70 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102252 | 10826 | 25 | 2,82 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102253 | 10879 | 48 | 2,77 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102254 | 10499 | 14 | 2,44 |  | +
04.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102255 | 10676 | 46 | 2,69 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102256 | 10676 | 44 | 3,30 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102257 | 10276 | 20 | 2,91 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102258 | 10910 | 34 | 2,36 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102259 | 10301 | 9 | 2,91 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102260 | 10251 | 41 | 2,92 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102261 | 10756 | 14 | 2,41 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102262 | 10468 | 17 | 3,04 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102263 | 10982 | 43 | 3,33 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102264 | 10429 | 38 | 2,79 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102265 | 10870 | 27 | 2,37 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102266 | 10662 | 39 | 3,20 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102267 | 10914 | 18 | 3,19 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102268 | 10827 | 30 | 3,12 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102269 | 10815 | 54 | 2,43 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102270 | 10256 | 16 | 2,95 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102271 | 10481 | 44 | 2,75 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102272 | 10389 | 37 | 2,87 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102273 | 10486 | 16 | 2,81 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102274 | 10506 | 38 | 2,51 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102275 | 10836 | 31 | 2,89 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102276 | 10597 | 49 | 2,72 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102277 | 10512 | 30 | 3,01 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102278 | 10690 | 38 | 2,94 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102279 | 10652 | 36 | 2,67 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102280 | 11033 | 47 | 2,99 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102281 | 10696 | 28 | 2,92 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102282 | 10735 | 10 | 2,32 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102283 | 10626 | 43 | 2,85 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102284 | 10489 | 38 | 3,11 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102285 | 10542 | 37 | 2,90 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102286 | 10581 | 17 | 2,93 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102287 | 10437 | 18 | 2,62 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102288 | 10802 | 22 | 3,20 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102289 | 10493 | 50 | 3,10 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102290 | 10797 | 31 | 2,95 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102291 | 10299 | 27 | 2,85 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102292 | 10491 | 38 | 2,98 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102293 | 10151 | 34 | 2,64 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102294 | 10872 | 27 | 2,88 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102295 | 10411 | 35 | 2,75 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102296 | 10855 | 38 | 3,36 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102297 | 10655 | 45 | 2,90 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102298 | 10409 | 18 | 2,80 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102299 | 10336 | 17 | 2,61 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102300 | 10368 | 25 | 2,80 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102301 | 10367 | 8 | 2,82 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102302 | 10402 | 37 | 2,76 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102303 | 10311 | 23 | 2,55 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102304 | 11085 | 31 | 3,75 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102305 | 10893 | 47 | 2,82 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102306 | 11019 | 12 | 2,79 |  | +
05.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102307 | 10407 | 34 | 2,46 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102308 | 10400 | 31 | 3,50 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102309 | 10732 | 47 | 2,78 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102310 | 10691 | 43 | 3,78 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102311 | 10936 | 47 | 3,45 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102312 | 11060 | 50 | 3,09 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102313 | 10474 | 50 | 3,75 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102314 | 10791 | 38 | 2,81 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102315 | 10269 | 38 | 3,74 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102316 | 10414 | 34 | 3,49 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102317 | 10739 | 48 | 2,76 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102318 | 10698 | 40 | 3,79 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102319 | 10978 | 55 | 3,43 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102320 | 10951 | 46 | 3,41 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102321 | 11067 | 45 | 3,10 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102322 | 10806 | 38 | 2,81 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102323 | 11059 | 36 | 3,10 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102324 | 10999 | 42 | 3,41 |  | +
07.08.2025 | OOA101-1 V2 | V 102325 | 11069 | 35 | 3,09 |  | +