## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4662
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
11.09.2025 | OOM112 | V 111351 | 40356 | 213 | 5,90 | -0,62 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111352 | 42876 | 218 | 5,52 | -0,57 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111353 | 40290 | 200 | 5,91 | -0,59 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111354 | 38397 | 203 | 6,17 | -0,49 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111355 | 38850 | 252 | 6,12 | -0,46 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111356 | 39036 | 212 | 6,15 | -0,40 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111357 | 40616 | 294 | 5,83 | -0,38 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111358 | 38474 | 189 | 6,26 | -0,57 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111359 | 36303 | 232 | 6,36 | -0,62 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111360 | 38533 | 261 | 6,16 | -0,52 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111361 | 37546 | 223 | 6,47 | -0,49 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111362 | 37062 | 206 | 6,26 | -0,46 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111363 | 40440 | 225 | 5,79 | -0,44 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111364 | 40281 | 213 | 5,97 | -0,50 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111365 | 39869 | 212 | 6,01 | -0,41 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111366 | 39828 | 230 | 5,99 | -0,31 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111367 | 41086 | 223 | 5,63 | -0,30 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111368 | 42570 | 281 | 5,58 | -0,10 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111369 | 40015 | 231 | 6,06 | -0,16 | +
11.09.2025 | OOM112 | V 111370 | 40696 | 190 | 5,89 | -0,05 | +