## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4552
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.08.2025 | OOM102-A | V 106651 | 10604 | 44 | 6,06 | -1,08 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106652 | 10569 | 28 | 6,87 | -0,68 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106653 | 10539 | 29 | 6,13 | -0,45 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106654 | 10533 | 28 | 6,93 | -0,72 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106655 | 10380 | 41 | 6,76 | -1,46 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106656 | 10457 | 34 | 7,77 | -1,20 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106657 | 10635 | 32 | 6,79 | -1,43 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106658 | 10379 | 28 | 6,24 | -1,03 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106659 | 10967 | 30 | 5,97 | -1,61 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106660 | 10584 | 29 | 6,42 | -1,34 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106661 | 10228 | 31 | 6,30 | -0,85 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106662 | 10633 | 34 | 6,59 | -1,14 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106663 | 10236 | 28 | 6,30 | -1,16 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106664 | 10608 | 29 | 6,70 | -1,36 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106665 | 10585 | 77 | 9,12 | -1,47 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106666 | 10476 | 120 | 6,24 | -1,22 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106667 | 10687 | 119 | 6,31 | -1,10 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106668 | 10733 | 120 | 5,59 | -1,38 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106669 | 10773 | 120 | 6,75 | -1,28 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106670 | 10664 | 120 | 6,81 | -1,53 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106671 | 10229 | 119 | 8,17 | -1,52 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106672 | 10518 | 119 | 7,27 | -1,08 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106673 | 10510 | 118 | 5,93 | -1,28 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106674 | 10228 | 119 | 6,23 | -0,90 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106675 | 10385 | 117 | 6,71 | -1,08 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106676 | 10458 | 116 | 5,56 | -1,00 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106677 | 10393 | 119 | 7,23 | -0,98 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106678 | 10412 | 119 | 6,73 | -1,31 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106679 | 10402 | 117 | 7,08 | -1,13 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106680 | 10699 | 120 | 7,22 | -1,60 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106681 | 10470 | 118 | 6,10 | -1,29 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106682 | 10384 | 119 | 6,39 | -1,18 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106683 | 10256 | 118 | 5,84 | -1,60 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106684 | 10213 | 120 | 6,23 | -1,03 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106685 | 10334 | 120 | 6,49 | -1,37 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106686 | 10373 | 119 | 7,31 | -0,98 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106687 | 10564 | 119 | 5,89 | -1,09 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106688 | 10644 | 120 | 6,60 | -1,38 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106689 | 10302 | 120 | 6,40 | -1,31 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106690 | 10500 | 119 | 5,80 | -1,68 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106691 | 10684 | 118 | 6,37 | -1,26 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106692 | 10552 | 120 | 7,05 | -0,49 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106693 | 10503 | 119 | 4,93 | -1,07 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106694 | 10110 | 118 | 5,13 | -0,31 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106695 | 10426 | 118 | 5,54 | -0,44 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106696 | 10144 | 118 | 5,81 | -0,57 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106697 | 10492 | 120 | 5,69 | -0,82 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106698 | 10325 | 120 | 6,49 | -0,19 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106699 | 10475 | 117 | 6,93 | -0,52 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106700 | 10395 | 119 | 5,30 | -0,47 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106701 | 9969 | 119 | 5,61 | -0,37 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106702 | 10404 | 120 | 5,90 | -0,62 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106703 | 10308 | 118 | 6,54 | -0,30 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106704 | 10462 | 118 | 6,88 | -0,33 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106705 | 10672 | 118 | 6,85 | -0,42 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106706 | 10661 | 120 | 5,51 | -1,20 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106707 | 10576 | 118 | 5,34 | -0,41 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106708 | 10432 | 120 | 5,83 | -0,27 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106709 | 10557 | 116 | 5,56 | -0,42 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106710 | 10353 | 118 | 6,62 | -0,52 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106711 | 10406 | 118 | 5,98 | -0,46 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106712 | 10597 | 118 | 5,05 | -0,18 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106713 | 10520 | 120 | 5,41 | -0,37 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106714 | 10363 | 120 | 6,57 | -0,60 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106715 | 10556 | 120 | 6,92 | -0,16 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106716 | 10138 | 116 | 5,53 | -0,09 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106717 | 10590 | 115 | 6,92 | -1,42 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106718 | 10558 | 119 | 7,05 | -1,02 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106719 | 10418 | 120 | 6,20 | -1,10 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106720 | 10618 | 116 | 5,44 | -0,88 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106721 | 10452 | 119 | 6,21 | -1,18 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106722 | 10560 | 120 | 6,60 | -1,33 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106723 | 10650 | 120 | 5,49 | -1,00 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106724 | 10445 | 118 | 6,05 | -1,04 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106725 | 10699 | 118 | 6,97 | -1,28 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106726 | 10497 | 120 | 8,14 | -1,28 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106727 | 10499 | 119 | 6,81 | -1,09 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106728 | 10365 | 120 | 5,33 | -1,18 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106729 | 10387 | 120 | 6,48 | -1,25 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106730 | 10370 | 118 | 5,43 | -0,84 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106731 | 10237 | 113 | 5,72 | -0,81 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106732 | 10690 | 120 | 5,96 | -1,24 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106733 | 10541 | 118 | 5,84 | -1,38 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106734 | 10357 | 118 | 6,50 | -0,83 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106735 | 10381 | 118 | 5,98 | -1,11 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106736 | 10576 | 118 | 5,41 | -1,20 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106737 | 10296 | 119 | 6,82 | -0,97 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106738 | 10658 | 118 | 6,52 | -1,46 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106739 | 10519 | 119 | 6,68 | -1,24 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106740 | 10598 | 119 | 6,35 | -1,06 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106741 | 10428 | 118 | 6,79 | -1,23 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106742 | 10449 | 120 | 5,65 | -0,71 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106743 | 10328 | 120 | 5,77 | -1,40 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106744 | 10481 | 116 | 7,07 | -0,91 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106745 | 10311 | 120 | 6,63 | -1,46 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106746 | 10305 | 119 | 6,30 | -1,17 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106747 | 10611 | 117 | 7,51 | -1,27 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106748 | 10494 | 120 | 7,15 | -1,60 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106749 | 10431 | 117 | 8,68 | -1,73 | +
20.08.2025 | OOM102-A | V 106750 | 10501 | 118 | 9,64 | -1,35 | +