## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4526
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
01.09.2025 | OOM102 | V 109891 | 12950 | 120 | 5,71 | -1,29 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109892 | 12933 | 106 | 5,60 | -1,50 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109893 | 12392 | 120 | 5,00 | -1,99 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109894 | 12707 | 113 | 5,29 | -1,24 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109895 | 12719 | 119 | 5,22 | -1,65 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109896 | 12845 | 116 | 5,67 | -1,63 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109897 | 12126 | 120 | 5,87 | -1,12 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109898 | 12636 | 117 | 5,63 | -1,65 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109899 | 12788 | 119 | 5,67 | -1,50 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109900 | 12555 | 118 | 5,32 | -1,47 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109901 | 12624 | 119 | 5,00 | -0,83 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109902 | 12367 | 108 | 5,02 | -1,33 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109903 | 13013 | 119 | 5,95 | -1,71 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109904 | 12486 | 118 | 5,62 | -2,87 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109905 | 12857 | 117 | 5,41 | -1,24 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109906 | 12859 | 114 | 6,44 | -2,03 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109907 | 12734 | 118 | 5,21 | -1,79 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109908 | 12431 | 118 | 5,41 | -1,38 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109909 | 12709 | 119 | 5,37 | -1,51 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109910 | 12564 | 119 | 5,13 | -1,37 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109911 | 12423 | 120 | 6,35 | -2,15 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109912 | 12676 | 118 | 5,01 | -1,21 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109913 | 12639 | 119 | 5,20 | -1,41 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109914 | 12665 | 120 | 5,31 | -1,03 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109915 | 12792 | 118 | 5,53 | -1,44 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109916 | 12582 | 120 | 5,38 | -1,45 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109917 | 12536 | 117 | 5,26 | -1,46 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109918 | 12916 | 120 | 5,28 | -1,37 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109919 | 12626 | 118 | 5,31 | -2,12 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109920 | 12637 | 118 | 5,02 | -2,17 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109921 | 12841 | 118 | 4,74 | -1,74 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109922 | 12794 | 117 | 5,29 | -1,22 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109923 | 12650 | 119 | 5,01 | -1,30 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109924 | 12498 | 120 | 5,58 | -1,52 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109925 | 13033 | 119 | 6,29 | -1,86 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109926 | 12617 | 118 | 6,07 | -2,24 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109927 | 12867 | 119 | 5,75 | -2,20 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109928 | 12658 | 120 | 6,10 | -2,45 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109929 | 12573 | 120 | 5,68 | -2,14 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109930 | 12521 | 120 | 5,92 | -2,02 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109931 | 12857 | 117 | 6,89 | -1,95 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109932 | 12768 | 120 | 5,48 | -1,93 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109933 | 12724 | 65 | 6,25 | -1,61 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109934 | 12800 | 49 | 5,98 | -1,83 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109935 | 12760 | 45 | 6,03 | -1,73 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109936 | 12667 | 55 | 6,60 | -1,23 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109937 | 12609 | 56 | 6,64 | -1,52 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109938 | 12512 | 53 | 6,27 | -1,13 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109939 | 12675 | 51 | 6,53 | -1,91 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109940 | 12771 | 83 | 6,65 | -1,87 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109941 | 12652 | 39 | 5,77 | -2,08 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109942 | 12563 | 52 | 6,29 | -1,82 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109943 | 12614 | 40 | 5,82 | -1,64 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109944 | 12669 | 52 | 6,23 | -1,75 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109945 | 12734 | 53 | 6,38 | -1,39 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109946 | 12922 | 69 | 6,82 | -1,42 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109947 | 12703 | 78 | 6,74 | -1,65 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109948 | 12545 | 72 | 6,03 | -1,90 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109949 | 12865 | 60 | 6,22 | -1,62 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109950 | 12539 | 40 | 6,24 | -1,59 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109951 | 12732 | 53 | 6,55 | -1,45 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109952 | 12783 | 52 | 6,64 | -1,95 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109953 | 12791 | 57 | 6,31 | -2,02 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109954 | 12674 | 45 | 6,38 | -1,93 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109955 | 13060 | 84 | 7,01 | -1,96 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109956 | 12807 | 61 | 6,64 | -1,92 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109957 | 12705 | 58 | 5,47 | -1,70 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109958 | 12843 | 70 | 6,96 | -1,94 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109959 | 12878 | 119 | 7,58 | -2,10 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109960 | 12656 | 62 | 6,40 | -1,49 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109961 | 12679 | 78 | 6,36 | -2,58 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109962 | 12727 | 49 | 6,54 | -2,24 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109963 | 12852 | 120 | 5,98 | -2,03 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109964 | 12785 | 120 | 6,30 | -1,39 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109965 | 12649 | 120 | 6,80 | -1,76 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109966 | 12876 | 115 | 6,35 | -2,43 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109967 | 12488 | 120 | 6,30 | -1,39 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109968 | 12439 | 120 | 6,15 | -2,38 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109969 | 12676 | 120 | 6,29 | -1,21 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109970 | 12763 | 119 | 5,96 | -1,93 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109971 | 12706 | 120 | 5,74 | -1,17 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109972 | 12737 | 119 | 6,66 | -2,62 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109973 | 12664 | 118 | 6,93 | -2,21 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109974 | 12565 | 118 | 5,45 | -2,28 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109975 | 12709 | 118 | 6,15 | -1,82 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109976 | 12748 | 118 | 7,39 | -2,70 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109977 | 12729 | 118 | 6,86 | -1,54 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109978 | 12683 | 120 | 6,62 | -2,76 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109979 | 12541 | 57 | 5,95 | -1,79 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109980 | 12410 | 95 | 6,56 | -1,96 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109981 | 12420 | 51 | 6,10 | -2,45 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109982 | 12836 | 61 | 6,61 | -1,75 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109983 | 12475 | 51 | 6,63 | -1,61 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109984 | 12555 | 52 | 6,57 | -2,19 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109985 | 13157 | 60 | 7,36 | -1,43 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109986 | 12880 | 55 | 6,55 | -1,59 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109987 | 12958 | 41 | 6,06 | -2,77 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109988 | 12994 | 57 | 6,74 | -1,35 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109989 | 12736 | 67 | 6,52 | -2,30 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109990 | 12802 | 51 | 6,05 | -1,91 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109991 | 12721 | 50 | 6,39 | -1,96 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109992 | 12501 | 42 | 5,94 | -2,70 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109993 | 12731 | 120 | 5,64 | -2,48 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109994 | 12463 | 120 | 6,28 | -1,64 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109995 | 12612 | 117 | 6,19 | -1,77 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109996 | 12468 | 120 | 5,38 | -1,48 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109997 | 12567 | 119 | 6,40 | -1,37 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109998 | 12918 | 119 | 7,08 | -1,28 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 109999 | 12867 | 119 | 7,23 | -1,72 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110000 | 12844 | 118 | 6,17 | -0,77 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110001 | 12499 | 119 | 6,42 | -1,49 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110002 | 12810 | 113 | 6,29 | -1,12 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110003 | 12712 | 120 | 6,47 | -1,40 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110004 | 12966 | 120 | 6,71 | -1,42 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110005 | 12049 | 120 | 6,55 | -2,36 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110006 | 12672 | 119 | 7,15 | -2,35 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110007 | 12448 | 119 | 6,02 | -1,46 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110008 | 12682 | 116 | 6,27 | -1,86 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110009 | 12611 | 59 | 6,02 | -1,99 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110010 | 12620 | 41 | 6,25 | -1,46 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110011 | 12638 | 49 | 6,34 | -0,99 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110012 | 12611 | 46 | 5,88 | -1,56 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110013 | 12368 | 37 | 6,02 | -2,31 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110014 | 12626 | 41 | 6,57 | -1,37 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110015 | 12925 | 95 | 6,53 | -2,15 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110016 | 12411 | 98 | 6,71 | -2,03 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110017 | 12908 | 50 | 6,46 | -1,13 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110018 | 12991 | 59 | 7,03 | -1,37 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110019 | 12592 | 39 | 6,39 | -1,87 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110020 | 12667 | 50 | 6,82 | -1,56 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110021 | 12389 | 108 | 7,68 | -2,62 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110022 | 12756 | 68 | 6,93 | -1,55 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110023 | 12496 | 40 | 5,95 | -1,78 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110024 | 12646 | 61 | 6,30 | -1,73 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110025 | 12626 | 45 | 5,94 | -2,33 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110026 | 12621 | 75 | 6,84 | -2,15 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110027 | 12585 | 45 | 5,86 | -1,63 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110028 | 12599 | 59 | 6,62 | -1,57 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110029 | 12616 | 88 | 7,24 | -1,15 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110030 | 12656 | 49 | 6,06 | -1,33 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110031 | 12243 | 41 | 6,05 | -1,57 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110032 | 12717 | 53 | 6,48 | -1,53 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110033 | 12762 | 48 | 6,14 | -1,48 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110034 | 12549 | 50 | 6,17 | -2,46 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110035 | 12971 | 51 | 6,70 | -2,60 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110036 | 12798 | 120 | 6,43 | -1,15 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110037 | 12498 | 120 | 6,53 | -2,14 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110038 | 12781 | 120 | 6,06 | -1,47 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110039 | 12622 | 119 | 6,65 | -1,72 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110040 | 12632 | 120 | 6,57 | -1,30 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110041 | 12584 | 120 | 6,62 | -1,52 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110042 | 12359 | 119 | 5,55 | -1,98 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110043 | 12780 | 119 | 6,73 | -1,32 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110044 | 12502 | 120 | 6,34 | -1,69 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110045 | 12895 | 120 | 6,43 | -1,69 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110046 | 12631 | 120 | 5,44 | -2,95 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110047 | 12258 | 119 | 5,82 | -1,51 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110048 | 12477 | 115 | 6,16 | -2,11 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110049 | 12509 | 61 | 5,96 | -1,94 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110050 | 12411 | 42 | 5,98 | -2,46 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110051 | 12682 | 64 | 6,75 | -1,49 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110052 | 12795 | 49 | 6,70 | -1,04 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110053 | 12559 | 48 | 6,11 | -1,85 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110054 | 12861 | 55 | 6,79 | -1,24 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110055 | 12892 | 51 | 6,48 | -1,44 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110056 | 12910 | 71 | 6,78 | -1,20 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110057 | 12289 | 54 | 6,47 | -2,02 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110058 | 12808 | 62 | 6,49 | -2,09 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110059 | 12501 | 44 | 6,08 | -1,84 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110060 | 12467 | 43 | 6,05 | -1,30 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110061 | 12550 | 46 | 6,34 | -1,89 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110062 | 12722 | 50 | 6,81 | -1,54 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110063 | 12353 | 54 | 6,06 | -2,04 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110064 | 12686 | 46 | 6,45 | -1,84 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110065 | 12657 | 40 | 6,17 | -1,74 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110066 | 12648 | 34 | 5,58 | -0,99 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110067 | 12621 | 54 | 6,50 | -1,42 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110068 | 12327 | 59 | 6,68 | -1,44 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110069 | 12695 | 45 | 6,51 | -2,23 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110070 | 13061 | 64 | 6,49 | -1,49 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110071 | 12436 | 36 | 6,27 | -1,98 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110072 | 12718 | 57 | 6,79 | -1,73 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110073 | 12473 | 42 | 6,25 | -1,55 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110074 | 12754 | 51 | 6,62 | -1,55 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110075 | 12721 | 37 | 6,17 | -1,53 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110076 | 12351 | 120 | 6,08 | -2,02 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110077 | 12903 | 116 | 7,31 | -1,87 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110078 | 12635 | 118 | 5,92 | -1,67 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110079 | 12897 | 120 | 6,47 | -1,59 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110080 | 12578 | 119 | 6,03 | -1,60 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110081 | 12671 | 117 | 6,41 | -2,10 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110082 | 12479 | 118 | 5,86 | -1,75 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110083 | 12833 | 120 | 6,29 | -2,56 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110084 | 12526 | 120 | 5,82 | -1,82 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110085 | 12669 | 120 | 6,38 | -1,95 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110086 | 12845 | 117 | 6,70 | -2,24 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110087 | 12489 | 117 | 6,07 | -1,74 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110088 | 12866 | 113 | 6,45 | -1,43 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110089 | 12529 | 119 | 5,73 | -2,29 | +
01.09.2025 | OOM102 | V 110090 | 12889 | 112 | 6,83 | -1,60 | +