## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4569
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.09.2025 | OOM102 | V 110091 | 12754 | 119 | 6,18 | -1,50 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110092 | 12437 | 110 | 5,73 | -1,41 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110093 | 12451 | 120 | 5,63 | -1,06 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110094 | 12731 | 119 | 5,79 | -1,25 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110095 | 12715 | 120 | 5,93 | -1,37 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110096 | 12728 | 120 | 6,36 | -1,45 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110097 | 12613 | 120 | 6,12 | -1,73 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110098 | 12695 | 118 | 5,93 | -1,10 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110099 | 12687 | 108 | 6,20 | -1,35 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110100 | 12875 | 115 | 5,48 | -1,28 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110101 | 12884 | 120 | 5,97 | -1,25 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110102 | 12661 | 107 | 5,94 | -1,35 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110103 | 12868 | 119 | 5,78 | -1,64 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110104 | 12714 | 119 | 5,39 | -1,16 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110105 | 12324 | 119 | 5,36 | -0,65 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110106 | 12339 | 120 | 5,23 | -1,40 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110107 | 12709 | 114 | 5,51 | -1,43 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110108 | 12464 | 111 | 5,57 | -1,52 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110109 | 12947 | 118 | 6,18 | -1,18 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110110 | 12920 | 116 | 5,62 | -1,11 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110111 | 12486 | 112 | 5,74 | -1,52 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110112 | 12472 | 120 | 5,55 | -1,51 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110113 | 12506 | 111 | 5,78 | -0,73 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110114 | 12678 | 115 | 6,31 | -1,33 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110115 | 12435 | 118 | 5,44 | -1,39 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110116 | 12633 | 120 | 5,70 | -1,54 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110117 | 12216 | 117 | 5,56 | -1,43 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110118 | 12742 | 119 | 5,09 | -1,46 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110119 | 12981 | 119 | 5,92 | -1,60 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110120 | 12552 | 118 | 5,79 | -1,62 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110121 | 12849 | 116 | 5,60 | -1,55 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110122 | 12658 | 119 | 5,66 | -2,30 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110123 | 12796 | 117 | 6,12 | -1,38 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110124 | 12735 | 118 | 5,43 | -1,62 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110125 | 12499 | 117 | 5,91 | -1,51 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110126 | 12733 | 116 | 5,69 | -1,50 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110127 | 12668 | 119 | 6,27 | -1,93 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110128 | 12799 | 119 | 6,06 | -1,29 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110129 | 12239 | 119 | 5,69 | -2,40 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110130 | 12497 | 120 | 6,07 | -1,47 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110131 | 12618 | 117 | 5,94 | -1,59 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110132 | 12645 | 119 | 5,55 | -1,42 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110133 | 12580 | 120 | 5,84 | -1,58 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110134 | 12399 | 116 | 5,25 | -1,65 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110135 | 12325 | 119 | 5,33 | -1,98 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110136 | 12763 | 115 | 6,31 | -1,72 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110137 | 12669 | 119 | 5,67 | -1,77 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110138 | 13143 | 119 | 6,16 | -1,84 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110139 | 12395 | 115 | 5,46 | -1,79 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110140 | 12549 | 115 | 6,09 | -1,70 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110141 | 12423 | 118 | 5,57 | -1,70 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110142 | 12719 | 118 | 5,79 | -1,64 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110143 | 12363 | 120 | 6,63 | -2,28 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110144 | 12577 | 120 | 6,20 | -1,76 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110145 | 12471 | 119 | 6,34 | -1,84 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110146 | 12784 | 118 | 5,69 | -1,77 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110147 | 12993 | 119 | 6,10 | -1,64 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110148 | 12768 | 116 | 6,06 | -1,72 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110149 | 12729 | 118 | 6,06 | -1,40 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110150 | 12455 | 120 | 5,39 | -1,32 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110151 | 12715 | 120 | 5,59 | -1,61 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110152 | 12562 | 117 | 5,73 | -1,68 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110153 | 12599 | 120 | 5,78 | -1,85 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110154 | 12535 | 120 | 5,72 | -1,93 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110155 | 12624 | 119 | 6,11 | -1,38 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110156 | 12801 | 119 | 5,95 | -2,21 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110157 | 12779 | 119 | 6,26 | -1,34 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110158 | 13057 | 120 | 6,79 | -1,42 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110159 | 12889 | 119 | 6,85 | -1,71 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110160 | 12496 | 120 | 7,00 | -1,88 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110161 | 12903 | 114 | 6,20 | -1,85 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110162 | 12933 | 118 | 6,59 | -1,76 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110163 | 12491 | 120 | 6,55 | -1,71 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110164 | 12752 | 120 | 6,58 | -1,76 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110165 | 12741 | 116 | 6,88 | -1,49 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110166 | 13477 | 119 | 6,65 | -1,74 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110167 | 12879 | 119 | 7,05 | -1,86 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110168 | 12604 | 119 | 5,61 | -1,65 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110169 | 12948 | 120 | 6,42 | -1,46 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110170 | 12621 | 120 | 7,05 | -2,01 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110171 | 12471 | 119 | 6,75 | -1,84 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110172 | 12452 | 118 | 7,52 | -1,58 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110173 | 12905 | 119 | 6,44 | -1,80 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110174 | 12706 | 120 | 7,45 | -1,82 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110175 | 12829 | 117 | 6,47 | -2,17 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110176 | 12611 | 120 | 6,74 | -1,82 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110177 | 12819 | 120 | 6,75 | -1,64 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110178 | 12847 | 119 | 7,10 | -1,55 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110179 | 12359 | 120 | 8,16 | -0,06 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110180 | 12447 | 120 | 6,66 | -1,93 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110181 | 12849 | 119 | 6,79 | -1,53 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110182 | 12610 | 111 | 6,65 | -1,65 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110183 | 12407 | 119 | 6,59 | -1,27 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110184 | 12497 | 116 | 6,72 | -1,81 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110185 | 12185 | 112 | 7,03 | -1,75 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110186 | 12647 | 119 | 7,29 | -1,61 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110187 | 12581 | 119 | 7,42 | -1,51 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110188 | 13411 | 120 | 8,00 | -1,80 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110189 | 12938 | 120 | 6,79 | -2,23 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110190 | 12394 | 120 | 7,02 | -1,67 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110191 | 12490 | 119 | 6,49 | -1,73 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110192 | 12767 | 120 | 7,09 | -1,75 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110193 | 12424 | 120 | 6,53 | -1,69 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110194 | 12684 | 120 | 6,27 | -1,50 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110195 | 12430 | 120 | 6,81 | -1,36 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110196 | 13005 | 120 | 6,96 | -1,69 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110197 | 12519 | 120 | 7,25 | -1,34 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110198 | 12648 | 119 | 6,72 | -1,34 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110199 | 12498 | 120 | 7,56 | -2,18 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110200 | 12654 | 119 | 6,82 | -1,37 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110201 | 12326 | 119 | 7,12 | -1,96 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110202 | 12491 | 118 | 6,88 | -1,66 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110203 | 12710 | 120 | 7,08 | -1,65 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110204 | 12390 | 120 | 7,40 | -2,05 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110205 | 12801 | 120 | 7,03 | -1,42 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110206 | 12822 | 120 | 6,92 | -1,47 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110207 | 12698 | 119 | 7,03 | -1,57 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110208 | 12371 | 119 | 6,95 | -1,24 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110209 | 12768 | 119 | 6,97 | -1,41 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110210 | 12904 | 119 | 7,38 | -1,61 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110211 | 12582 | 116 | 7,25 | -1,53 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110212 | 12880 | 118 | 6,92 | -1,56 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110213 | 12819 | 118 | 6,62 | -1,75 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110214 | 12814 | 120 | 6,71 | -1,83 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110215 | 12966 | 119 | 6,55 | -2,17 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110216 | 12877 | 119 | 7,07 | -1,53 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110217 | 12695 | 120 | 6,87 | -2,03 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110218 | 12545 | 120 | 6,49 | -1,79 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110219 | 13079 | 119 | 6,84 | -1,70 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110220 | 12529 | 118 | 7,11 | -1,83 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110221 | 12825 | 117 | 6,91 | -2,00 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110222 | 12783 | 117 | 6,69 | -1,47 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110223 | 12929 | 114 | 8,99 | -1,85 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110224 | 12802 | 119 | 6,80 | -1,80 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110225 | 12341 | 119 | 6,49 | -2,11 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110226 | 12709 | 118 | 5,99 | -1,89 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110227 | 12548 | 120 | 6,28 | -2,52 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110228 | 12459 | 116 | 6,35 | -2,31 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110229 | 12643 | 119 | 6,70 | -2,80 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110230 | 12735 | 119 | 8,20 | -1,89 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110231 | 12609 | 120 | 7,09 | -2,37 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110232 | 12867 | 119 | 7,35 | -1,93 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110233 | 12903 | 119 | 6,76 | -2,32 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110234 | 12849 | 120 | 7,83 | -1,98 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110235 | 12997 | 120 | 6,95 | -2,22 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110236 | 12429 | 119 | 6,91 | -2,23 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110237 | 12653 | 119 | 6,80 | -2,17 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110238 | 12485 | 120 | 7,04 | -2,32 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110239 | 12688 | 118 | 6,70 | -2,43 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110240 | 12824 | 120 | 7,88 | -1,74 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110241 | 12791 | 119 | 7,81 | -1,63 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110242 | 12719 | 118 | 7,26 | -2,11 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110243 | 12716 | 117 | 8,01 | -2,15 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110244 | 12534 | 120 | 7,61 | -2,68 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110245 | 12653 | 119 | 8,06 | -2,35 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110246 | 12311 | 118 | 7,81 | -1,73 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110247 | 12609 | 120 | 6,80 | -1,77 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110248 | 12616 | 120 | 7,06 | -1,85 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110249 | 12700 | 119 | 7,40 | -2,20 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110250 | 12420 | 119 | 6,81 | -1,95 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110251 | 12683 | 120 | 6,52 | -1,78 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110252 | 12632 | 119 | 6,97 | -2,20 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110253 | 12295 | 120 | 7,03 | -1,93 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110254 | 12515 | 119 | 7,79 | -2,06 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110255 | 12857 | 120 | 7,05 | -1,67 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110256 | 12444 | 120 | 7,60 | -1,97 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110257 | 12580 | 117 | 6,99 | -1,68 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110258 | 12543 | 119 | 6,93 | -1,60 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110259 | 12852 | 120 | 6,84 | -1,80 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110260 | 12869 | 117 | 7,84 | -2,64 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110261 | 12766 | 120 | 7,14 | -1,68 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110262 | 12732 | 119 | 6,54 | -2,29 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110263 | 12726 | 120 | 6,66 | -1,84 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110264 | 12830 | 119 | 6,77 | -1,66 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110265 | 12599 | 119 | 7,38 | -2,55 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110266 | 12721 | 119 | 6,04 | -1,74 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110267 | 12822 | 118 | 6,91 | -1,45 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110268 | 12719 | 118 | 7,09 | -2,10 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110269 | 12524 | 119 | 6,91 | -2,06 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110270 | 12807 | 118 | 7,49 | -2,67 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110271 | 12840 | 120 | 6,65 | -2,16 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110272 | 12514 | 119 | 7,25 | -2,18 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110273 | 12811 | 117 | 7,40 | -2,29 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110274 | 12972 | 120 | 7,37 | -2,51 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110275 | 12681 | 119 | 7,39 | -2,08 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110276 | 12774 | 114 | 7,74 | -2,20 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110277 | 12911 | 120 | 7,56 | -2,39 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110278 | 12858 | 120 | 7,31 | -2,35 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110279 | 12831 | 119 | 7,00 | -2,12 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110280 | 12614 | 119 | 6,84 | -1,73 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110281 | 12668 | 120 | 6,86 | -1,83 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110282 | 12549 | 120 | 7,84 | -2,63 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110283 | 13105 | 120 | 6,75 | -2,05 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110284 | 12634 | 114 | 7,62 | -2,52 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110285 | 12309 | 80 | 7,47 | -1,91 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110286 | 12996 | 64 | 7,38 | -2,07 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110287 | 12587 | 39 | 6,67 | -2,20 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110288 | 12870 | 64 | 7,66 | -1,70 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110289 | 12418 | 34 | 6,88 | -1,99 | +
23.09.2025 | OOM102 | V 110290 | 12506 | 39 | 7,09 | -2,48 | +