## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4552
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.09.2025 | OOM102-A | V 106751 | 10525 | 116 | 4,95 | -1,18 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106752 | 9911 | 118 | 6,27 | -1,14 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106753 | 10567 | 119 | 6,70 | -0,89 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106754 | 10673 | 118 | 6,43 | -0,87 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106755 | 10616 | 120 | 6,45 | -1,23 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106756 | 10457 | 120 | 6,63 | -1,38 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106757 | 10502 | 119 | 7,02 | -1,04 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106758 | 10564 | 115 | 5,82 | -1,12 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106759 | 10365 | 120 | 6,35 | -1,22 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106760 | 10597 | 120 | 6,35 | -1,45 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106761 | 10334 | 120 | 6,30 | -0,92 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106762 | 10324 | 117 | 6,30 | -1,12 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106763 | 10565 | 120 | 6,91 | -1,34 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106764 | 10453 | 115 | 6,97 | -1,27 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106765 | 10335 | 120 | 5,91 | -1,58 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106766 | 10374 | 119 | 6,10 | -1,71 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106767 | 10395 | 120 | 6,45 | -1,29 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106768 | 10446 | 119 | 6,17 | -1,14 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106769 | 10370 | 111 | 6,07 | -1,54 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106770 | 10494 | 118 | 6,63 | -0,97 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106771 | 10394 | 120 | 7,26 | -1,12 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106772 | 10545 | 117 | 6,41 | -1,45 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106773 | 10592 | 117 | 6,40 | -1,25 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106774 | 10522 | 118 | 5,82 | -1,04 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106775 | 10442 | 116 | 6,04 | -1,13 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106776 | 10444 | 117 | 6,50 | -1,29 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106777 | 10530 | 113 | 6,44 | -1,53 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106778 | 10399 | 118 | 6,22 | -1,77 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106779 | 10765 | 120 | 7,55 | -1,29 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106780 | 10377 | 120 | 6,26 | -1,67 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106781 | 10501 | 118 | 6,04 | -1,22 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106782 | 10613 | 119 | 6,10 | -1,51 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106783 | 10503 | 119 | 6,07 | -1,30 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106784 | 10502 | 119 | 6,11 | -1,61 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106785 | 10446 | 117 | 6,49 | -1,31 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106786 | 10599 | 118 | 6,86 | -1,25 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106787 | 10387 | 118 | 7,28 | -1,31 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106788 | 10446 | 118 | 6,17 | -1,43 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106789 | 10120 | 118 | 6,03 | -1,24 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106790 | 10527 | 119 | 6,39 | -1,23 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106791 | 10557 | 117 | 6,46 | -1,15 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106792 | 10343 | 117 | 6,47 | -1,45 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106793 | 10522 | 118 | 6,34 | -1,36 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106794 | 10654 | 118 | 7,28 | -1,26 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106795 | 10464 | 120 | 6,28 | -1,37 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106796 | 10554 | 120 | 6,09 | -1,47 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106797 | 10594 | 119 | 6,01 | -1,05 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106798 | 10614 | 119 | 6,86 | -1,31 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106799 | 10307 | 119 | 6,76 | -1,01 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106800 | 10415 | 118 | 6,39 | -1,21 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106801 | 10814 | 119 | 6,95 | -1,14 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106802 | 10475 | 120 | 7,58 | -1,09 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106803 | 10219 | 116 | 5,71 | -1,35 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106804 | 10320 | 119 | 6,34 | -1,12 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106805 | 10288 | 119 | 6,23 | -1,16 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106806 | 10415 | 119 | 6,13 | -1,36 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106807 | 10458 | 119 | 6,33 | -1,31 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106808 | 10389 | 120 | 6,69 | -1,34 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106809 | 10453 | 117 | 7,31 | -1,42 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106810 | 10516 | 120 | 5,89 | -1,39 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106811 | 10344 | 119 | 5,80 | -1,23 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106812 | 10336 | 118 | 5,89 | -1,53 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106813 | 10631 | 117 | 6,17 | -1,31 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106814 | 10364 | 118 | 6,11 | -1,41 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106815 | 10369 | 115 | 6,06 | -1,27 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106816 | 10413 | 119 | 6,55 | -1,15 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106817 | 10334 | 120 | 7,66 | -1,22 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106818 | 10666 | 117 | 6,38 | -1,41 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106819 | 10689 | 119 | 6,34 | -1,29 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106820 | 10227 | 120 | 6,73 | -1,39 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106821 | 10467 | 117 | 7,22 | -1,42 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106822 | 10575 | 120 | 6,83 | -1,65 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106823 | 10414 | 120 | 6,86 | -1,84 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106824 | 10676 | 117 | 7,11 | -1,87 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106825 | 10444 | 119 | 6,38 | -1,36 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106826 | 10380 | 120 | 5,98 | -1,46 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106827 | 10645 | 119 | 6,66 | -0,92 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106828 | 10485 | 120 | 6,15 | -0,84 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106829 | 10403 | 120 | 6,76 | -0,61 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106830 | 10470 | 118 | 7,12 | -1,10 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106831 | 10245 | 113 | 6,68 | -1,16 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106832 | 10420 | 120 | 6,97 | -1,34 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106833 | 10491 | 120 | 6,20 | -1,29 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106834 | 10617 | 119 | 6,26 | -1,01 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106835 | 10548 | 119 | 5,96 | -1,22 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106836 | 10575 | 119 | 6,17 | -1,40 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106837 | 10244 | 117 | 6,09 | -1,47 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106838 | 10358 | 117 | 6,62 | -0,86 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106839 | 10379 | 117 | 6,85 | -1,32 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106840 | 11525 | 115 | 6,73 | -1,04 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106841 | 10589 | 118 | 6,14 | -1,40 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106842 | 10439 | 118 | 5,72 | -1,18 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106843 | 10479 | 117 | 6,38 | -1,06 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106844 | 10284 | 120 | 6,15 | -1,31 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106845 | 10589 | 120 | 6,32 | -1,34 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106846 | 10687 | 118 | 6,64 | -1,24 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106847 | 10595 | 119 | 6,89 | -1,15 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106848 | 10651 | 117 | 6,12 | -1,81 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106849 | 10375 | 118 | 6,26 | -1,23 | +
19.09.2025 | OOM102-A | V 106850 | 10191 | 118 | 6,20 | -1,57 | +