## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4662
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.10.2025 | OOM112 | V 111371 | 40817 | 212 | 5,76 | -0,25 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111372 | 40096 | 176 | 5,71 | -0,23 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111373 | 42232 | 184 | 5,57 | -0,39 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111374 | 39309 | 233 | 5,99 | -0,25 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111375 | 39723 | 164 | 5,73 | -0,41 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111376 | 40636 | 175 | 5,38 | -0,48 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111377 | 39108 | 164 | 5,62 | -0,40 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111378 | 39871 | 174 | 5,88 | -0,26 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111379 | 40012 | 253 | 5,74 | -0,16 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111380 | 40636 | 180 | 5,72 | -0,22 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111381 | 40276 | 162 | 5,82 | -0,23 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111382 | 38556 | 159 | 5,78 | 0,31 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111383 | 40147 | 168 | 5,69 | -0,33 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111384 | 38922 | 187 | 5,76 | -0,43 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111385 | 37737 | 184 | 6,02 | -0,41 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111386 | 40503 | 954 | 5,56 | -0,35 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111387 | 41104 | 958 | 5,39 | -0,28 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111388 | 37160 | 877 | 6,23 | -0,34 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111389 | 39918 | 944 | 5,90 | -0,27 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111390 | 39887 | 925 | 5,78 | -0,31 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111391 | 39509 | 907 | 6,67 | -0,37 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111392 | 42574 | 993 | 6,06 | -0,33 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111393 | 41975 | 964 | 6,15 | -0,36 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111394 | 42464 | 1010 | 6,52 | 0,28 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111395 | 43899 | 1030 | 6,14 | -0,07 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111396 | 39724 | 924 | 6,80 | 0,02 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111397 | 38543 | 896 | 6,86 | -0,04 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111398 | 40296 | 942 | 6,61 | -0,06 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111399 | 42238 | 973 | 5,97 | -0,20 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111400 | 40529 | 956 | 6,28 | -0,22 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111401 | 43060 | 998 | 5,99 | -0,32 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111402 | 40892 | 968 | 6,46 | -0,44 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111403 | 42288 | 1005 | 6,24 | -0,34 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111404 | 41466 | 951 | 6,52 | -0,29 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111405 | 39849 | 942 | 6,84 | -0,29 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111406 | 39503 | 928 | 6,68 | -0,29 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111407 | 42655 | 1014 | 6,03 | -0,30 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111408 | 38278 | 909 | 6,98 | -0,36 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111409 | 42018 | 965 | 6,21 | -0,43 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111410 | 41411 | 977 | 6,45 | -0,17 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111411 | 41728 | 990 | 6,54 | 0,13 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111412 | 40833 | 968 | 6,50 | -0,10 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111413 | 39762 | 915 | 6,59 | -0,07 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111414 | 41743 | 990 | 6,27 | -0,34 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111415 | 42086 | 997 | 6,36 | -0,07 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111416 | 42166 | 983 | 6,14 | -0,21 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111417 | 40389 | 933 | 6,69 | -0,43 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111418 | 42391 | 981 | 6,11 | -0,54 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111419 | 42733 | 994 | 6,14 | -0,33 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111420 | 39565 | 931 | 6,61 | -0,39 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111421 | 41840 | 974 | 6,12 | -0,39 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111422 | 42102 | 989 | 6,17 | -0,45 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111423 | 39690 | 942 | 6,66 | -0,42 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111424 | 40864 | 961 | 6,16 | -0,36 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111425 | 43810 | 1032 | 5,93 | -0,52 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111426 | 41600 | 982 | 6,38 | -0,27 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111427 | 41464 | 970 | 6,35 | -0,28 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111428 | 42257 | 998 | 6,34 | -0,33 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111429 | 39357 | 917 | 6,53 | -0,18 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111430 | 43385 | 1011 | 6,24 | -0,35 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111431 | 42456 | 1006 | 6,28 | -0,35 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111432 | 42923 | 1012 | 6,13 | -0,50 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111433 | 41612 | 978 | 6,44 | -0,47 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111434 | 41402 | 960 | 6,44 | -0,39 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111435 | 40668 | 935 | 6,36 | -0,37 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111436 | 41957 | 990 | 6,16 | -0,28 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111437 | 43676 | 1028 | 5,90 | -0,39 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111438 | 40558 | 941 | 6,63 | -0,36 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111439 | 43065 | 994 | 6,61 | -0,48 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111440 | 43710 | 1029 | 6,03 | -0,41 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111441 | 40429 | 926 | 6,32 | -0,49 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111442 | 41851 | 987 | 6,43 | -0,26 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111443 | 42086 | 979 | 6,13 | -0,28 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111444 | 40250 | 953 | 7,01 | -0,24 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111445 | 41666 | 977 | 6,24 | -0,45 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111446 | 41250 | 946 | 6,37 | -0,39 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111447 | 41964 | 992 | 6,17 | -0,33 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111448 | 39642 | 911 | 6,76 | -0,42 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111449 | 41394 | 955 | 6,29 | -0,46 | +
30.10.2025 | OOM112 | V 111450 | 43759 | 1018 | 5,88 | -0,23 | +