## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4663
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
03.11.2025 | OOM112 | V 111451 | 42040 | 988 | 5,89 | -0,51 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111452 | 41854 | 965 | 5,95 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111453 | 41262 | 950 | 6,23 | -0,26 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111454 | 41641 | 989 | 6,24 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111455 | 42578 | 991 | 5,81 | -0,44 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111456 | 41656 | 971 | 6,05 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111457 | 39767 | 946 | 6,29 | -0,36 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111458 | 43367 | 999 | 5,83 | -0,39 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111459 | 38646 | 877 | 6,45 | -0,71 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111460 | 41630 | 969 | 5,90 | -0,62 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111461 | 40644 | 954 | 6,36 | -0,80 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111462 | 42065 | 993 | 6,01 | -0,77 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111463 | 41274 | 941 | 6,18 | -0,80 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111464 | 43726 | 1000 | 5,69 | -0,85 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111465 | 43045 | 1007 | 5,95 | -0,67 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111466 | 41205 | 971 | 6,14 | -0,68 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111467 | 40723 | 926 | 6,21 | -0,52 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111468 | 42375 | 953 | 5,92 | -0,47 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111469 | 39647 | 925 | 6,55 | -0,49 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111470 | 39450 | 909 | 6,41 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111471 | 37245 | 879 | 6,79 | -0,39 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111472 | 42365 | 961 | 5,96 | -0,39 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111473 | 42156 | 972 | 6,00 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111474 | 41675 | 959 | 6,13 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111475 | 37496 | 891 | 6,79 | -0,16 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111476 | 40485 | 946 | 6,48 | -0,40 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111477 | 41684 | 975 | 6,03 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111478 | 39901 | 943 | 6,53 | -0,25 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111479 | 43564 | 1026 | 5,90 | -0,22 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111480 | 42812 | 970 | 6,06 | -0,26 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111481 | 41627 | 944 | 6,17 | -0,30 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111482 | 41247 | 948 | 6,28 | -0,30 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111483 | 43324 | 976 | 5,75 | -0,51 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111484 | 38626 | 882 | 6,55 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111485 | 39897 | 912 | 6,34 | -0,45 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111486 | 39823 | 917 | 6,39 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111487 | 41652 | 955 | 6,24 | -0,23 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111488 | 43176 | 986 | 5,90 | -0,41 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111489 | 38387 | 904 | 6,48 | -0,22 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111490 | 42510 | 1010 | 6,12 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111491 | 41270 | 970 | 6,25 | -0,44 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111492 | 41529 | 966 | 5,90 | -0,40 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111493 | 39964 | 935 | 6,47 | -0,24 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111494 | 40187 | 942 | 6,57 | -0,24 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111495 | 40064 | 939 | 6,51 | -0,28 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111496 | 39797 | 903 | 6,46 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111497 | 41891 | 959 | 5,94 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111498 | 40281 | 927 | 6,44 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111499 | 41083 | 952 | 6,15 | -0,50 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111500 | 41417 | 942 | 6,16 | -0,36 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111501 | 41225 | 954 | 6,31 | -0,47 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111502 | 40268 | 951 | 6,34 | -0,41 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111503 | 41074 | 938 | 6,09 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111504 | 39527 | 933 | 6,45 | -0,32 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111505 | 41274 | 976 | 6,17 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111506 | 42299 | 982 | 5,94 | -0,21 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111507 | 41552 | 963 | 6,11 | -0,36 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111508 | 39706 | 912 | 6,42 | -0,21 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111509 | 41702 | 969 | 5,94 | -0,16 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111510 | 41799 | 972 | 6,07 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111511 | 40691 | 935 | 6,14 | -0,05 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111512 | 41116 | 946 | 6,00 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111513 | 38724 | 904 | 6,67 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111514 | 40833 | 970 | 6,37 | -0,42 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111515 | 40471 | 945 | 6,26 | -0,40 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111516 | 43111 | 1001 | 5,94 | -0,42 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111517 | 42052 | 998 | 5,83 | -0,49 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111518 | 43179 | 981 | 5,99 | -0,58 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111519 | 38943 | 893 | 6,42 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111520 | 41373 | 982 | 6,35 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111521 | 41403 | 984 | 6,20 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111522 | 39923 | 913 | 6,33 | -0,29 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111523 | 39784 | 940 | 6,31 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111524 | 39714 | 913 | 6,52 | -0,23 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111525 | 43972 | 1009 | 6,00 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111526 | 42011 | 984 | 6,19 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111527 | 41699 | 978 | 6,12 | -0,45 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111528 | 39782 | 927 | 6,37 | -0,19 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111529 | 41623 | 990 | 6,15 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111530 | 42147 | 1001 | 6,18 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111531 | 41951 | 222 | 5,97 | -0,55 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111532 | 40315 | 206 | 6,31 | -0,56 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111533 | 41460 | 215 | 6,10 | -0,45 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111534 | 42980 | 405 | 5,84 | -0,90 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111535 | 40388 | 201 | 6,18 | -0,48 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111536 | 39577 | 199 | 6,51 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111537 | 41756 | 214 | 6,05 | -0,42 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111538 | 42908 | 247 | 5,81 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111539 | 40899 | 187 | 6,15 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111540 | 41199 | 192 | 5,98 | -0,45 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111541 | 41775 | 278 | 6,15 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111542 | 40540 | 204 | 6,12 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111543 | 39562 | 210 | 6,56 | -0,17 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111544 | 37909 | 191 | 6,85 | -0,02 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111545 | 42527 | 205 | 5,79 | -0,29 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111546 | 39121 | 911 | 6,57 | -0,46 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111547 | 42110 | 989 | 6,15 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111548 | 39822 | 914 | 6,51 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111549 | 39840 | 947 | 6,49 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111550 | 41944 | 963 | 6,06 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111551 | 38663 | 905 | 6,49 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111552 | 41141 | 945 | 6,19 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111553 | 38803 | 903 | 6,56 | -0,26 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111554 | 40613 | 926 | 6,18 | -0,30 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111555 | 40481 | 940 | 6,13 | -0,29 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111556 | 39905 | 943 | 6,39 | -0,13 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111557 | 40251 | 915 | 6,27 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111558 | 41922 | 954 | 5,98 | -0,36 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111559 | 41150 | 950 | 6,11 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111560 | 41913 | 958 | 6,17 | -0,29 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111561 | 40631 | 934 | 6,39 | -0,19 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111562 | 41091 | 227 | 6,03 | -0,47 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111563 | 39345 | 204 | 6,48 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111564 | 41780 | 201 | 5,93 | -0,46 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111565 | 39271 | 190 | 6,24 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111566 | 41265 | 222 | 6,16 | -0,48 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111567 | 44103 | 250 | 6,44 | -0,32 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111568 | 39373 | 195 | 6,38 | -0,19 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111569 | 41706 | 210 | 6,08 | -0,02 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111570 | 43052 | 198 | 5,81 | -0,24 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111571 | 40739 | 197 | 6,30 | -0,30 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111572 | 41675 | 212 | 6,24 | -0,12 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111573 | 41343 | 202 | 6,22 | -0,16 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111574 | 41104 | 217 | 6,37 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111575 | 38411 | 202 | 6,65 | -0,24 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111576 | 41415 | 230 | 6,19 | -0,52 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111577 | 39430 | 216 | 6,45 | -0,46 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111578 | 42217 | 184 | 5,85 | -0,51 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111579 | 41834 | 307 | 6,18 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111580 | 41798 | 192 | 5,89 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111581 | 43039 | 209 | 5,75 | -0,40 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111582 | 40389 | 201 | 6,23 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111583 | 41947 | 221 | 6,34 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111584 | 38969 | 210 | 6,55 | -0,28 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111585 | 41266 | 204 | 6,29 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111586 | 43941 | 212 | 5,71 | -0,16 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111587 | 42766 | 206 | 5,91 | -0,23 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111588 | 40678 | 204 | 6,17 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111589 | 39132 | 202 | 6,50 | -0,13 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111590 | 41289 | 238 | 6,17 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111591 | 40292 | 213 | 6,30 | -0,23 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111592 | 42509 | 218 | 5,88 | -0,45 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111593 | 40801 | 227 | 6,09 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111594 | 40598 | 202 | 6,23 | -0,48 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111595 | 40696 | 202 | 6,18 | -0,30 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111596 | 41476 | 198 | 6,01 | -0,23 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111597 | 39648 | 205 | 6,44 | -0,28 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111598 | 37870 | 203 | 6,72 | -0,28 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111599 | 40967 | 303 | 6,03 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111600 | 42841 | 197 | 5,78 | -0,39 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111601 | 41129 | 205 | 5,98 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111602 | 42214 | 214 | 5,85 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111603 | 42256 | 249 | 5,83 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111604 | 41215 | 206 | 5,98 | -0,39 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111605 | 40028 | 198 | 6,23 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111606 | 40430 | 212 | 6,07 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111607 | 41750 | 963 | 5,99 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111608 | 41180 | 948 | 6,01 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111609 | 42462 | 965 | 5,78 | -0,28 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111610 | 39728 | 919 | 6,26 | -0,36 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111611 | 40739 | 953 | 5,98 | -0,29 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111612 | 38473 | 913 | 6,56 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111613 | 42440 | 973 | 6,08 | -0,45 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111614 | 40663 | 954 | 6,13 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111615 | 41747 | 973 | 6,06 | -0,40 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111616 | 41494 | 979 | 6,23 | -0,30 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111617 | 41148 | 938 | 5,98 | -0,31 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111618 | 39871 | 924 | 6,17 | -0,28 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111619 | 39298 | 898 | 6,44 | -0,23 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111620 | 41176 | 948 | 5,97 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111621 | 39859 | 938 | 6,38 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111622 | 41061 | 960 | 6,10 | -0,27 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111623 | 40782 | 315 | 6,06 | -0,53 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111624 | 42544 | 183 | 5,63 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111625 | 42038 | 211 | 6,04 | -0,41 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111626 | 42810 | 235 | 5,65 | -0,44 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111627 | 39710 | 230 | 6,44 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111628 | 41615 | 202 | 5,99 | -0,22 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111629 | 41526 | 217 | 6,07 | -0,32 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111630 | 41790 | 242 | 5,90 | -0,38 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111631 | 40714 | 208 | 6,20 | -0,42 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111632 | 38835 | 198 | 6,60 | -0,14 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111633 | 40302 | 262 | 6,31 | -0,22 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111634 | 42077 | 248 | 6,04 | -0,34 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111635 | 38847 | 209 | 6,47 | -0,29 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111636 | 38442 | 201 | 6,52 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111637 | 40548 | 214 | 6,24 | -0,36 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111638 | 38209 | 201 | 6,47 | -0,29 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111639 | 42723 | 250 | 5,69 | -0,47 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111640 | 41281 | 196 | 5,99 | -0,39 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111641 | 41035 | 255 | 6,32 | -0,33 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111642 | 40157 | 237 | 6,50 | -0,47 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111643 | 40163 | 224 | 6,33 | -0,37 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111644 | 40465 | 241 | 6,18 | -0,40 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111645 | 40652 | 226 | 6,39 | -0,50 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111646 | 41632 | 210 | 5,97 | -0,35 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111647 | 41708 | 204 | 5,88 | -0,39 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111648 | 41963 | 203 | 5,88 | -0,41 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111649 | 41128 | 212 | 6,10 | -0,43 | +
03.11.2025 | OOM112 | V 111650 | 39630 | 195 | 6,09 | -0,41 | +