## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4569
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.10.2025 | OOM102 | V 110291 | 12838 | 120 | 6,60 | -1,99 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110292 | 12751 | 118 | 6,00 | -1,57 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110293 | 12781 | 119 | 7,13 | -1,22 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110294 | 12238 | 118 | 6,69 | -1,05 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110295 | 12628 | 119 | 7,36 | -0,89 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110296 | 12392 | 120 | 6,27 | -1,49 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110297 | 12623 | 116 | 6,91 | -1,37 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110298 | 12537 | 119 | 7,08 | -1,04 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110299 | 12655 | 117 | 6,48 | -1,26 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110300 | 12795 | 120 | 6,95 | -0,97 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110301 | 12750 | 119 | 6,85 | -1,77 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110302 | 12597 | 120 | 6,69 | -1,43 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110303 | 12602 | 119 | 7,42 | -1,07 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110304 | 12503 | 118 | 7,19 | -1,27 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110305 | 12522 | 120 | 6,52 | -1,32 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110306 | 12791 | 118 | 6,90 | -1,52 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110307 | 13011 | 119 | 6,96 | -1,13 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110308 | 12548 | 120 | 6,84 | -0,96 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110309 | 12436 | 119 | 7,21 | -1,07 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110310 | 12507 | 119 | 7,13 | -1,04 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110311 | 12334 | 120 | 6,08 | -1,57 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110312 | 12779 | 119 | 6,55 | -1,62 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110313 | 12190 | 116 | 6,05 | -1,38 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110314 | 12590 | 117 | 6,97 | -1,25 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110315 | 12564 | 120 | 5,99 | -1,39 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110316 | 12788 | 113 | 6,61 | -1,29 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110317 | 12924 | 113 | 6,83 | -1,49 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110318 | 12645 | 118 | 6,66 | -1,18 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110319 | 12767 | 119 | 7,11 | -1,76 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110320 | 12652 | 120 | 6,78 | -1,65 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110321 | 12440 | 120 | 6,47 | -1,76 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110322 | 12508 | 117 | 6,37 | -1,12 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110323 | 12646 | 118 | 6,55 | -1,40 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110324 | 12589 | 116 | 6,39 | -1,65 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110325 | 12428 | 119 | 6,90 | -1,42 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110326 | 12532 | 118 | 5,46 | -1,31 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110327 | 12668 | 120 | 6,89 | -1,61 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110328 | 12994 | 119 | 7,68 | -1,28 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110329 | 12455 | 118 | 6,44 | -1,18 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110330 | 12462 | 119 | 6,52 | -1,54 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110331 | 12397 | 120 | 6,26 | -1,15 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110332 | 12652 | 118 | 6,58 | -1,52 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110333 | 12457 | 117 | 7,58 | -1,55 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110334 | 12595 | 0 | 6,64 | -2,07 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110335 | 12469 | 120 | 6,41 | -1,36 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110336 | 12788 | 117 | 5,89 | -1,52 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110337 | 12822 | 119 | 7,17 | -1,79 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110338 | 12422 | 112 | 5,80 | -1,64 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110339 | 12419 | 106 | 6,11 | -1,63 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110340 | 12758 | 120 | 6,29 | -1,57 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110341 | 12849 | 120 | 6,37 | -1,54 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110342 | 12433 | 120 | 5,86 | -1,70 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110343 | 12749 | 112 | 6,20 | -1,85 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110344 | 12590 | 120 | 7,10 | -1,51 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110345 | 12480 | 119 | 6,53 | -1,41 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110346 | 12606 | 110 | 6,32 | -1,50 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110347 | 12857 | 120 | 6,49 | -1,57 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110348 | 12236 | 118 | 6,14 | -1,48 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110349 | 12262 | 120 | 6,86 | -1,45 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110350 | 12240 | 116 | 6,82 | -1,62 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110351 | 12770 | 119 | 6,78 | -1,62 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110352 | 13104 | 119 | 6,75 | -1,22 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110353 | 12394 | 120 | 6,70 | -1,19 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110354 | 12684 | 117 | 6,40 | -1,16 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110355 | 12368 | 118 | 7,03 | -1,02 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110356 | 12466 | 120 | 6,65 | -1,46 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110357 | 12723 | 117 | 6,40 | -1,34 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110358 | 12728 | 119 | 7,02 | -1,76 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110359 | 12088 | 118 | 6,22 | 2,28 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110360 | 12530 | 118 | 6,73 | -1,60 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110361 | 12625 | 120 | 6,70 | -1,43 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110362 | 12345 | 115 | 7,06 | -0,97 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110363 | 12255 | 119 | 5,79 | -1,60 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110364 | 12854 | 117 | 7,31 | -1,00 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110365 | 12613 | 117 | 6,81 | -1,57 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110366 | 12180 | 120 | 6,78 | -1,85 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110367 | 12416 | 120 | 7,02 | -2,09 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110368 | 12622 | 116 | 6,42 | -1,92 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110369 | 12642 | 116 | 7,16 | -0,93 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110370 | 12494 | 118 | 6,79 | -1,74 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110371 | 12309 | 118 | 6,49 | -1,43 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110372 | 12502 | 119 | 6,55 | -1,58 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110373 | 12827 | 120 | 7,26 | -1,53 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110374 | 12330 | 120 | 6,32 | -1,89 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110375 | 12714 | 118 | 6,64 | -1,53 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110376 | 12896 | 117 | 6,97 | -1,38 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110377 | 12621 | 113 | 6,58 | -0,95 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110378 | 12795 | 120 | 6,68 | -1,83 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110379 | 12600 | 114 | 6,36 | -1,97 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110380 | 12864 | 119 | 7,05 | -1,65 | +
21.10.2025 | OOM102 | V 110381 | 12900 | 119 | 6,68 | -1,53 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110382 | 12470 | 118 | 6,16 | -1,37 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110383 | 12679 | 112 | 6,78 | -1,27 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110384 | 12649 | 118 | 7,10 | -1,43 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110385 | 12387 | 117 | 7,01 | -1,22 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110386 | 12469 | 117 | 6,90 | -0,69 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110387 | 12629 | 118 | 6,92 | -1,10 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110388 | 12664 | 114 | 7,29 | -1,18 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110389 | 12727 | 120 | 6,55 | -1,51 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110390 | 12624 | 117 | 6,85 | -1,78 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110391 | 12921 | 116 | 6,25 | -1,27 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110392 | 12550 | 116 | 6,52 | -1,10 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110393 | 12627 | 118 | 6,08 | -0,76 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110394 | 12483 | 118 | 6,82 | -0,48 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110395 | 12751 | 111 | 7,37 | -1,16 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110396 | 12559 | 116 | 6,46 | -1,48 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110397 | 12600 | 112 | 6,74 | -1,18 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110398 | 12835 | 120 | 7,43 | -1,14 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110399 | 12848 | 118 | 7,13 | -1,32 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110400 | 12492 | 107 | 7,08 | -1,15 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110401 | 12634 | 108 | 6,35 | -1,43 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110402 | 12337 | 115 | 7,00 | -1,25 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110403 | 12484 | 114 | 6,81 | -1,41 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110404 | 12805 | 119 | 6,81 | -1,28 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110405 | 12935 | 114 | 7,24 | -1,38 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110406 | 12605 | 112 | 8,04 | -1,16 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110407 | 12686 | 120 | 7,44 | -1,19 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110408 | 12424 | 120 | 6,54 | -1,82 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110409 | 12473 | 112 | 7,25 | -1,05 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110410 | 12704 | 115 | 7,06 | -1,41 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110411 | 12668 | 112 | 6,51 | -0,99 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110412 | 12931 | 109 | 6,91 | -1,71 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110413 | 12570 | 119 | 6,69 | -1,17 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110414 | 12612 | 115 | 6,86 | -1,11 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110415 | 12566 | 89 | 6,93 | -1,53 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110416 | 13078 | 105 | 7,89 | -0,85 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110417 | 12646 | 118 | 7,10 | -1,24 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110418 | 12512 | 113 | 6,99 | -1,17 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110419 | 12884 | 0 | 5,84 | -2,41 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110420 | 12711 | 116 | 6,91 | -1,00 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110421 | 13020 | 116 | 7,00 | -1,59 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110422 | 12753 | 114 | 6,85 | -2,05 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110423 | 12529 | 100 | 6,04 | -1,55 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110424 | 12886 | 116 | 7,49 | -1,30 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110425 | 12547 | 92 | 6,47 | -1,20 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110426 | 12065 | 115 | 6,93 | -1,47 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110427 | 12591 | 114 | 6,80 | -1,72 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110428 | 12828 | 115 | 6,94 | -1,26 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110429 | 12512 | 105 | 6,72 | -1,16 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110430 | 12600 | 115 | 6,23 | -1,50 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110431 | 12765 | 118 | 6,99 | -1,40 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110432 | 12601 | 111 | 6,68 | -1,32 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110433 | 12599 | 100 | 6,06 | -1,34 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110434 | 12628 | 115 | 6,57 | -1,72 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110435 | 12560 | 110 | 7,40 | -0,96 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110436 | 13000 | 120 | 7,47 | -0,60 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110437 | 12622 | 115 | 7,51 | -0,74 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110438 | 13399 | 120 | 7,03 | -0,38 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110439 | 12709 | 116 | 6,69 | -0,86 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110440 | 13025 | 115 | 7,84 | -0,79 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110441 | 12660 | 101 | 6,95 | -0,72 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110442 | 12573 | 110 | 6,97 | -0,81 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110443 | 12790 | 101 | 6,52 | -0,99 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110444 | 12919 | 118 | 6,68 | -0,92 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110445 | 12680 | 120 | 7,51 | -1,17 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110446 | 12986 | 0 | 8,76 | -1,33 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110447 | 12855 | 108 | 7,25 | -1,06 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110448 | 12558 | 101 | 6,62 | -0,52 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110449 | 12587 | 115 | 7,87 | -0,79 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110450 | 12655 | 120 | 7,55 | -1,18 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110451 | 12821 | 120 | 7,08 | -0,71 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110452 | 12979 | 117 | 7,00 | -0,61 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110453 | 12690 | 101 | 6,74 | -0,77 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110454 | 13169 | 115 | 7,33 | -0,77 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110455 | 12747 | 112 | 7,39 | -1,26 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110456 | 13150 | 108 | 7,55 | -0,72 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110457 | 13015 | 106 | 7,50 | -0,88 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110458 | 12755 | 82 | 7,30 | -0,40 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110459 | 12900 | 52 | 7,29 | -0,76 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110460 | 12936 | 42 | 6,84 | -0,86 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110461 | 12771 | 54 | 7,63 | -1,06 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110462 | 12887 | 68 | 7,65 | -0,70 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110463 | 12782 | 65 | 7,96 | -0,93 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110464 | 12586 | 51 | 6,88 | -1,25 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110465 | 13060 | 60 | 7,35 | -0,84 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110466 | 12837 | 65 | 7,42 | -0,81 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110467 | 13139 | 48 | 7,42 | -1,01 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110468 | 12780 | 66 | 7,43 | -0,76 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110469 | 12729 | 46 | 7,38 | -0,78 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110470 | 12760 | 56 | 6,71 | -1,15 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110471 | 12942 | 50 | 6,86 | -1,03 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110472 | 12650 | 119 | 6,40 | -1,01 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110473 | 12821 | 118 | 6,61 | -0,80 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110474 | 12603 | 120 | 6,99 | -1,00 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110475 | 12936 | 117 | 7,26 | -0,76 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110476 | 12825 | 106 | 7,12 | -1,08 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110477 | 12833 | 117 | 6,89 | -0,98 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110478 | 13109 | 118 | 7,30 | -1,05 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110479 | 13170 | 0 | 7,75 | -0,93 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110480 | 12947 | 113 | 7,29 | -0,67 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110481 | 13003 | 117 | 7,19 | -0,76 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110482 | 12665 | 105 | 7,01 | -0,89 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110483 | 12750 | 116 | 7,21 | -1,16 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110484 | 13038 | 112 | 7,87 | -0,60 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110485 | 12865 | 118 | 7,03 | -0,97 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110486 | 12914 | 115 | 6,97 | -0,75 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110487 | 12406 | 115 | 6,38 | -1,09 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110488 | 12626 | 119 | 6,66 | -1,02 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110489 | 12879 | 117 | 7,07 | -0,62 | +
22.10.2025 | OOM102 | V 110490 | 13036 | 120 | 7,34 | -1,38 | +