## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4699
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.11.2025 | OOM102-A | V 106851 | 10299 | 120 | 6,49 | -1,11 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106852 | 10728 | 115 | 6,25 | -1,04 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106853 | 10207 | 116 | 6,46 | -0,84 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106854 | 10081 | 115 | 6,07 | -1,05 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106855 | 10137 | 119 | 6,90 | -0,76 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106856 | 10218 | 120 | 6,74 | -0,87 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106857 | 10410 | 115 | 7,47 | -1,15 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106858 | 10401 | 117 | 7,61 | -0,90 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106859 | 10243 | 109 | 5,96 | -1,26 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106860 | 10152 | 118 | 6,92 | -1,33 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106861 | 10213 | 118 | 7,15 | -0,78 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106862 | 10331 | 119 | 6,98 | -1,27 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106863 | 10416 | 117 | 6,87 | -1,14 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106864 | 10549 | 116 | 6,63 | -0,78 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106865 | 10488 | 120 | 8,12 | -0,82 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106866 | 10177 | 115 | 7,29 | -1,09 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106867 | 10358 | 116 | 6,50 | -0,85 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106868 | 10314 | 120 | 7,38 | -1,30 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106869 | 10107 | 119 | 7,38 | -0,74 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106870 | 10274 | 115 | 7,00 | -0,75 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106871 | 10255 | 117 | 7,41 | -0,84 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106872 | 10165 | 118 | 7,75 | -1,27 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106873 | 10176 | 118 | 7,82 | -0,81 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106874 | 10064 | 119 | 6,74 | 0,11 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106875 | 10017 | 120 | 6,49 | -0,05 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106876 | 10312 | 120 | 7,36 | -1,92 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106877 | 10231 | 119 | 7,89 | -1,51 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106878 | 10180 | 119 | 7,05 | -1,35 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106879 | 10249 | 120 | 6,71 | -1,39 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106880 | 10521 | 117 | 7,31 | -1,44 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106881 | 10346 | 118 | 6,70 | -1,56 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106882 | 10426 | 119 | 7,14 | -1,01 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106883 | 10224 | 117 | 7,01 | -1,47 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106884 | 10404 | 116 | 6,70 | -0,91 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106885 | 10110 | 120 | 6,49 | 1,10 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106886 | 10169 | 119 | 6,94 | -1,32 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106887 | 10127 | 119 | 8,34 | -0,94 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106888 | 10207 | 116 | 7,53 | -0,72 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106889 | 10074 | 120 | 6,76 | -0,76 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106890 | 10376 | 120 | 6,99 | -0,69 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106891 | 10243 | 116 | 6,48 | -1,08 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106892 | 9939 | 120 | 7,56 | -0,30 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106893 | 10919 | 116 | 6,06 | -0,52 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106894 | 10141 | 119 | 7,34 | -0,92 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106895 | 10490 | 118 | 7,49 | -0,63 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106896 | 10569 | 119 | 7,06 | -1,35 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106897 | 10764 | 116 | 5,66 | -1,49 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106898 | 10310 | 116 | 6,98 | -1,01 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106899 | 10539 | 119 | 5,85 | -0,85 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106900 | 10405 | 117 | 7,42 | -0,93 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106901 | 10589 | 113 | 6,70 | -1,14 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106902 | 10439 | 119 | 7,17 | -1,32 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106903 | 10430 | 119 | 7,80 | -1,61 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106904 | 10052 | 117 | 6,78 | -1,03 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106905 | 10321 | 119 | 7,59 | -1,09 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106906 | 10263 | 120 | 7,59 | -1,00 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106907 | 10143 | 115 | 6,64 | -0,94 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106908 | 10473 | 117 | 7,73 | -1,21 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106909 | 10530 | 118 | 7,24 | -1,38 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106910 | 10472 | 120 | 8,45 | -1,76 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106911 | 10197 | 120 | 7,24 | -1,07 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106912 | 10237 | 120 | 6,71 | -0,68 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106913 | 10298 | 115 | 6,58 | -1,15 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106914 | 10390 | 115 | 6,21 | -1,12 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106915 | 10381 | 116 | 7,11 | -0,94 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106916 | 10334 | 118 | 7,68 | -1,49 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106917 | 10351 | 119 | 8,23 | -1,85 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106918 | 10474 | 120 | 6,63 | -0,65 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106919 | 10609 | 117 | 6,04 | -1,40 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106920 | 10426 | 120 | 7,53 | -1,12 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106921 | 10463 | 118 | 7,22 | -1,32 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106922 | 10265 | 118 | 7,37 | -1,72 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106923 | 10541 | 120 | 7,20 | -1,67 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106924 | 10537 | 118 | 7,80 | -1,32 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106925 | 10356 | 117 | 7,98 | -1,44 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106926 | 10312 | 119 | 6,58 | -1,84 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106927 | 10394 | 119 | 6,73 | -0,85 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106928 | 10298 | 120 | 7,37 | -1,41 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106929 | 10296 | 120 | 6,40 | -0,71 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106930 | 10164 | 115 | 6,36 | -0,55 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106931 | 10106 | 120 | 7,13 | -0,64 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106932 | 10193 | 119 | 7,31 | -1,40 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106933 | 10309 | 119 | 5,79 | -1,07 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106934 | 10281 | 118 | 7,19 | -0,53 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106935 | 10284 | 118 | 6,82 | -1,08 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106936 | 10071 | 119 | 6,61 | -1,15 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106937 | 10380 | 119 | 6,74 | -1,21 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106938 | 10183 | 118 | 8,22 | -1,03 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106939 | 10079 | 120 | 6,58 | -1,05 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106940 | 10265 | 120 | 6,64 | -1,45 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106941 | 10282 | 119 | 7,23 | -1,15 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106942 | 9726 | 117 | 7,17 | -1,36 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106943 | 10369 | 116 | 7,24 | -1,37 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106944 | 10194 | 118 | 7,54 | -1,02 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106945 | 9939 | 116 | 7,26 | -1,04 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106946 | 10383 | 117 | 7,63 | -1,06 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106947 | 10202 | 120 | 7,00 | -1,05 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106948 | 10078 | 120 | 6,87 | -1,46 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106949 | 10131 | 118 | 6,51 | -1,07 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106950 | 10307 | 118 | 7,35 | -1,36 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106951 | 10316 | 120 | 6,96 | -1,18 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106952 | 10396 | 117 | 6,65 | -1,16 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106953 | 9995 | 117 | 8,09 | -1,60 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106954 | 10128 | 119 | 6,61 | -1,42 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106955 | 10333 | 118 | 6,87 | -0,89 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106956 | 10221 | 120 | 7,85 | -1,17 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106957 | 10179 | 116 | 7,22 | -0,95 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106958 | 10149 | 111 | 7,06 | -1,12 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106959 | 10343 | 117 | 6,71 | -0,78 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106960 | 10231 | 118 | 7,67 | -0,70 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106961 | 10602 | 117 | 7,63 | -0,82 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106962 | 10320 | 120 | 6,43 | -0,74 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106963 | 10172 | 119 | 6,23 | -0,91 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106964 | 10078 | 119 | 6,73 | -1,10 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106965 | 10244 | 119 | 6,61 | -1,57 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106966 | 10395 | 119 | 6,60 | -1,32 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106967 | 10427 | 118 | 6,77 | -0,78 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106968 | 10192 | 120 | 8,17 | -0,62 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106969 | 10365 | 116 | 6,24 | -1,35 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106970 | 10542 | 120 | 6,13 | -1,87 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106971 | 10062 | 118 | 7,03 | -0,85 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106972 | 10767 | 119 | 5,96 | -1,31 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106973 | 10071 | 119 | 7,18 | -1,01 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106974 | 10525 | 118 | 6,57 | -1,46 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106975 | 10149 | 119 | 7,43 | -1,43 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106976 | 10594 | 118 | 7,92 | -1,27 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106977 | 10215 | 120 | 6,77 | -1,77 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106978 | 10261 | 119 | 6,06 | -1,34 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106979 | 10337 | 120 | 7,64 | -1,51 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106980 | 10006 | 120 | 7,02 | -1,22 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106981 | 10330 | 118 | 7,85 | -1,06 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106982 | 10184 | 118 | 7,42 | -1,01 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106983 | 10211 | 119 | 8,03 | -1,04 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106984 | 10376 | 119 | 6,59 | -1,05 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106985 | 10321 | 119 | 6,95 | -1,22 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106986 | 10641 | 116 | 6,21 | -1,62 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106987 | 10193 | 120 | 7,60 | -1,66 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106988 | 10173 | 119 | 6,60 | -1,00 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106989 | 10164 | 118 | 7,66 | -1,22 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106990 | 10453 | 118 | 7,69 | -1,81 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106991 | 10293 | 117 | 6,30 | -0,69 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106992 | 10336 | 119 | 6,70 | -1,16 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106993 | 10229 | 118 | 7,42 | -1,29 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106994 | 10076 | 119 | 8,06 | -1,88 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106995 | 10348 | 119 | 7,29 | -1,77 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106996 | 10465 | 120 | 6,62 | -1,72 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106997 | 10742 | 120 | 7,74 | -1,33 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106998 | 10440 | 118 | 6,37 | -1,22 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 106999 | 10225 | 118 | 6,48 | -0,42 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107000 | 10206 | 117 | 6,96 | -0,88 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107001 | 10233 | 117 | 6,58 | -0,95 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107002 | 9876 | 117 | 6,59 | -0,52 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107003 | 10028 | 119 | 7,04 | -0,25 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107004 | 10276 | 118 | 7,30 | -0,92 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107005 | 10235 | 120 | 6,97 | -0,34 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107006 | 10485 | 118 | 6,40 | -0,94 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107007 | 10088 | 120 | 6,46 | -0,53 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107008 | 9956 | 116 | 7,57 | -0,88 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107009 | 10055 | 119 | 7,13 | -0,73 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107010 | 10063 | 119 | 7,57 | -0,67 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107011 | 9903 | 116 | 6,86 | -0,45 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107012 | 10555 | 120 | 7,44 | -1,42 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107013 | 10259 | 116 | 6,83 | -1,06 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107014 | 10226 | 118 | 8,12 | -1,73 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107015 | 10530 | 119 | 6,91 | -1,07 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107016 | 10193 | 120 | 7,06 | -1,15 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107017 | 10106 | 119 | 8,95 | 2,01 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107018 | 10376 | 118 | 6,82 | -1,17 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107019 | 10409 | 118 | 7,03 | -1,57 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107020 | 10449 | 117 | 7,12 | -1,19 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107021 | 10129 | 120 | 6,92 | -0,77 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107022 | 10280 | 116 | 6,14 | -1,07 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107023 | 9886 | 118 | 7,11 | -1,21 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107024 | 10199 | 119 | 6,72 | -0,96 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107025 | 10261 | 120 | 6,88 | -1,16 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107026 | 10349 | 120 | 7,62 | -1,24 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107027 | 10679 | 118 | 6,14 | -1,33 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107028 | 10263 | 118 | 7,18 | -1,05 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107029 | 10244 | 117 | 6,59 | -1,40 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107030 | 10095 | 120 | 6,61 | -1,48 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107031 | 10082 | 120 | 6,68 | -0,97 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107032 | 10242 | 119 | 7,25 | -1,00 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107033 | 10383 | 118 | 6,40 | -0,91 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107034 | 10404 | 119 | 5,97 | -0,79 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107035 | 10021 | 118 | 6,32 | -1,04 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107036 | 10067 | 117 | 6,36 | -0,55 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107037 | 9982 | 120 | 7,91 | -0,99 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107038 | 11585 | 119 | 6,42 | -1,25 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107039 | 9883 | 119 | 7,80 | -0,93 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107040 | 10193 | 117 | 6,15 | -1,03 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107041 | 10304 | 118 | 7,07 | -1,49 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107042 | 10246 | 119 | 6,53 | -1,11 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107043 | 11111 | 113 | 5,65 | -1,39 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107044 | 10265 | 120 | 6,83 | -0,86 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107045 | 10132 | 117 | 6,85 | -1,28 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107046 | 10446 | 118 | 8,05 | -1,03 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107047 | 10407 | 118 | 6,98 | -1,31 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107048 | 10173 | 120 | 7,36 | -1,50 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107049 | 10213 | 118 | 6,91 | -1,35 | +
21.11.2025 | OOM102-A | V 107050 | 9899 | 115 | 6,80 | -0,98 | +