## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4771
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
05.01.2026 | OOM102-A | V 107051 | 10237 | 117 | 5,68 | -1,73 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107052 | 10379 | 120 | 6,07 | -1,04 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107053 | 10179 | 116 | 6,05 | -1,40 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107054 | 10360 | 118 | 5,56 | -1,50 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107055 | 10443 | 119 | 5,50 | -0,93 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107056 | 10869 | 115 | 5,45 | -1,19 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107057 | 10646 | 116 | 6,01 | -2,03 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107058 | 10600 | 117 | 5,51 | -1,11 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107059 | 10424 | 118 | 5,49 | -0,99 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107060 | 10771 | 120 | 5,80 | -1,54 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107061 | 10250 | 120 | 5,43 | -0,78 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107062 | 10821 | 119 | 5,25 | -1,29 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107063 | 10639 | 116 | 5,30 | -0,91 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107064 | 10194 | 117 | 5,80 | -2,23 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107065 | 10399 | 119 | 5,87 | -1,70 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107066 | 10529 | 118 | 5,42 | -1,31 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107067 | 10615 | 119 | 5,77 | -1,09 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107068 | 10090 | 118 | 5,65 | -0,93 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107069 | 10593 | 120 | 5,98 | -0,88 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107070 | 10385 | 119 | 9,24 | -1,67 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107071 | 10440 | 120 | 7,83 | -1,19 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107072 | 10494 | 118 | 7,84 | -1,14 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107073 | 10145 | 117 | 6,95 | -0,74 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107074 | 10148 | 119 | 5,92 | -0,94 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107075 | 10208 | 115 | 5,72 | -0,62 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107076 | 10378 | 117 | 5,61 | -0,93 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107077 | 10302 | 119 | 6,11 | -1,54 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107078 | 10437 | 119 | 5,45 | -1,98 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107079 | 10555 | 117 | 5,44 | -0,65 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107080 | 10455 | 117 | 6,22 | -0,90 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107081 | 10306 | 119 | 5,56 | -0,41 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107082 | 10330 | 117 | 5,69 | -1,49 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107083 | 10448 | 119 | 5,89 | -1,25 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107084 | 10238 | 114 | 5,75 | -1,32 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107085 | 10478 | 120 | 5,77 | -1,87 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107086 | 10400 | 120 | 5,85 | -1,41 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107087 | 10385 | 114 | 5,59 | -0,85 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107088 | 10341 | 118 | 5,90 | -1,56 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107089 | 10675 | 115 | 5,38 | -0,77 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107090 | 10353 | 120 | 5,84 | -1,66 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107091 | 10632 | 120 | 5,52 | -1,41 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107092 | 10380 | 117 | 5,75 | -1,43 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107093 | 10291 | 118 | 5,84 | -0,91 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107094 | 10755 | 117 | 5,30 | -0,95 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107095 | 10607 | 118 | 5,46 | -1,39 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107096 | 11290 | 116 | 5,53 | -1,00 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107097 | 10762 | 117 | 5,68 | -1,26 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107098 | 10655 | 119 | 5,94 | -1,18 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107099 | 10607 | 114 | 5,48 | -1,75 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107100 | 10930 | 117 | 5,69 | -0,86 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107101 | 10275 | 118 | 6,22 | -0,91 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107102 | 10227 | 118 | 5,55 | -0,04 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107103 | 10224 | 115 | 6,09 | -1,84 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107104 | 10601 | 120 | 5,83 | -1,09 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107105 | 10349 | 116 | 5,67 | -0,83 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107106 | 10533 | 119 | 5,60 | -0,98 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107107 | 10572 | 115 | 5,72 | -0,75 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107108 | 10250 | 114 | 5,69 | -1,09 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107109 | 10573 | 115 | 6,11 | -0,86 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107110 | 10557 | 118 | 5,63 | -1,43 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107111 | 10621 | 115 | 5,67 | -1,47 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107112 | 10736 | 117 | 6,12 | -0,61 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107113 | 10228 | 117 | 5,63 | -0,72 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107114 | 10399 | 119 | 5,57 | -1,51 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107115 | 10536 | 119 | 5,66 | -0,96 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107116 | 10485 | 119 | 6,20 | -1,20 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107117 | 10406 | 113 | 5,60 | -0,78 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107118 | 10235 | 115 | 5,72 | -0,85 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107119 | 10386 | 119 | 6,14 | -1,11 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107120 | 10587 | 117 | 6,02 | -0,60 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107121 | 10452 | 120 | 5,87 | -1,56 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107122 | 10353 | 119 | 5,76 | -1,78 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107123 | 10211 | 119 | 5,89 | -1,09 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107124 | 10604 | 116 | 5,90 | -1,07 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107125 | 10558 | 117 | 5,44 | -2,22 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107126 | 10566 | 117 | 5,72 | -1,19 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107127 | 10454 | 120 | 5,50 | -2,01 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107128 | 10344 | 120 | 5,80 | -0,74 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107129 | 10400 | 120 | 5,64 | -1,40 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107130 | 10751 | 119 | 5,25 | -1,21 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107131 | 10539 | 115 | 5,59 | -0,77 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107132 | 10383 | 119 | 6,12 | -1,08 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107133 | 10353 | 118 | 5,84 | -0,90 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107134 | 10640 | 116 | 5,65 | -0,93 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107135 | 10403 | 119 | 5,63 | -1,06 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107136 | 10623 | 120 | 5,92 | -1,37 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107137 | 10219 | 118 | 6,21 | -1,58 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107138 | 11373 | 118 | 5,16 | -1,80 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107139 | 10441 | 114 | 6,11 | -1,04 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107140 | 10654 | 116 | 6,25 | -1,05 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107141 | 10656 | 116 | 5,49 | -1,01 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107142 | 10363 | 118 | 5,50 | -0,69 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107143 | 10329 | 116 | 5,71 | -0,77 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107144 | 10327 | 116 | 5,81 | -0,74 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107145 | 10343 | 36 | 6,01 | -1,31 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107146 | 10598 | 23 | 6,09 | -1,08 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107147 | 10429 | 21 | 6,17 | -1,33 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107148 | 10312 | 22 | 5,96 | -1,43 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107149 | 10393 | 25 | 5,90 | -0,82 | +
05.01.2026 | OOM102-A | V 107150 | 10355 | 20 | 5,79 | -2,07 | +