## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4815
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.01.2026 | OOM202 | V 106201 | 14642 | 189 | 5,34 | -1,89 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106202 | 14369 | 194 | 5,32 | -2,51 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106203 | 14486 | 200 | 5,07 | -1,93 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106204 | 14702 | 189 | 5,33 | -1,23 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106205 | 14456 | 192 | 5,12 | -2,17 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106206 | 14658 | 198 | 4,92 | -2,47 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106207 | 14737 | 200 | 5,45 | -2,95 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106208 | 14635 | 197 | 5,55 | -1,59 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106209 | 14732 | 194 | 5,00 | -2,35 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106210 | 14842 | 192 | 5,44 | -2,11 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106211 | 14825 | 197 | 5,43 | -1,51 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106212 | 14798 | 193 | 4,99 | -1,94 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106213 | 14563 | 199 | 5,32 | -1,82 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106214 | 14408 | 200 | 4,83 | -2,22 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106215 | 14615 | 197 | 5,12 | -1,83 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106216 | 14965 | 195 | 4,87 | -1,50 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106217 | 14596 | 199 | 5,04 | -2,73 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106218 | 14511 | 194 | 5,27 | -1,76 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106219 | 14701 | 195 | 5,22 | -1,45 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106220 | 14634 | 198 | 4,93 | -2,16 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106221 | 14859 | 187 | 4,96 | -2,07 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106222 | 14841 | 194 | 5,44 | -1,87 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106223 | 14369 | 195 | 5,14 | -1,76 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106224 | 14841 | 190 | 5,11 | -1,59 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106225 | 14376 | 194 | 5,21 | -1,78 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106226 | 14703 | 192 | 5,41 | -2,54 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106227 | 14697 | 193 | 4,96 | -2,34 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106228 | 14414 | 188 | 4,97 | -2,83 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106229 | 14923 | 188 | 4,95 | -1,48 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106230 | 14598 | 191 | 5,12 | -2,71 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106231 | 14483 | 186 | 5,35 | -1,66 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106232 | 14734 | 197 | 5,11 | -1,30 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106233 | 14862 | 200 | 4,98 | -2,29 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106234 | 14362 | 195 | 4,77 | -2,90 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106235 | 14223 | 187 | 5,16 | -2,63 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106236 | 14619 | 186 | 5,24 | -2,03 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106237 | 14798 | 191 | 5,16 | -2,80 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106238 | 14434 | 187 | 5,15 | -1,90 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106239 | 14600 | 200 | 5,23 | -2,42 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106240 | 14512 | 188 | 4,96 | -2,39 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106241 | 14467 | 193 | 5,12 | -2,01 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106242 | 14613 | 197 | 5,04 | -2,48 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106243 | 14928 | 189 | 5,29 | -1,77 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106244 | 14530 | 191 | 5,55 | -2,89 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106245 | 14580 | 187 | 5,11 | -2,56 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106246 | 14495 | 182 | 4,82 | -2,18 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106247 | 14604 | 200 | 5,28 | -2,79 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106248 | 15151 | 187 | 5,26 | -2,08 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106249 | 14146 | 188 | 6,03 | -1,55 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106250 | 14762 | 195 | 5,39 | -1,89 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106251 | 14455 | 197 | 5,21 | -2,84 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106252 | 14592 | 190 | 5,16 | -2,84 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106253 | 14644 | 192 | 5,18 | -2,40 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106254 | 14970 | 194 | 5,28 | -1,78 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106255 | 14866 | 191 | 5,21 | -2,50 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106256 | 14531 | 195 | 5,26 | -1,86 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106257 | 14709 | 188 | 5,16 | -1,91 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106258 | 14748 | 190 | 5,01 | -2,10 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106259 | 14712 | 197 | 5,03 | -1,41 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106260 | 14897 | 195 | 4,86 | -1,12 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106261 | 14776 | 187 | 5,19 | -2,78 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106262 | 14916 | 191 | 5,69 | -2,40 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106263 | 14474 | 188 | 5,24 | -2,70 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106264 | 14525 | 200 | 5,28 | -2,59 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106265 | 14564 | 196 | 5,30 | -2,19 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106266 | 14858 | 194 | 5,41 | -1,38 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106267 | 15079 | 196 | 4,66 | -2,63 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106268 | 14668 | 200 | 5,37 | -2,55 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106269 | 14674 | 196 | 5,24 | -1,80 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106270 | 14722 | 197 | 5,07 | -1,91 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106271 | 14688 | 190 | 5,12 | -1,18 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106272 | 14852 | 185 | 4,98 | -0,81 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106273 | 14438 | 185 | 5,96 | -1,93 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106274 | 14464 | 200 | 5,63 | -1,26 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106275 | 14500 | 198 | 5,93 | -1,49 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106276 | 14489 | 192 | 5,27 | -2,73 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106277 | 14774 | 197 | 5,43 | -1,58 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106278 | 14665 | 194 | 5,01 | -1,38 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106279 | 14314 | 198 | 5,28 | -1,86 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106280 | 14363 | 190 | 5,78 | -1,74 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106281 | 14482 | 194 | 5,68 | -1,30 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106282 | 14614 | 190 | 5,45 | -2,32 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106283 | 14452 | 191 | 5,70 | -1,80 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106284 | 14349 | 192 | 5,78 | -2,32 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106285 | 14322 | 193 | 5,52 | -2,59 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106286 | 14637 | 191 | 5,91 | -1,36 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106287 | 14320 | 193 | 5,14 | -1,10 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106288 | 14270 | 187 | 5,31 | -1,45 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106289 | 14511 | 194 | 5,97 | -1,29 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106290 | 14378 | 198 | 5,71 | -1,37 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106291 | 14480 | 191 | 5,67 | -1,70 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106292 | 14486 | 188 | 5,42 | -1,69 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106293 | 14853 | 198 | 5,80 | -2,31 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106294 | 14420 | 197 | 5,86 | -2,15 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106295 | 14396 | 199 | 5,58 | -1,58 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106296 | 14666 | 199 | 5,17 | -0,96 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106297 | 14214 | 200 | 5,08 | -1,85 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106298 | 14458 | 196 | 4,92 | -1,29 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106299 | 14997 | 191 | 4,62 | -2,36 | +
30.01.2026 | OOM202 | V 106300 | 14190 | 197 | 5,33 | 0,57 | +