## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4807
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100701 | 11809 | 54 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100702 | 12284 | 30 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100703 | 12378 | 29 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100704 | 11861 | 27 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100705 | 12018 | 28 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100706 | 11511 | 47 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100707 | 11896 | 30 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100708 | 11337 | 34 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100709 | 12201 | 28 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100710 | 11472 | 33 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100711 | 12138 | 27 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100712 | 11765 | 30 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100713 | 11980 | 30 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100714 | 11517 | 28 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100715 | 11751 | 57 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100716 | 11946 | 29 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100717 | 12063 | 52 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100718 | 11310 | 41 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100719 | 11226 | 37 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100720 | 11510 | 38 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100721 | 11278 | 40 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100722 | 11362 | 46 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100723 | 11943 | 31 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100724 | 11352 | 38 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100725 | 11410 | 38 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100726 | 11559 | 39 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100727 | 11280 | 38 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100728 | 11572 | 34 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100729 | 11255 | 36 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100730 | 11038 | 43 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100731 | 11731 | 47 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100732 | 11529 | 40 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100733 | 12243 | 59 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100734 | 11252 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100735 | 11714 | 46 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100736 | 11845 | 25 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100737 | 11899 | 27 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100738 | 11255 | 31 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100739 | 11797 | 23 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100740 | 11497 | 26 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100741 | 12006 | 26 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100742 | 11302 | 31 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100743 | 11976 | 27 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100744 | 11264 | 26 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100745 | 11988 | 32 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100746 | 11247 | 28 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100747 | 11508 | 48 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100748 | 12108 | 33 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100749 | 11563 | 48 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100750 | 11926 | 50 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100751 | 11388 | 51 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100752 | 11687 | 26 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100753 | 12071 | 38 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100754 | 11724 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100755 | 11706 | 42 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100756 | 11530 | 49 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100757 | 11361 | 43 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100758 | 12148 | 42 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100759 | 11426 | 39 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100760 | 11630 | 47 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100761 | 12266 | 26 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100762 | 11762 | 31 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100763 | 12094 | 31 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100764 | 11330 | 32 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100765 | 11540 | 41 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100766 | 11245 | 33 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100767 | 11675 | 36 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100768 | 11879 | 34 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100769 | 12005 | 26 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100770 | 12091 | 27 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100771 | 11488 | 30 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100772 | 11620 | 45 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100773 | 11599 | 34 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100774 | 11796 | 37 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100775 | 12017 | 49 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100776 | 11231 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100777 | 11380 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100778 | 11511 | 32 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100779 | 12003 | 29 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100780 | 11615 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100781 | 11404 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100782 | 12194 | 26 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100783 | 11653 | 38 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100784 | 11600 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100785 | 11333 | 33 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100786 | 11572 | 44 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100787 | 12160 | 39 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100788 | 11915 | 34 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100789 | 11587 | 30 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100790 | 11512 | 49 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100791 | 11590 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100792 | 11712 | 41 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100793 | 11328 | 33 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100794 | 11506 | 34 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100795 | 11924 | 34 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100796 | 11592 | 37 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100797 | 11473 | 37 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100798 | 11510 | 35 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100799 | 12055 | 32 | +
30.01.2026 | OOA101-1 V | P 100800 | 11462 | 34 | +