## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
29.01.2026 | OOM204 | A 170937 | 11052 | 144 | 6,13 | -0,49 | 11179 | 151 | 6,09 | -0,45 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170938 | 11542 | 200 | 6,72 | -1,46 | 12318 | 198 | 7,01 | -1,40 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170939 | 12141 | 196 | 6,88 | -0,62 | 12601 | 197 | 6,44 | -0,64 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170940 | 12428 | 195 | 6,83 | -0,70 | 12078 | 195 | 7,13 | -0,67 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170941 | 11698 | 196 | 6,53 | -0,74 | 12496 | 198 | 6,78 | -0,78 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170942 | 12003 | 195 | 7,71 | -0,92 | 12182 | 199 | 7,56 | -0,87 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170943 | 12136 | 198 | 8,60 | -0,65 | 12337 | 195 | 8,52 | -0,72 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170944 | 12493 | 200 | 8,26 | -0,66 | 12182 | 200 | 8,28 | -0,59 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170945 | 12369 | 198 | 6,81 | -1,03 | 12260 | 194 | 6,71 | -1,01 | +
29.01.2026 | OOM204 | A 170946 | 11679 | 199 | 7,14 | -0,88 | 12323 | 199 | 6,53 | -0,94 | +