## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4771
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
27.01.2026 | OOM201 | V 126301 | 18517 | 350 | 6,59 | -1,17 | 18266 | 348 | 6,52 | -1,08 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126302 | 16929 | 350 | 6,76 | -0,59 | 17030 | 348 | 6,76 | -0,64 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126303 | 17184 | 348 | 6,73 | -0,56 | 16469 | 342 | 6,93 | -0,53 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126304 | 18152 | 347 | 6,68 | -0,91 | 17607 | 347 | 6,85 | -0,94 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126305 | 18612 | 345 | 6,11 | -0,53 | 18764 | 342 | 6,26 | -0,59 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126306 | 17380 | 350 | 6,24 | -0,47 | 17337 | 344 | 6,65 | -0,58 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126307 | 18390 | 344 | 6,25 | -0,68 | 18553 | 345 | 6,05 | -0,65 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126308 | 17409 | 346 | 6,81 | -0,84 | 17541 | 344 | 6,76 | -0,98 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126309 | 17343 | 349 | 6,65 | -0,48 | 16999 | 349 | 6,64 | -0,52 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126310 | 17419 | 345 | 6,88 | -0,86 | 17241 | 345 | 6,79 | -1,13 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126311 | 17344 | 344 | 6,12 | -0,57 | 17759 | 340 | 6,08 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126312 | 17173 | 342 | 6,62 | -0,70 | 16110 | 349 | 7,27 | -0,73 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126313 | 18102 | 344 | 6,05 | -0,53 | 17927 | 346 | 6,33 | -0,54 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126314 | 17594 | 348 | 6,21 | -0,67 | 17941 | 348 | 6,22 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126315 | 16819 | 348 | 6,79 | -0,58 | 17256 | 344 | 6,55 | -0,58 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126316 | 17770 | 349 | 6,93 | -1,13 | 18248 | 345 | 6,70 | -1,11 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126317 | 17725 | 347 | 6,42 | -1,11 | 17620 | 350 | 6,57 | -1,03 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126318 | 17636 | 343 | 6,30 | -0,69 | 16563 | 347 | 6,99 | -0,68 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126319 | 16908 | 346 | 6,79 | -1,04 | 17074 | 348 | 6,92 | -0,88 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126320 | 16939 | 347 | 6,96 | -0,81 | 16646 | 343 | 7,05 | -0,92 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126321 | 17657 | 349 | 6,56 | -0,74 | 16924 | 349 | 6,87 | -0,72 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126322 | 17077 | 348 | 7,11 | -1,54 | 16963 | 349 | 7,50 | -1,47 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126323 | 17119 | 350 | 6,91 | -0,62 | 16624 | 345 | 7,23 | -0,75 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126324 | 17875 | 345 | 6,33 | -0,81 | 17774 | 345 | 6,50 | -0,80 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126325 | 17304 | 349 | 6,69 | -0,71 | 17073 | 350 | 6,94 | -1,17 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126326 | 17548 | 345 | 6,29 | -0,70 | 17577 | 349 | 6,57 | -1,68 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126327 | 17365 | 346 | 6,24 | -0,58 | 17521 | 345 | 6,14 | -0,65 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126328 | 17360 | 346 | 6,35 | -0,66 | 17346 | 345 | 6,20 | -0,60 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126329 | 17543 | 349 | 6,71 | -0,77 | 17302 | 347 | 6,71 | -0,73 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126330 | 16978 | 349 | 6,49 | -0,58 | 17376 | 348 | 6,45 | -0,62 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126331 | 17453 | 340 | 6,41 | -0,64 | 17404 | 347 | 6,53 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126332 | 17735 | 344 | 6,37 | -0,59 | 17451 | 344 | 6,47 | -0,58 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126333 | 16933 | 346 | 6,67 | -0,60 | 17105 | 350 | 6,70 | -0,67 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126334 | 17164 | 348 | 6,55 | -0,69 | 17158 | 349 | 6,64 | -0,73 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126335 | 17135 | 344 | 6,83 | -0,82 | 16870 | 345 | 6,70 | -0,77 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126336 | 16985 | 343 | 6,51 | -0,57 | 16637 | 347 | 6,56 | -0,59 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126337 | 16831 | 349 | 7,26 | -0,97 | 16719 | 349 | 7,12 | -0,92 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126338 | 17053 | 342 | 6,60 | -0,69 | 17304 | 349 | 6,67 | -0,79 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126339 | 17384 | 346 | 6,48 | -0,56 | 17442 | 350 | 6,23 | -0,52 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126340 | 17595 | 346 | 6,58 | -0,62 | 17561 | 347 | 6,63 | -0,64 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126341 | 17070 | 345 | 6,58 | -0,75 | 17022 | 343 | 6,67 | -0,76 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126342 | 18577 | 345 | 5,98 | -0,85 | 17649 | 349 | 6,56 | -0,90 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126343 | 17066 | 349 | 6,34 | -0,70 | 17137 | 346 | 6,48 | -0,80 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126344 | 17620 | 349 | 6,33 | -0,68 | 17221 | 342 | 6,20 | -0,59 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126345 | 17594 | 345 | 6,44 | -0,74 | 17324 | 350 | 6,68 | -0,77 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126346 | 16790 | 342 | 6,67 | -0,60 | 16955 | 350 | 6,60 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126347 | 17392 | 350 | 6,68 | -1,00 | 17873 | 349 | 6,38 | -0,99 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126348 | 17574 | 347 | 6,61 | -0,68 | 17378 | 346 | 6,65 | -0,68 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126349 | 17362 | 347 | 6,85 | -0,96 | 17335 | 349 | 6,80 | -0,93 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126350 | 17182 | 347 | 6,80 | -0,68 | 17590 | 349 | 6,61 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126351 | 18757 | 346 | 6,00 | -0,78 | 17393 | 347 | 6,83 | -0,82 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126352 | 18116 | 345 | 6,07 | -0,57 | 17871 | 349 | 6,19 | -0,60 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126353 | 18404 | 347 | 6,42 | -1,00 | 18201 | 347 | 6,64 | -1,06 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126354 | 17567 | 347 | 6,62 | -0,63 | 17549 | 347 | 6,65 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126355 | 17627 | 342 | 6,39 | -0,62 | 17709 | 348 | 6,61 | -0,64 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126356 | 17323 | 348 | 6,76 | -0,58 | 17157 | 348 | 6,86 | -0,53 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126357 | 18112 | 347 | 6,47 | -1,18 | 18075 | 345 | 6,55 | -1,24 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126358 | 17875 | 346 | 6,48 | -0,66 | 18567 | 350 | 5,92 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126359 | 17266 | 345 | 6,58 | -1,22 | 18104 | 347 | 6,23 | -1,31 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126360 | 17433 | 347 | 6,55 | -0,94 | 17432 | 349 | 6,58 | -1,03 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126361 | 17542 | 347 | 6,68 | -1,31 | 18185 | 348 | 6,72 | -1,15 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126362 | 17973 | 348 | 6,67 | -0,60 | 18299 | 350 | 6,44 | -0,88 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126363 | 18508 | 350 | 6,40 | -1,30 | 18074 | 348 | 7,00 | -1,43 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126364 | 18210 | 349 | 6,62 | -1,46 | 18045 | 348 | 6,84 | -1,48 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126365 | 17628 | 343 | 6,49 | -0,38 | 17986 | 346 | 6,26 | -0,55 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126366 | 16819 | 346 | 7,08 | -0,88 | 17858 | 347 | 6,68 | -0,95 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126367 | 18082 | 350 | 6,20 | -0,64 | 16888 | 350 | 6,88 | -0,72 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126368 | 17482 | 346 | 6,51 | -0,92 | 16743 | 348 | 7,05 | -1,04 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126369 | 18508 | 345 | 6,33 | -0,73 | 18510 | 345 | 6,18 | -0,56 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126370 | 16842 | 345 | 6,71 | -0,37 | 17138 | 347 | 6,58 | -0,53 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126371 | 17826 | 346 | 6,49 | -0,57 | 17265 | 350 | 6,74 | -1,10 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126372 | 18293 | 347 | 6,32 | -0,76 | 18031 | 349 | 6,66 | -0,54 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126373 | 17707 | 94 | 6,28 | -0,74 | 17646 | 113 | 6,45 | -0,90 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126374 | 17420 | 128 | 6,35 | -0,81 | 17502 | 108 | 6,23 | -0,60 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126375 | 17693 | 114 | 6,48 | -1,00 | 17271 | 117 | 6,62 | -0,82 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126376 | 18310 | 181 | 6,72 | -1,53 | 18213 | 204 | 6,88 | -1,63 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126377 | 18120 | 111 | 6,15 | -0,80 | 18166 | 136 | 6,29 | -0,81 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126378 | 18006 | 103 | 6,23 | -0,68 | 17876 | 94 | 6,29 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126379 | 17695 | 164 | 6,66 | -1,05 | 17454 | 188 | 6,80 | -1,06 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126380 | 17908 | 95 | 6,47 | -0,66 | 18055 | 123 | 6,59 | -0,78 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126381 | 18107 | 105 | 6,34 | -0,62 | 17742 | 102 | 6,56 | -0,64 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126382 | 17675 | 95 | 6,33 | -0,77 | 17745 | 108 | 6,23 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126383 | 19010 | 180 | 6,10 | -1,45 | 17739 | 218 | 7,06 | -1,62 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126384 | 18070 | 117 | 6,04 | -0,62 | 17290 | 116 | 6,60 | -0,47 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126385 | 17924 | 140 | 6,47 | -1,13 | 17443 | 133 | 6,77 | -1,11 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126386 | 18380 | 152 | 6,45 | -1,03 | 18053 | 147 | 6,31 | -1,16 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126387 | 18535 | 349 | 6,14 | -0,94 | 18231 | 346 | 6,32 | -1,09 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126388 | 17581 | 350 | 6,51 | -0,67 | 17615 | 350 | 6,72 | -0,65 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126389 | 18479 | 348 | 5,85 | -0,54 | 16981 | 347 | 6,61 | -0,61 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126390 | 18568 | 350 | 5,98 | -0,90 | 18329 | 345 | 6,20 | -0,97 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126391 | 18050 | 344 | 6,35 | -0,70 | 17860 | 348 | 6,57 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126392 | 17762 | 350 | 6,45 | -0,55 | 18069 | 344 | 6,26 | -0,62 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126393 | 19121 | 350 | 5,76 | -0,72 | 18222 | 348 | 6,38 | -0,65 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126394 | 18628 | 350 | 6,31 | -0,87 | 17898 | 349 | 6,70 | -0,68 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126395 | 18150 | 347 | 6,43 | -1,08 | 17899 | 348 | 6,34 | -1,15 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126396 | 18215 | 348 | 6,21 | -0,56 | 17922 | 350 | 6,30 | -0,55 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126397 | 18167 | 348 | 6,35 | -1,05 | 17825 | 349 | 6,50 | -1,02 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126398 | 16947 | 349 | 6,54 | -0,62 | 17418 | 346 | 6,36 | -0,65 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126399 | 18331 | 346 | 6,47 | -0,63 | 18173 | 347 | 6,62 | -0,75 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126400 | 17538 | 348 | 6,70 | -0,97 | 17147 | 349 | 7,00 | -0,95 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126401 | 18412 | 347 | 6,24 | -0,90 | 18263 | 350 | 6,31 | -0,80 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126402 | 18322 | 349 | 6,47 | -1,08 | 18277 | 348 | 6,46 | -1,05 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126403 | 18900 | 348 | 5,97 | -0,88 | 18018 | 349 | 6,39 | -1,01 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126404 | 17937 | 347 | 6,30 | -0,43 | 17562 | 343 | 6,49 | -0,54 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126405 | 17118 | 348 | 6,49 | -0,51 | 16773 | 350 | 6,87 | -0,59 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126406 | 17945 | 345 | 6,21 | -0,62 | 18366 | 349 | 6,07 | -0,61 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126407 | 18105 | 348 | 6,38 | -0,78 | 17953 | 346 | 6,63 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126408 | 17728 | 345 | 6,47 | -0,58 | 17218 | 346 | 6,81 | -0,78 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126409 | 17557 | 348 | 7,05 | -1,03 | 17968 | 348 | 6,75 | -1,04 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126410 | 16908 | 349 | 7,60 | -1,43 | 17401 | 350 | 7,16 | -1,25 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126411 | 18706 | 344 | 6,14 | -0,74 | 17894 | 347 | 6,46 | -0,78 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126412 | 17827 | 349 | 6,37 | -0,78 | 18055 | 348 | 6,36 | -0,68 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126413 | 18317 | 346 | 6,03 | -0,67 | 17821 | 350 | 6,36 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126414 | 19001 | 350 | 6,47 | -0,65 | 18728 | 348 | 6,35 | -0,62 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126415 | 18517 | 345 | 6,43 | -0,66 | 18342 | 347 | 6,51 | -0,64 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126416 | 17937 | 350 | 6,31 | -0,72 | 17429 | 348 | 6,63 | -0,74 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126417 | 17988 | 346 | 6,36 | -0,79 | 17018 | 347 | 7,22 | -0,92 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126418 | 18111 | 350 | 6,35 | -0,65 | 17523 | 349 | 6,60 | -0,78 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126419 | 18681 | 350 | 6,55 | -0,95 | 18712 | 347 | 6,77 | -1,01 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126420 | 17456 | 350 | 6,64 | -0,50 | 17352 | 342 | 6,76 | -0,49 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126421 | 18108 | 345 | 6,29 | -1,02 | 18437 | 344 | 6,29 | -1,10 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126422 | 18057 | 349 | 6,54 | -1,38 | 17566 | 349 | 6,75 | -1,32 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126423 | 18625 | 349 | 6,45 | -1,34 | 18369 | 349 | 6,89 | -1,36 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126424 | 17793 | 349 | 6,20 | -0,66 | 18081 | 347 | 6,36 | -0,74 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126425 | 18115 | 349 | 6,49 | -1,78 | 18014 | 347 | 6,71 | -1,43 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126426 | 18332 | 349 | 6,36 | -0,70 | 18124 | 350 | 6,40 | -0,76 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126427 | 17646 | 350 | 6,64 | -0,83 | 17538 | 347 | 6,50 | -0,94 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126428 | 17929 | 349 | 6,30 | -0,63 | 17417 | 348 | 6,72 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126429 | 17480 | 349 | 6,31 | -0,56 | 17664 | 347 | 6,41 | -0,79 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126430 | 18051 | 347 | 6,16 | -0,70 | 17818 | 345 | 6,42 | -0,85 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126431 | 18816 | 342 | 6,36 | -0,64 | 19112 | 346 | 6,44 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126432 | 17922 | 348 | 6,07 | -0,54 | 17794 | 345 | 6,23 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126433 | 17916 | 345 | 6,55 | -0,77 | 17352 | 345 | 6,71 | -0,77 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126434 | 18014 | 346 | 6,85 | -1,19 | 17716 | 348 | 7,04 | -1,01 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126435 | 17621 | 129 | 6,42 | -0,84 | 17749 | 123 | 6,32 | -0,94 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126436 | 17590 | 85 | 6,28 | -0,52 | 17265 | 91 | 6,58 | -0,60 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126437 | 17648 | 135 | 6,25 | -0,94 | 17597 | 146 | 6,27 | -0,99 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126438 | 17605 | 95 | 6,05 | -0,62 | 18170 | 111 | 5,98 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126439 | 17915 | 101 | 6,09 | -0,60 | 17940 | 110 | 6,42 | -0,59 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126440 | 17110 | 108 | 6,79 | -0,70 | 18628 | 105 | 6,06 | -0,81 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126441 | 17438 | 97 | 6,67 | -0,54 | 17706 | 96 | 6,49 | -0,53 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126442 | 17074 | 349 | 6,68 | -0,75 | 17059 | 345 | 6,84 | -0,77 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126443 | 17396 | 341 | 6,42 | -0,50 | 16960 | 345 | 6,98 | -0,55 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126444 | 17902 | 346 | 6,11 | -0,85 | 17357 | 348 | 6,36 | -0,84 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126445 | 17181 | 347 | 6,33 | -0,89 | 17683 | 348 | 6,33 | -0,75 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126446 | 17357 | 345 | 6,53 | -0,86 | 17277 | 350 | 6,79 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126447 | 17480 | 347 | 6,45 | -0,64 | 17451 | 344 | 6,67 | -0,80 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126448 | 17854 | 350 | 6,50 | -0,71 | 17499 | 350 | 6,45 | -0,78 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126449 | 18097 | 350 | 6,39 | -0,60 | 17227 | 344 | 6,72 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126450 | 18135 | 343 | 5,98 | -0,64 | 18140 | 346 | 6,37 | -0,77 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126451 | 16712 | 348 | 6,99 | -0,58 | 17804 | 349 | 6,36 | -0,62 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126452 | 17836 | 348 | 5,98 | -0,74 | 18160 | 350 | 5,97 | -0,75 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126453 | 18058 | 347 | 6,19 | -0,72 | 18124 | 346 | 5,91 | -0,82 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126454 | 17992 | 345 | 6,38 | -0,66 | 18169 | 345 | 6,34 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126455 | 17313 | 343 | 6,31 | -0,69 | 18075 | 345 | 6,11 | -0,60 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126456 | 18061 | 347 | 6,38 | -0,80 | 17692 | 344 | 6,56 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126457 | 17496 | 347 | 6,46 | -0,61 | 17105 | 350 | 7,07 | -0,63 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126458 | 17318 | 350 | 6,67 | -0,69 | 18019 | 344 | 6,15 | -0,74 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126459 | 17618 | 346 | 6,39 | -0,70 | 17485 | 345 | 6,72 | -0,59 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126460 | 16968 | 346 | 6,70 | -0,74 | 17203 | 350 | 6,54 | -0,84 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126461 | 17061 | 350 | 6,49 | -0,47 | 17719 | 347 | 6,03 | -0,50 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126462 | 17787 | 350 | 6,57 | -0,69 | 18042 | 347 | 6,43 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126463 | 16997 | 350 | 6,64 | -0,62 | 17148 | 350 | 6,74 | -0,61 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126464 | 17924 | 350 | 6,47 | -0,73 | 17667 | 348 | 6,35 | -0,62 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126465 | 17092 | 346 | 7,16 | -0,74 | 17503 | 349 | 6,68 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126466 | 18298 | 110 | 6,25 | -0,65 | 18400 | 165 | 6,30 | -0,79 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126467 | 17894 | 131 | 6,25 | -0,75 | 18370 | 342 | 6,41 | -1,92 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126468 | 17420 | 97 | 6,86 | -0,54 | 17027 | 102 | 7,17 | -0,70 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126469 | 17796 | 98 | 6,52 | -0,53 | 18245 | 111 | 6,43 | -0,61 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126470 | 18368 | 103 | 6,30 | -0,58 | 17201 | 116 | 7,05 | -0,47 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126471 | 18216 | 101 | 6,10 | -0,56 | 17776 | 76 | 6,18 | -0,42 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126472 | 17046 | 132 | 8,24 | -0,75 | 17208 | 218 | 8,46 | -1,33 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126473 | 17870 | 344 | 6,12 | -0,42 | 18135 | 345 | 6,23 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126474 | 18314 | 344 | 6,19 | -0,53 | 18278 | 348 | 6,23 | -0,66 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126475 | 17801 | 345 | 6,34 | -0,43 | 17347 | 344 | 6,41 | -0,39 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126476 | 17414 | 345 | 6,68 | -0,70 | 17450 | 346 | 6,47 | -0,72 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126477 | 18104 | 350 | 6,50 | -0,64 | 18142 | 347 | 6,52 | -0,67 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126478 | 17556 | 350 | 6,75 | -0,93 | 17878 | 350 | 6,67 | -0,98 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126479 | 18548 | 347 | 6,46 | -0,67 | 17714 | 346 | 6,71 | -0,67 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126480 | 18105 | 348 | 6,53 | -0,62 | 18182 | 346 | 6,41 | -0,56 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126481 | 17502 | 346 | 6,71 | -0,54 | 17866 | 350 | 6,42 | -0,55 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126482 | 18117 | 349 | 6,24 | -0,55 | 18219 | 348 | 5,86 | -0,47 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126483 | 17408 | 348 | 6,58 | -0,55 | 17114 | 350 | 6,58 | -0,58 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126484 | 17925 | 349 | 6,42 | -1,11 | 17728 | 347 | 6,45 | -1,09 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126485 | 18617 | 350 | 6,19 | -0,77 | 17893 | 346 | 6,65 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126486 | 16740 | 350 | 6,80 | -0,55 | 16972 | 343 | 6,62 | -0,69 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126487 | 18381 | 347 | 6,42 | -0,75 | 17758 | 347 | 6,58 | -0,84 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126488 | 18527 | 347 | 6,17 | -0,89 | 18633 | 349 | 6,33 | -0,91 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126489 | 18593 | 341 | 5,75 | -0,45 | 17940 | 343 | 6,29 | -0,49 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126490 | 18043 | 350 | 6,11 | -0,54 | 18291 | 346 | 6,14 | -0,58 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126491 | 17601 | 348 | 6,43 | -0,42 | 16843 | 347 | 7,04 | -0,55 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126492 | 17953 | 349 | 6,31 | -0,61 | 17525 | 344 | 6,51 | -0,55 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126493 | 18541 | 348 | 6,14 | -0,56 | 18640 | 347 | 6,32 | -0,65 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126494 | 18313 | 348 | 6,17 | -0,96 | 18113 | 345 | 6,47 | -0,93 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126495 | 17656 | 349 | 6,37 | -0,56 | 18275 | 348 | 6,16 | -0,61 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126496 | 17568 | 348 | 6,49 | -0,49 | 18099 | 349 | 6,24 | -0,42 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126497 | 17803 | 349 | 6,13 | -0,45 | 17500 | 347 | 6,55 | -0,58 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126498 | 17646 | 346 | 6,24 | -0,45 | 17478 | 349 | 6,47 | -0,54 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126499 | 16824 | 347 | 6,84 | -0,69 | 17197 | 348 | 6,70 | -0,68 | +
27.01.2026 | OOM201 | V 126500 | 17026 | 345 | 6,62 | -0,55 | 17012 | 346 | 6,46 | -0,47 | +