## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
13.01.2026 | OOM112 | V 111651 | 42209 | 217 | 5,61 | -1,13 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111652 | 40982 | 188 | 5,84 | -1,02 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111653 | 39877 | 266 | 6,06 | -0,88 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111654 | 39912 | 193 | 6,00 | -0,95 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111655 | 40578 | 195 | 5,94 | -1,05 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111656 | 41143 | 197 | 5,74 | -0,91 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111657 | 40220 | 243 | 6,00 | -0,92 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111658 | 42305 | 262 | 5,55 | -1,04 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111659 | 41553 | 265 | 5,79 | -0,95 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111660 | 41166 | 210 | 5,82 | -0,84 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111661 | 40985 | 209 | 5,80 | -0,94 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111662 | 40122 | 189 | 5,84 | -0,96 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111663 | 39640 | 315 | 5,91 | -0,82 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111664 | 42341 | 216 | 5,82 | -0,88 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111665 | 40211 | 218 | 6,14 | -0,61 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111666 | 41852 | 206 | 5,67 | -0,72 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111667 | 41975 | 217 | 5,78 | -0,97 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111668 | 41239 | 208 | 5,96 | -0,88 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111669 | 40690 | 202 | 5,97 | -0,84 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111670 | 40835 | 209 | 5,98 | -0,90 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111671 | 39088 | 255 | 6,20 | -0,65 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111672 | 42209 | 184 | 5,62 | -0,70 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111673 | 41896 | 249 | 5,98 | -1,04 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111674 | 40807 | 235 | 6,05 | -0,11 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111675 | 40169 | 183 | 6,07 | -0,06 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111676 | 43721 | 230 | 5,63 | -0,49 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111677 | 41104 | 203 | 6,11 | -0,19 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111678 | 38682 | 199 | 6,31 | -0,53 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111679 | 39513 | 217 | 6,16 | -0,38 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111680 | 41371 | 246 | 5,86 | -1,00 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111681 | 40972 | 182 | 5,68 | -0,66 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111682 | 39328 | 208 | 5,95 | -0,82 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111683 | 39489 | 194 | 6,13 | -0,77 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111684 | 40080 | 200 | 6,16 | -0,72 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111685 | 39844 | 196 | 6,16 | -0,73 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111686 | 39783 | 195 | 6,07 | -0,48 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111687 | 41743 | 208 | 5,81 | -0,79 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111688 | 42602 | 245 | 5,70 | -0,45 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111689 | 40899 | 217 | 5,93 | -0,59 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111690 | 39856 | 272 | 6,13 | -0,63 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111691 | 43598 | 207 | 5,60 | -0,76 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111692 | 39085 | 207 | 6,38 | -0,51 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111693 | 40821 | 209 | 6,10 | -0,63 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111694 | 40050 | 233 | 5,82 | -0,59 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111695 | 40410 | 940 | 5,92 | -1,12 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111696 | 41621 | 950 | 5,51 | -0,79 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111697 | 40222 | 937 | 5,79 | -0,70 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111698 | 39245 | 905 | 6,15 | -0,75 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111699 | 39560 | 906 | 6,33 | -0,74 | +
13.01.2026 | OOM112 | V 111700 | 41013 | 943 | 5,84 | -0,77 | +