## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4816
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
09.02.2026 | OOI103 | A 112155 | 12241 | 119 | 6,14 | -1,84 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112156 | 12246 | 117 | 6,89 | -0,63 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112157 | 12301 | 118 | 6,27 | -1,81 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112158 | 12302 | 120 | 6,45 | -2,20 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112159 | 12054 | 117 | 6,43 | -2,24 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112160 | 12098 | 120 | 7,11 | -0,91 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112161 | 11865 | 118 | 5,90 | -1,58 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112162 | 12107 | 116 | 5,65 | -1,62 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112163 | 12193 | 120 | 6,27 | -1,82 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112164 | 12185 | 118 | 6,11 | -2,20 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112165 | 11951 | 119 | 6,80 | -2,22 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112166 | 12154 | 118 | 6,54 | -1,28 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112167 | 12238 | 118 | 7,28 | -2,07 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112168 | 12221 | 120 | 6,22 | -1,79 | +
09.02.2026 | OOI103 | A 112169 | 12223 | 118 | 6,91 | -0,56 | +