## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4860
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
06.02.2026 | OOM102-A | V 107151 | 10338 | 120 | 5,65 | -0,67 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107152 | 10070 | 120 | 5,75 | -0,86 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107153 | 10230 | 114 | 6,05 | -0,36 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107154 | 10015 | 118 | 6,11 | -0,83 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107155 | 9954 | 116 | 6,05 | -0,47 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107156 | 10699 | 117 | 6,09 | -0,51 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107157 | 10176 | 118 | 8,81 | -0,42 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107158 | 10179 | 117 | 7,36 | -0,65 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107159 | 10115 | 119 | 5,61 | -0,60 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107160 | 10749 | 119 | 5,37 | -0,53 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107161 | 10204 | 115 | 5,36 | -0,53 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107162 | 10352 | 117 | 5,91 | -0,62 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107163 | 10265 | 114 | 5,93 | -0,38 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107164 | 10209 | 119 | 5,82 | -1,02 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107165 | 10235 | 120 | 6,14 | -0,84 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107166 | 10198 | 116 | 7,64 | -0,77 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107167 | 10368 | 117 | 5,34 | -1,00 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107168 | 10494 | 118 | 5,97 | -0,56 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107169 | 9898 | 112 | 6,35 | -0,62 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107170 | 9899 | 119 | 5,77 | -0,87 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107171 | 10107 | 116 | 5,94 | -0,60 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107172 | 10144 | 115 | 6,01 | -0,78 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107173 | 10515 | 117 | 5,69 | -1,19 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107174 | 10487 | 119 | 5,35 | -0,82 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107175 | 10451 | 116 | 5,47 | -0,59 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107176 | 10500 | 119 | 6,04 | -0,55 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107177 | 10270 | 117 | 5,93 | -0,18 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107178 | 10015 | 114 | 6,08 | 0,04 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107179 | 10093 | 120 | 5,83 | -0,81 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107180 | 10280 | 118 | 6,32 | -0,89 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107181 | 10499 | 119 | 6,34 | -0,74 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107182 | 10627 | 117 | 5,39 | -0,75 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107183 | 10508 | 116 | 5,91 | -1,06 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107184 | 10167 | 117 | 5,74 | -0,50 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107185 | 10343 | 120 | 6,11 | -0,53 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107186 | 10140 | 117 | 7,10 | -0,46 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107187 | 10352 | 119 | 6,04 | -0,69 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107188 | 10412 | 118 | 6,23 | -0,49 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107189 | 10335 | 118 | 6,92 | -0,46 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107190 | 10146 | 118 | 5,60 | -0,55 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107191 | 10427 | 113 | 5,83 | -0,48 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107192 | 10393 | 117 | 5,50 | -0,55 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107193 | 10240 | 120 | 6,07 | -0,55 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107194 | 10329 | 120 | 5,79 | -0,74 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107195 | 10306 | 116 | 6,14 | -0,54 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107196 | 10144 | 117 | 6,30 | -1,01 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107197 | 10097 | 118 | 5,48 | -1,17 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107198 | 10366 | 120 | 5,36 | -1,02 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107199 | 10305 | 115 | 5,95 | -0,95 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107200 | 10119 | 118 | 5,80 | -1,13 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107201 | 10156 | 119 | 5,88 | -0,54 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107202 | 10496 | 117 | 5,84 | -0,70 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107203 | 10192 | 117 | 6,20 | -1,11 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107204 | 10517 | 120 | 6,63 | -1,45 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107205 | 10297 | 120 | 5,60 | -1,09 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107206 | 10453 | 117 | 5,10 | -1,31 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107207 | 10465 | 118 | 6,00 | -0,93 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107208 | 10119 | 116 | 5,86 | -0,53 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107209 | 10309 | 114 | 7,39 | -0,42 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107210 | 10479 | 120 | 6,43 | -0,61 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107211 | 10369 | 120 | 6,71 | -1,05 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107212 | 10488 | 114 | 7,07 | -0,95 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107213 | 11133 | 118 | 5,83 | -1,05 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107214 | 10223 | 117 | 5,37 | -0,74 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107215 | 10086 | 116 | 5,62 | -1,36 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107216 | 10329 | 118 | 5,65 | -0,78 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107217 | 10116 | 117 | 6,71 | -1,13 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107218 | 10428 | 119 | 5,48 | -0,55 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107219 | 10273 | 120 | 6,00 | -1,13 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107220 | 10576 | 118 | 6,19 | -1,32 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107221 | 10179 | 118 | 5,18 | -0,50 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107222 | 10456 | 118 | 5,66 | -1,41 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107223 | 10388 | 115 | 5,43 | -0,96 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107224 | 10235 | 116 | 6,11 | -1,03 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107225 | 10120 | 116 | 5,83 | -0,71 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107226 | 10179 | 114 | 6,97 | -1,06 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107227 | 10292 | 120 | 6,16 | -1,32 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107228 | 10241 | 119 | 6,83 | -1,13 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107229 | 10197 | 115 | 5,61 | -1,20 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107230 | 10408 | 119 | 5,61 | -0,61 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107231 | 10420 | 113 | 5,68 | -1,10 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107232 | 10492 | 110 | 6,14 | -0,94 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107233 | 10333 | 119 | 6,43 | -0,98 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107234 | 10227 | 120 | 6,07 | -0,75 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107235 | 10315 | 117 | 9,24 | -0,66 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107236 | 10416 | 112 | 7,43 | -1,12 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107237 | 10572 | 120 | 4,99 | -0,57 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107238 | 10194 | 120 | 5,71 | -1,17 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107239 | 10558 | 118 | 5,73 | -0,94 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107240 | 10283 | 117 | 6,73 | -1,23 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107241 | 10322 | 113 | 6,85 | -1,22 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107242 | 10373 | 116 | 6,48 | -0,96 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107243 | 10199 | 115 | 7,50 | -1,12 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107244 | 10219 | 116 | 5,30 | -1,15 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107245 | 10949 | 115 | 5,43 | -1,29 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107246 | 10244 | 117 | 5,94 | -0,72 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107247 | 10193 | 118 | 6,10 | -0,42 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107248 | 10288 | 118 | 6,20 | -1,09 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107249 | 10241 | 111 | 6,62 | -0,57 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107250 | 10472 | 116 | 5,57 | -0,43 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107251 | 10119 | 117 | 6,00 | -0,63 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107252 | 10218 | 119 | 5,88 | -1,56 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107253 | 10202 | 113 | 5,82 | -0,73 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107254 | 10164 | 119 | 5,99 | -0,39 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107255 | 10491 | 118 | 6,30 | -1,17 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107256 | 10284 | 115 | 7,08 | -0,79 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107257 | 9955 | 116 | 7,10 | -0,97 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107258 | 10202 | 118 | 5,32 | -0,84 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107259 | 10219 | 119 | 5,50 | -0,25 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107260 | 10207 | 111 | 6,18 | -0,47 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107261 | 10412 | 108 | 5,88 | -0,71 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107262 | 10063 | 112 | 6,29 | -0,69 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107263 | 10070 | 119 | 6,25 | -1,17 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107264 | 10082 | 118 | 7,78 | -2,08 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107265 | 10350 | 120 | 7,61 | -1,66 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107266 | 10242 | 111 | 5,45 | -0,75 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107267 | 10277 | 118 | 6,71 | -0,35 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107268 | 10168 | 117 | 6,19 | -1,07 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107269 | 10092 | 119 | 6,64 | -0,89 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107270 | 10231 | 116 | 6,98 | -1,18 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107271 | 10294 | 119 | 7,87 | -1,31 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107272 | 10272 | 118 | 8,12 | -1,14 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107273 | 10143 | 116 | 5,25 | -0,84 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107274 | 10321 | 111 | 5,90 | -0,54 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107275 | 10396 | 115 | 6,03 | -0,59 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107276 | 10492 | 117 | 6,32 | -0,67 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107277 | 10311 | 117 | 6,42 | -0,31 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107278 | 10206 | 120 | 6,65 | -0,63 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107279 | 10524 | 119 | 7,60 | -0,66 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107280 | 10328 | 118 | 5,37 | -0,70 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107281 | 10162 | 120 | 6,79 | -0,49 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107282 | 10235 | 120 | 6,14 | -0,41 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107283 | 10149 | 112 | 6,14 | -0,85 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107284 | 10027 | 116 | 5,91 | -0,37 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107285 | 10402 | 116 | 6,14 | -0,88 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107286 | 10158 | 120 | 7,03 | -0,36 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107287 | 10022 | 119 | 5,63 | -0,50 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107288 | 10079 | 118 | 5,55 | -0,92 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107289 | 10020 | 117 | 6,56 | -1,68 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107290 | 10241 | 118 | 6,15 | -0,51 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107291 | 10350 | 117 | 6,28 | -0,45 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107292 | 10334 | 120 | 6,26 | -0,81 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107293 | 10141 | 117 | 7,45 | -0,70 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107294 | 10193 | 119 | 6,69 | -0,25 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107295 | 10045 | 117 | 5,82 | -0,34 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107296 | 10051 | 117 | 5,71 | -0,73 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107297 | 10193 | 120 | 6,31 | -0,56 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107298 | 10218 | 118 | 6,46 | -0,93 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107299 | 10411 | 116 | 6,92 | -0,98 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107300 | 10297 | 117 | 6,68 | -0,84 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107301 | 10186 | 114 | 5,78 | -0,25 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107302 | 10007 | 118 | 6,40 | 0,53 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107303 | 10343 | 115 | 5,77 | -0,63 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107304 | 10064 | 119 | 5,74 | -0,56 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107305 | 10397 | 114 | 6,22 | -1,22 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107306 | 10021 | 117 | 5,86 | -0,57 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107307 | 10317 | 115 | 8,04 | -0,89 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107308 | 10081 | 118 | 5,21 | -0,82 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107309 | 10045 | 117 | 5,41 | -0,75 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107310 | 10166 | 118 | 6,16 | -0,28 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107311 | 10310 | 120 | 6,07 | -0,68 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107312 | 10485 | 115 | 6,32 | -0,79 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107313 | 10158 | 120 | 5,89 | -1,06 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107314 | 10250 | 120 | 7,35 | -0,69 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107315 | 10357 | 119 | 5,67 | -1,03 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107316 | 9965 | 119 | 5,72 | -1,50 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107317 | 10371 | 104 | 5,02 | -1,30 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107318 | 10133 | 119 | 5,91 | -0,53 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107319 | 10322 | 118 | 5,89 | -0,23 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107320 | 10181 | 118 | 7,36 | -0,93 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107321 | 10102 | 115 | 6,10 | -0,61 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107322 | 9999 | 118 | 5,44 | -0,54 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107323 | 10083 | 114 | 5,63 | -0,76 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107324 | 10152 | 116 | 6,00 | -0,72 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107325 | 10068 | 118 | 6,02 | -0,36 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107326 | 9615 | 108 | 5,85 | 0,27 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107327 | 10241 | 120 | 6,29 | -1,37 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107328 | 10286 | 118 | 6,36 | -1,37 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107329 | 10211 | 118 | 5,36 | -1,06 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107330 | 10245 | 117 | 5,38 | -0,63 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107331 | 9954 | 114 | 5,90 | -0,84 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107332 | 10142 | 116 | 5,72 | -0,45 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107333 | 10218 | 115 | 6,36 | -0,42 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107334 | 10365 | 115 | 5,93 | -0,47 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107335 | 10167 | 116 | 7,34 | -0,65 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107336 | 10240 | 115 | 7,51 | -1,33 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107337 | 10337 | 118 | 5,40 | -0,44 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107338 | 10265 | 117 | 5,89 | -0,60 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107339 | 10288 | 119 | 5,93 | -0,81 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107340 | 10316 | 117 | 6,12 | -1,14 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107341 | 10114 | 119 | 7,89 | -0,79 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107342 | 10263 | 119 | 6,78 | -0,96 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107343 | 10129 | 118 | 6,86 | -0,81 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107344 | 10090 | 119 | 5,57 | -0,46 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107345 | 10437 | 120 | 5,88 | -0,22 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107346 | 10217 | 119 | 5,72 | -0,90 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107347 | 10457 | 116 | 6,01 | -0,67 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107348 | 10391 | 120 | 6,05 | -0,73 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107349 | 10124 | 120 | 7,33 | -0,31 | +
06.02.2026 | OOM102-A | V 107350 | 10211 | 116 | 7,13 | -0,38 | +