## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4901
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.02.2026 | OOM102-A | V 107401 | 10309 | 120 | 6,07 | -0,78 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107402 | 10568 | 120 | 6,51 | -0,85 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107403 | 10752 | 117 | 6,43 | -0,67 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107404 | 10783 | 118 | 6,40 | -0,54 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107405 | 10732 | 120 | 6,47 | -0,77 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107406 | 10644 | 119 | 6,58 | -0,72 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107407 | 10498 | 120 | 6,84 | -0,93 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107408 | 10476 | 119 | 5,86 | -0,90 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107409 | 10773 | 118 | 5,88 | -0,87 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107410 | 10873 | 120 | 5,78 | -0,67 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107411 | 10525 | 118 | 5,84 | -0,62 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107412 | 10533 | 120 | 6,18 | -0,70 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107413 | 10474 | 120 | 5,92 | -0,51 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107414 | 10549 | 116 | 6,21 | -0,59 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107415 | 10664 | 120 | 5,75 | -0,68 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107416 | 10494 | 120 | 6,21 | -0,49 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107417 | 10403 | 117 | 6,17 | -0,68 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107418 | 10522 | 118 | 5,33 | -0,77 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107419 | 10545 | 120 | 6,65 | -0,55 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107420 | 10623 | 120 | 5,92 | -0,53 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107421 | 10684 | 119 | 6,09 | -0,71 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107422 | 9980 | 117 | 5,75 | 0,94 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107423 | 10153 | 116 | 5,83 | -0,20 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107424 | 10368 | 120 | 6,21 | -0,41 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107425 | 10433 | 117 | 5,95 | -0,26 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107426 | 10661 | 118 | 5,94 | -0,71 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107427 | 10303 | 120 | 6,13 | -0,16 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107428 | 10432 | 119 | 6,26 | -0,19 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107429 | 10491 | 118 | 6,06 | -0,60 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107430 | 10603 | 119 | 5,97 | -0,58 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107431 | 10574 | 117 | 5,88 | -0,41 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107432 | 10492 | 120 | 6,28 | -0,40 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107433 | 10523 | 119 | 6,29 | -0,76 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107434 | 10642 | 119 | 6,21 | -1,07 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107435 | 10558 | 120 | 6,31 | -0,96 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107436 | 10285 | 118 | 6,33 | -1,01 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107437 | 10433 | 117 | 5,76 | -0,43 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107438 | 10515 | 118 | 5,72 | -0,28 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107439 | 10299 | 120 | 6,15 | -0,64 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107440 | 10178 | 120 | 6,11 | -0,50 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107441 | 10047 | 119 | 5,93 | -0,74 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107442 | 10510 | 117 | 6,14 | -1,03 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107443 | 10410 | 118 | 6,70 | -0,74 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107444 | 10374 | 120 | 5,75 | -0,51 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107445 | 10333 | 119 | 6,21 | -0,64 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107446 | 10362 | 118 | 5,57 | -1,12 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107447 | 10317 | 120 | 5,79 | -0,65 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107448 | 10506 | 120 | 6,49 | -0,93 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107449 | 10470 | 117 | 6,58 | -0,46 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107450 | 10542 | 120 | 6,75 | -0,82 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107451 | 10422 | 118 | 5,64 | -0,37 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107452 | 10482 | 119 | 5,47 | -0,66 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107453 | 10508 | 118 | 6,63 | -1,10 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107454 | 10369 | 119 | 5,60 | -0,65 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107455 | 10627 | 117 | 5,81 | -0,88 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107456 | 10255 | 117 | 5,80 | -0,97 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107457 | 10190 | 119 | 6,50 | -0,55 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107458 | 10551 | 120 | 6,11 | -0,77 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107459 | 10457 | 120 | 6,16 | -0,43 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107460 | 10357 | 119 | 6,34 | -0,75 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107461 | 10359 | 117 | 6,42 | -0,85 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107462 | 10366 | 119 | 6,40 | -0,57 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107463 | 10460 | 120 | 6,26 | -1,07 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107464 | 10642 | 119 | 6,10 | -0,92 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107465 | 10233 | 120 | 6,18 | -0,35 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107466 | 10284 | 120 | 5,95 | -0,37 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107467 | 10547 | 117 | 5,33 | -0,53 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107468 | 10523 | 120 | 5,85 | -0,55 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107469 | 10421 | 119 | 5,79 | -0,53 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107470 | 10406 | 119 | 6,46 | -0,86 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107471 | 10708 | 119 | 6,61 | -0,85 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107472 | 10535 | 120 | 5,30 | -0,47 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107473 | 10596 | 120 | 6,23 | -0,53 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107474 | 10324 | 118 | 6,11 | -0,96 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107475 | 10379 | 119 | 5,83 | -0,47 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107476 | 10432 | 118 | 6,11 | -0,50 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107477 | 10307 | 118 | 6,11 | -0,58 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107478 | 10674 | 119 | 6,11 | -0,82 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107479 | 10485 | 117 | 6,95 | -0,60 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107480 | 10459 | 117 | 5,87 | -0,43 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107481 | 10384 | 120 | 5,66 | -0,44 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107482 | 10593 | 119 | 6,03 | -0,36 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107483 | 10530 | 118 | 6,11 | -0,53 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107484 | 10641 | 119 | 6,08 | -0,34 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107485 | 10599 | 119 | 5,80 | -0,54 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107486 | 10530 | 120 | 6,24 | -0,69 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107487 | 10526 | 118 | 6,13 | -0,64 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107488 | 10638 | 120 | 5,95 | -0,73 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107489 | 10465 | 119 | 5,76 | -0,46 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107490 | 10396 | 120 | 6,12 | -0,50 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107491 | 10521 | 119 | 5,64 | -0,38 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107492 | 10422 | 119 | 6,39 | -0,37 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107493 | 10524 | 118 | 6,09 | -0,48 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107494 | 10387 | 118 | 6,20 | -0,64 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107495 | 10711 | 119 | 6,10 | -0,33 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107496 | 10663 | 119 | 5,90 | -0,53 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107497 | 10574 | 120 | 5,84 | -0,66 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107498 | 10476 | 120 | 5,86 | -0,45 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107499 | 10608 | 120 | 5,92 | -0,40 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107500 | 10539 | 118 | 6,31 | -0,81 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107501 | 10636 | 119 | 6,41 | -0,49 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107502 | 10471 | 119 | 5,78 | -0,44 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107503 | 10653 | 120 | 6,16 | -0,45 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107504 | 10506 | 120 | 5,96 | -0,62 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107505 | 10480 | 120 | 6,28 | -1,02 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107506 | 10615 | 119 | 6,48 | -0,52 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107507 | 10448 | 120 | 6,23 | -0,52 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107508 | 10410 | 120 | 6,62 | -0,20 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107509 | 10669 | 120 | 6,86 | -0,84 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107510 | 10398 | 118 | 5,70 | -0,79 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107511 | 10496 | 118 | 6,13 | -0,56 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107512 | 10531 | 119 | 5,41 | -0,29 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107513 | 10465 | 120 | 6,18 | -0,72 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107514 | 10566 | 120 | 5,87 | -0,23 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107515 | 10372 | 117 | 6,14 | -0,49 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107516 | 10435 | 120 | 7,55 | -0,49 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107517 | 10722 | 120 | 5,81 | -0,57 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107518 | 10669 | 119 | 5,69 | -0,42 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107519 | 10552 | 120 | 6,55 | -0,77 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107520 | 10691 | 120 | 6,27 | -0,63 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107521 | 10462 | 120 | 5,54 | -1,11 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107522 | 10746 | 118 | 5,82 | -0,60 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107523 | 10644 | 117 | 5,58 | -0,26 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107524 | 10758 | 120 | 6,35 | -0,49 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107525 | 10582 | 120 | 6,09 | -0,99 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107526 | 10466 | 120 | 5,60 | -0,45 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107527 | 10799 | 120 | 5,53 | -0,66 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107528 | 10644 | 119 | 6,03 | -0,79 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107529 | 10768 | 118 | 5,91 | -0,78 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107530 | 10549 | 118 | 6,38 | -0,56 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107531 | 10540 | 120 | 6,41 | -0,54 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107532 | 10568 | 119 | 5,84 | -0,63 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107533 | 10550 | 119 | 6,12 | -0,66 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107534 | 10737 | 120 | 5,98 | -0,67 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107535 | 10593 | 118 | 6,12 | -0,39 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107536 | 10476 | 120 | 5,93 | -0,52 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107537 | 10709 | 120 | 6,24 | -0,37 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107538 | 10701 | 119 | 6,28 | -0,61 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107539 | 10531 | 120 | 7,05 | -0,47 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107540 | 10464 | 119 | 5,74 | -0,37 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107541 | 10617 | 119 | 6,27 | -0,85 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107542 | 10591 | 117 | 6,22 | -0,34 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107543 | 10703 | 118 | 5,95 | -0,35 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107544 | 10703 | 119 | 5,97 | -0,69 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107545 | 10043 | 119 | 6,15 | -0,87 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107546 | 10438 | 119 | 6,41 | -0,69 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107547 | 10570 | 119 | 6,04 | -0,50 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107548 | 10602 | 120 | 5,84 | -0,77 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107549 | 11161 | 120 | 6,47 | -0,76 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107550 | 10449 | 119 | 6,16 | -0,46 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107551 | 10558 | 120 | 6,47 | -0,57 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107552 | 10676 | 118 | 6,26 | -0,25 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107553 | 10572 | 119 | 6,36 | -0,64 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107554 | 10580 | 119 | 6,68 | -0,60 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107555 | 10519 | 119 | 5,66 | -0,51 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107556 | 10621 | 119 | 5,91 | -0,57 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107557 | 10502 | 117 | 5,43 | -0,45 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107558 | 10723 | 118 | 5,95 | -0,48 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107559 | 10406 | 117 | 5,51 | -0,45 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107560 | 10662 | 119 | 6,11 | -0,51 | +
25.02.2026 | OOM102-A | V 107561 | 10369 | 118 | 6,13 | -0,84 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107562 | 10330 | 118 | 5,79 | -0,76 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107563 | 10609 | 118 | 5,66 | -0,78 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107564 | 10055 | 118 | 6,14 | -0,68 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107565 | 10457 | 119 | 5,72 | -0,61 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107566 | 10653 | 120 | 5,80 | -0,57 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107567 | 10326 | 119 | 5,72 | -0,41 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107568 | 10399 | 119 | 5,97 | -0,86 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107569 | 10503 | 120 | 5,89 | -0,91 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107570 | 10621 | 118 | 5,51 | -0,64 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107571 | 10639 | 116 | 6,25 | -0,50 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107572 | 10558 | 116 | 5,98 | -0,66 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107573 | 10400 | 118 | 6,18 | -0,98 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107574 | 10557 | 119 | 6,41 | -0,70 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107575 | 10434 | 117 | 6,86 | -0,54 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107576 | 10273 | 117 | 5,77 | -0,84 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107577 | 10602 | 117 | 5,67 | -0,89 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107578 | 10095 | 119 | 6,11 | -0,90 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107579 | 10503 | 119 | 5,68 | -0,85 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107580 | 10666 | 117 | 5,79 | -0,69 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107581 | 10349 | 120 | 5,71 | -0,56 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107582 | 10422 | 119 | 5,97 | -1,00 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107583 | 10263 | 120 | 6,73 | -0,62 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107584 | 10474 | 119 | 5,86 | -1,05 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107585 | 10609 | 119 | 5,50 | -0,79 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107586 | 10669 | 120 | 6,23 | -0,69 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107587 | 10585 | 117 | 5,97 | -0,81 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107588 | 10397 | 119 | 6,17 | -1,10 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107589 | 10577 | 120 | 6,37 | -0,90 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107590 | 10456 | 120 | 6,80 | -0,71 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107591 | 10488 | 118 | 5,02 | -0,62 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107592 | 10533 | 119 | 5,54 | -0,68 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107593 | 10351 | 117 | 5,71 | -0,99 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107594 | 10311 | 120 | 5,65 | -0,46 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107595 | 10314 | 119 | 5,84 | 0,05 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107596 | 10284 | 118 | 5,82 | -0,27 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107597 | 10430 | 120 | 5,94 | -1,05 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107598 | 10457 | 119 | 6,25 | -0,58 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107599 | 10233 | 120 | 6,05 | -0,15 | +
26.02.2026 | OOM102-A | V 107600 | 10419 | 117 | 6,42 | -0,10 | +