## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4753
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107279 | 11564 | 39 | 2,34 | 0,00 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107280 | 11150 | 37 | 2,27 | 0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107281 | 11550 | 46 | 2,98 | 0,13 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107282 | 11385 | 37 | 2,57 | 0,08 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107283 | 11358 | 36 | 2,89 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107284 | 11219 | 41 | 3,10 | -0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107285 | 11206 | 41 | 3,61 | -0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107286 | 11644 | 42 | 2,82 | 0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107287 | 11595 | 38 | 2,69 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107288 | 11342 | 31 | 2,83 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107289 | 11456 | 44 | 2,34 | 0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107290 | 11226 | 39 | 2,94 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107291 | 11342 | 40 | 2,53 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107292 | 11114 | 41 | 2,21 | -0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107293 | 10953 | 44 | 3,44 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107294 | 11236 | 43 | 3,03 | 0,08 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107295 | 10916 | 39 | 2,66 | 0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107296 | 11373 | 47 | 3,11 | -0,06 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107297 | 11043 | 38 | 2,20 | -0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107298 | 11409 | 39 | 2,45 | 0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107299 | 11200 | 40 | 2,94 | -0,13 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107300 | 11153 | 42 | 2,62 | -0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107301 | 11467 | 42 | 2,92 | 0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107302 | 11317 | 41 | 2,53 | 0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107303 | 11410 | 41 | 2,66 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107304 | 11175 | 39 | 2,91 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107305 | 11007 | 39 | 2,96 | -0,35 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107306 | 11267 | 42 | 2,99 | 0,13 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107307 | 10934 | 39 | 2,63 | 0,08 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107308 | 11398 | 50 | 3,09 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107309 | 11454 | 43 | 2,73 | -0,10 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107310 | 11342 | 43 | 3,16 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107311 | 11310 | 40 | 2,76 | -0,33 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107312 | 11625 | 44 | 2,57 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107313 | 11439 | 44 | 2,97 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107314 | 11442 | 38 | 2,80 | 0,00 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107315 | 11175 | 53 | 3,15 | -0,10 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107316 | 11553 | 42 | 2,73 | -0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107317 | 11301 | 42 | 2,59 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107318 | 11536 | 49 | 3,15 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107319 | 12197 | 44 | 2,84 | -0,42 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107320 | 11113 | 46 | 3,25 | -0,24 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107321 | 11521 | 39 | 2,32 | -0,37 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107322 | 11417 | 45 | 3,07 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107323 | 11354 | 46 | 3,02 | -0,39 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107324 | 11495 | 37 | 2,76 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107325 | 11388 | 40 | 2,64 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107326 | 11362 | 34 | 2,68 | 0,08 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107327 | 11587 | 49 | 3,00 | -0,18 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107328 | 11224 | 44 | 3,22 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107329 | 11288 | 38 | 2,71 | -0,14 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107330 | 11492 | 43 | 3,24 | 0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107331 | 11446 | 50 | 2,90 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107332 | 11502 | 46 | 2,90 | 0,20 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107333 | 11063 | 45 | 3,25 | -0,19 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107334 | 11485 | 39 | 2,32 | -0,30 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107335 | 11381 | 45 | 3,06 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107336 | 11471 | 41 | 2,19 | 0,16 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107337 | 11354 | 46 | 3,00 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107338 | 11440 | 34 | 2,38 | -0,44 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107339 | 11524 | 48 | 3,24 | -0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107340 | 11219 | 36 | 2,32 | 0,06 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107341 | 11004 | 40 | 2,80 | -0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107342 | 11271 | 40 | 3,02 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107343 | 11324 | 40 | 2,84 | -0,20 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107344 | 11193 | 37 | 2,83 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107345 | 11357 | 42 | 2,81 | -0,26 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107346 | 11245 | 42 | 2,81 | -0,34 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107347 | 11316 | 37 | 2,56 | 0,15 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107348 | 11276 | 43 | 2,65 | 0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107349 | 11666 | 41 | 3,02 | 0,13 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107350 | 11432 | 42 | 2,97 | -0,05 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107351 | 11159 | 44 | 2,94 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107352 | 11487 | 43 | 2,91 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107353 | 11799 | 42 | 2,53 | 0,08 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107354 | 11353 | 43 | 2,81 | -0,17 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107355 | 11235 | 41 | 2,83 | -0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107356 | 11415 | 41 | 2,95 | 0,07 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107357 | 11148 | 39 | 2,96 | 0,18 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107358 | 11469 | 40 | 2,93 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107359 | 11465 | 43 | 3,24 | 0,19 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107360 | 11355 | 40 | 2,84 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107361 | 11691 | 47 | 3,08 | -0,04 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107362 | 11495 | 42 | 2,56 | -0,25 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107363 | 11337 | 43 | 2,80 | -0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107364 | 11618 | 49 | 3,12 | -0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107365 | 11645 | 41 | 3,16 | 0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107366 | 11551 | 49 | 3,18 | -0,11 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107367 | 11574 | 34 | 2,35 | -0,06 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107368 | 11133 | 45 | 3,25 | 0,03 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107369 | 11268 | 38 | 2,56 | -0,21 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107370 | 11123 | 40 | 2,81 | -0,22 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107371 | 11472 | 43 | 3,22 | 0,19 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107372 | 11356 | 40 | 2,55 | -0,01 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107373 | 11469 | 48 | 2,81 | 0,16 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107374 | 11347 | 40 | 2,82 | 0,13 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107375 | 11649 | 43 | 3,09 | 0,12 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107376 | 11478 | 43 | 2,57 | -0,09 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107377 | 11316 | 38 | 2,79 | 0,06 | +
24.02.2026 | OOD103 | M3S 107378 | 11602 | 44 | 3,11 | 0,04 | +