## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5962
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.03.2026 | OOM106 | V 102081 | 11124 | 196 | 5,39 | -2,88 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102082 | 11636 | 192 | 5,22 | -2,63 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102083 | 11794 | 193 | 5,92 | -2,04 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102084 | 11545 | 200 | 6,36 | -1,94 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102085 | 11356 | 200 | 5,65 | -2,03 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102086 | 11428 | 199 | 5,03 | -1,36 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102087 | 11704 | 192 | 4,82 | -0,64 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102088 | 10988 | 198 | 5,44 | -0,30 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102089 | 11483 | 200 | 5,46 | -2,22 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102090 | 11197 | 189 | 5,14 | -2,64 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102091 | 11339 | 195 | 5,87 | -0,84 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102092 | 11353 | 191 | 5,56 | -1,27 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102093 | 11239 | 199 | 5,37 | -1,19 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102094 | 10873 | 192 | 5,57 | -0,31 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102095 | 11524 | 196 | 5,36 | -1,55 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102096 | 11090 | 199 | 5,40 | -0,73 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102097 | 11138 | 194 | 5,67 | -2,01 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102098 | 11009 | 189 | 5,76 | -1,97 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102099 | 11177 | 192 | 5,45 | -0,71 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102100 | 11380 | 194 | 5,43 | -2,08 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102101 | 11784 | 198 | 5,47 | -0,77 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102102 | 11498 | 196 | 5,52 | -1,71 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102103 | 11277 | 186 | 5,16 | -1,09 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102104 | 11308 | 198 | 5,05 | -2,03 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102105 | 11670 | 195 | 5,85 | -0,26 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102106 | 11432 | 194 | 5,84 | -2,04 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102107 | 11171 | 188 | 5,86 | -1,32 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102108 | 12017 | 196 | 6,04 | -2,37 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102109 | 11248 | 198 | 6,14 | -0,97 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102110 | 11451 | 190 | 5,42 | -0,50 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102111 | 11518 | 194 | 5,58 | -0,76 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102112 | 11015 | 195 | 5,64 | -2,86 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102113 | 11690 | 197 | 5,86 | -1,16 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102114 | 11768 | 184 | 5,70 | -1,36 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102115 | 11097 | 197 | 5,55 | -1,17 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102116 | 11143 | 197 | 5,35 | -1,18 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102117 | 11455 | 197 | 5,32 | -1,60 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102118 | 11031 | 190 | 5,65 | -1,36 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102119 | 11219 | 196 | 5,55 | -1,37 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102120 | 11281 | 191 | 5,41 | -2,00 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102121 | 11362 | 197 | 5,61 | -1,78 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102122 | 11322 | 193 | 5,26 | -2,66 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102123 | 11391 | 193 | 5,48 | -1,98 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102124 | 11544 | 192 | 5,88 | -2,47 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102125 | 11418 | 198 | 5,37 | -1,83 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102126 | 11115 | 195 | 4,96 | -2,62 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102127 | 11061 | 189 | 5,24 | -1,10 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102128 | 11480 | 192 | 5,12 | -2,60 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102129 | 11289 | 186 | 5,54 | -2,17 | +
04.03.2026 | OOM106 | V 102130 | 11177 | 194 | 5,16 | -1,21 | +