## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4869
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
04.03.2026 | OOM201 | V 447308 | 17979 | 161 | 6,61 | -1,19 | 17996 | 155 | 6,49 | -1,20 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447309 | 18233 | 215 | 6,50 | -1,39 | 18468 | 227 | 6,47 | -1,47 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447310 | 17751 | 142 | 6,40 | -0,89 | 18055 | 162 | 6,23 | -1,01 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447311 | 17710 | 249 | 6,48 | -1,64 | 17310 | 250 | 6,73 | -1,70 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447312 | 18841 | 227 | 6,31 | -1,56 | 18718 | 256 | 6,50 | -1,63 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447313 | 17779 | 138 | 6,57 | -0,80 | 17975 | 152 | 6,57 | -0,87 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447314 | 17818 | 348 | 6,56 | -1,08 | 18468 | 348 | 6,44 | -1,19 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447315 | 17975 | 348 | 6,45 | -1,21 | 18208 | 348 | 6,37 | -1,19 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447316 | 17746 | 350 | 6,48 | -1,70 | 18014 | 347 | 6,36 | -1,68 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447317 | 18432 | 346 | 6,36 | -1,62 | 17951 | 347 | 6,57 | -1,81 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447318 | 17764 | 349 | 6,55 | -1,50 | 18291 | 348 | 7,08 | -2,59 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447319 | 17672 | 349 | 6,98 | -2,23 | 17271 | 350 | 7,38 | -2,35 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447320 | 18363 | 349 | 6,52 | -1,65 | 18176 | 350 | 6,69 | -1,72 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447321 | 17765 | 346 | 6,96 | -1,37 | 17932 | 347 | 7,08 | -1,45 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447322 | 18144 | 348 | 6,42 | -1,44 | 18478 | 350 | 6,36 | -1,57 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447323 | 17478 | 349 | 6,22 | -1,87 | 17957 | 348 | 6,43 | -1,50 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447324 | 17091 | 349 | 7,11 | -1,97 | 17979 | 349 | 6,84 | -2,09 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447325 | 17664 | 350 | 6,85 | -2,15 | 17363 | 350 | 7,14 | -2,38 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447326 | 17921 | 349 | 6,53 | -1,24 | 18362 | 348 | 6,46 | -1,34 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447327 | 18119 | 349 | 6,31 | -1,47 | 17670 | 347 | 6,97 | -1,68 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447328 | 18304 | 350 | 6,31 | -1,33 | 18372 | 346 | 6,34 | -1,43 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447329 | 17816 | 348 | 6,97 | -2,40 | 18219 | 350 | 6,84 | -2,48 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447330 | 18895 | 144 | 6,20 | -1,76 | 18751 | 153 | 6,36 | -1,81 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447331 | 18658 | 142 | 6,43 | -1,57 | 18525 | 151 | 6,36 | -1,55 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447332 | 18462 | 212 | 6,17 | -1,37 | 16946 | 202 | 6,85 | -1,32 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447333 | 17672 | 157 | 6,52 | -1,01 | 16731 | 156 | 6,95 | -1,08 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447334 | 17989 | 211 | 6,37 | -1,47 | 17914 | 209 | 6,46 | -1,43 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447335 | 17739 | 155 | 6,47 | -1,37 | 18435 | 145 | 6,31 | -1,35 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447336 | 17799 | 244 | 6,94 | -1,93 | 17195 | 257 | 7,06 | -2,06 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447337 | 17931 | 131 | 6,57 | -0,92 | 18715 | 148 | 5,91 | -0,94 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447338 | 17603 | 215 | 6,70 | -1,70 | 18628 | 205 | 6,16 | -1,61 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447339 | 17245 | 154 | 6,62 | -1,06 | 17601 | 146 | 6,51 | -1,07 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447340 | 17760 | 142 | 6,32 | -0,87 | 17461 | 150 | 6,44 | -0,89 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447341 | 17798 | 325 | 6,88 | -2,24 | 18390 | 331 | 6,51 | -2,33 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447342 | 18373 | 295 | 6,77 | -2,29 | 18079 | 241 | 6,63 | -2,07 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447343 | 17698 | 168 | 6,93 | -1,81 | 18449 | 179 | 6,59 | -1,83 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447344 | 18953 | 349 | 6,22 | -1,83 | 18876 | 350 | 6,04 | -1,82 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447345 | 17785 | 350 | 6,27 | -0,90 | 18060 | 346 | 6,33 | -1,11 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447346 | 17961 | 348 | 6,38 | -1,29 | 17921 | 349 | 6,16 | -1,16 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447347 | 17942 | 349 | 6,39 | -1,82 | 17460 | 350 | 6,73 | -1,81 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447348 | 17256 | 346 | 7,04 | -1,17 | 17791 | 348 | 6,62 | -1,02 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447349 | 17729 | 350 | 6,41 | -1,32 | 18131 | 347 | 6,31 | -1,24 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447350 | 17197 | 347 | 6,99 | -1,66 | 16758 | 350 | 7,49 | -1,84 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447351 | 18728 | 350 | 6,38 | -1,35 | 18503 | 346 | 6,30 | -1,42 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447352 | 17703 | 102 | 6,53 | -0,76 | 17792 | 125 | 6,38 | -0,87 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447353 | 17635 | 188 | 6,65 | -1,28 | 17662 | 184 | 6,66 | -1,28 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447354 | 17345 | 142 | 6,56 | -0,89 | 18390 | 158 | 6,14 | -0,97 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447355 | 17900 | 189 | 6,47 | -1,27 | 17958 | 206 | 6,45 | -1,36 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447356 | 17042 | 156 | 7,18 | -1,17 | 17230 | 149 | 7,24 | -1,08 | +
04.03.2026 | OOM201 | V 447357 | 17843 | 172 | 6,66 | -1,18 | 18088 | 171 | 6,72 | -1,22 | +