## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.02.2026 | OOM112 | V 111701 | 41620 | 986 | 5,74 | -0,30 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111702 | 40543 | 927 | 5,82 | -0,70 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111703 | 40175 | 939 | 5,75 | -0,83 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111704 | 38337 | 888 | 6,01 | -0,84 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111705 | 42106 | 991 | 5,33 | -1,27 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111706 | 39915 | 927 | 5,81 | -0,35 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111707 | 40214 | 937 | 5,65 | -0,94 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111708 | 41031 | 942 | 5,66 | -0,94 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111709 | 41013 | 949 | 5,48 | -0,53 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111710 | 40928 | 933 | 5,68 | -1,01 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111711 | 42395 | 999 | 5,54 | -0,87 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111712 | 41355 | 960 | 5,21 | -0,92 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111713 | 41357 | 974 | 5,39 | -0,84 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111714 | 40752 | 962 | 5,56 | -0,97 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111715 | 41988 | 989 | 5,50 | -0,82 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111716 | 41623 | 263 | 5,26 | -0,38 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111717 | 41653 | 291 | 5,42 | -0,57 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111718 | 39811 | 237 | 5,82 | -0,53 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111719 | 38798 | 219 | 6,04 | -0,66 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111720 | 41337 | 207 | 5,51 | -0,74 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111721 | 40884 | 214 | 5,54 | -0,73 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111722 | 39193 | 205 | 5,85 | -0,74 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111723 | 40481 | 187 | 5,36 | -0,18 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111724 | 40545 | 318 | 5,64 | -0,15 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111725 | 40059 | 269 | 5,88 | -0,36 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111726 | 40788 | 195 | 5,69 | -0,73 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111727 | 38885 | 207 | 5,96 | -0,76 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111728 | 39346 | 228 | 5,77 | -0,67 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111729 | 40106 | 271 | 5,88 | -0,77 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111730 | 40084 | 947 | 5,62 | -0,29 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111731 | 40602 | 939 | 5,56 | -0,36 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111732 | 40997 | 959 | 5,56 | -0,48 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111733 | 38185 | 887 | 6,14 | -0,31 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111734 | 41956 | 993 | 5,51 | -0,46 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111735 | 41328 | 964 | 5,89 | -0,51 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111736 | 39687 | 902 | 5,74 | -0,50 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111737 | 41245 | 948 | 5,48 | -0,56 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111738 | 41345 | 970 | 5,53 | -0,25 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111739 | 41499 | 972 | 5,38 | -0,22 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111740 | 39715 | 930 | 5,95 | -0,21 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111741 | 40591 | 939 | 5,70 | -0,25 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111742 | 41406 | 951 | 5,77 | -0,82 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111743 | 39430 | 927 | 5,90 | -0,36 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111744 | 41017 | 940 | 5,68 | -0,66 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111745 | 41675 | 985 | 5,75 | -0,58 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111746 | 40922 | 216 | 5,41 | -0,75 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111747 | 40985 | 208 | 5,47 | -0,84 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111748 | 39796 | 204 | 5,60 | -1,03 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111749 | 40917 | 207 | 5,50 | -0,62 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111750 | 40357 | 257 | 5,59 | -0,99 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111751 | 40484 | 279 | 5,63 | -0,81 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111752 | 40696 | 297 | 5,86 | -1,06 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111753 | 39053 | 288 | 5,91 | -0,34 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111754 | 41222 | 343 | 5,66 | -0,62 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111755 | 41525 | 304 | 5,50 | -0,52 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111756 | 40469 | 205 | 5,69 | -0,76 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111757 | 40785 | 195 | 5,38 | -0,71 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111758 | 41168 | 237 | 5,45 | -0,69 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111759 | 41068 | 239 | 5,46 | -1,05 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111760 | 41362 | 228 | 5,46 | -0,91 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111761 | 40073 | 944 | 5,75 | -0,67 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111762 | 40928 | 944 | 5,56 | -0,52 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111763 | 41190 | 954 | 5,62 | -0,52 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111764 | 40687 | 927 | 5,62 | -0,69 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111765 | 41384 | 943 | 5,58 | -0,84 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111766 | 40402 | 933 | 5,80 | -0,65 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111767 | 41726 | 938 | 5,25 | -0,68 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111768 | 40465 | 917 | 5,71 | -0,85 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111769 | 40511 | 956 | 5,70 | -0,64 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111770 | 38815 | 907 | 6,02 | -0,55 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111771 | 42627 | 978 | 5,24 | -0,56 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111772 | 39666 | 926 | 5,73 | -0,59 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111773 | 40889 | 960 | 5,60 | -0,79 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111774 | 40065 | 906 | 5,71 | -0,72 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111775 | 41076 | 968 | 5,64 | -0,49 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111776 | 40042 | 918 | 5,75 | -0,61 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111777 | 41498 | 960 | 5,41 | -0,42 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111778 | 39693 | 926 | 5,97 | -0,53 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111779 | 39392 | 928 | 5,86 | -0,43 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111780 | 42036 | 977 | 5,41 | -0,56 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111781 | 40336 | 929 | 5,72 | -0,40 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111782 | 40405 | 925 | 5,58 | -0,74 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111783 | 41025 | 968 | 5,49 | -0,65 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111784 | 41481 | 973 | 5,80 | -0,54 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111785 | 41009 | 965 | 5,45 | -0,36 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111786 | 41109 | 938 | 5,72 | -0,39 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111787 | 40170 | 918 | 5,60 | -0,23 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111788 | 39109 | 917 | 5,96 | -0,36 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111789 | 41448 | 972 | 5,53 | -0,56 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111790 | 41158 | 964 | 5,46 | -0,53 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111791 | 41244 | 956 | 5,52 | -0,75 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111792 | 40766 | 948 | 5,71 | -0,77 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111793 | 40888 | 930 | 5,63 | -0,44 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111794 | 40391 | 920 | 5,85 | -0,44 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111795 | 40656 | 942 | 5,68 | -0,34 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111796 | 40776 | 946 | 5,70 | -0,56 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111797 | 41362 | 961 | 5,52 | -0,55 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111798 | 40889 | 963 | 5,79 | -0,82 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111799 | 41488 | 957 | 5,65 | -0,88 | +
18.02.2026 | OOM112 | V 111800 | 42468 | 1003 | 5,45 | -0,61 | +