## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4981
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
11.03.2026 | OOM202 | V 106301 | 15130 | 37 | 6,35 | -0,56 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106302 | 14930 | 31 | 6,09 | -0,69 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106303 | 15408 | 46 | 7,61 | -0,46 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106304 | 14845 | 37 | 6,14 | -0,52 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106305 | 14713 | 44 | 6,45 | -1,31 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106306 | 14752 | 43 | 6,01 | -0,23 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106307 | 14826 | 38 | 5,95 | -0,95 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106308 | 14756 | 33 | 5,99 | -0,93 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106309 | 15240 | 39 | 6,59 | -1,01 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106310 | 15041 | 40 | 6,45 | -1,05 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106311 | 14880 | 37 | 6,14 | -0,77 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106312 | 14669 | 33 | 6,13 | -0,90 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106313 | 14960 | 39 | 6,72 | -0,45 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106314 | 14874 | 30 | 7,50 | -1,00 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106315 | 15046 | 195 | 6,35 | -1,05 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106316 | 15568 | 194 | 6,05 | -1,38 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106317 | 14916 | 197 | 6,44 | -1,27 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106318 | 15156 | 193 | 6,24 | -1,17 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106319 | 14655 | 190 | 6,05 | -0,62 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106320 | 14852 | 197 | 6,05 | -0,47 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106321 | 14973 | 197 | 6,36 | -0,48 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106322 | 15004 | 199 | 6,88 | -0,73 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106323 | 15202 | 195 | 6,24 | -1,13 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106324 | 14822 | 196 | 6,40 | -1,59 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106325 | 15031 | 195 | 6,27 | -1,05 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106326 | 15043 | 195 | 5,83 | -1,39 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106327 | 14835 | 197 | 6,53 | -1,39 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106328 | 14877 | 196 | 6,37 | -1,03 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106329 | 14896 | 193 | 6,33 | -0,56 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106330 | 14616 | 199 | 6,10 | -0,85 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106331 | 15121 | 191 | 6,14 | -0,85 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106332 | 14882 | 194 | 6,34 | -0,82 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106333 | 15179 | 197 | 6,36 | -0,93 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106334 | 14969 | 193 | 6,39 | -1,42 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106335 | 14829 | 194 | 6,21 | -1,07 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106336 | 15083 | 193 | 6,25 | -0,98 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106337 | 15179 | 196 | 6,10 | -0,68 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106338 | 15284 | 194 | 6,01 | -0,85 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106339 | 14893 | 197 | 6,30 | -0,97 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106340 | 14910 | 199 | 6,41 | -0,94 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106341 | 14859 | 195 | 6,39 | -1,08 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106342 | 15378 | 195 | 6,27 | -1,01 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106343 | 14599 | 199 | 6,30 | -0,96 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106344 | 15090 | 195 | 6,54 | -1,11 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106345 | 15079 | 195 | 6,40 | -0,72 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106346 | 14725 | 200 | 6,01 | -0,99 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106347 | 14992 | 198 | 6,53 | -0,58 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106348 | 15137 | 196 | 6,26 | -0,52 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106349 | 14753 | 200 | 6,05 | -0,72 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106350 | 15068 | 197 | 6,37 | -0,67 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106351 | 15223 | 196 | 6,21 | -0,36 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106352 | 14680 | 200 | 6,28 | -1,13 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106353 | 15134 | 197 | 6,40 | -1,19 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106354 | 14978 | 200 | 6,02 | -0,85 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106355 | 14980 | 198 | 6,22 | -1,10 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106356 | 15510 | 195 | 6,44 | -0,47 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106357 | 14964 | 200 | 6,17 | -1,05 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106358 | 15211 | 197 | 7,27 | -0,66 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106359 | 15126 | 199 | 6,14 | -0,50 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106360 | 15021 | 197 | 6,66 | -1,12 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106361 | 14903 | 200 | 6,13 | -0,86 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106362 | 14691 | 193 | 6,31 | -0,79 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106363 | 14665 | 195 | 6,13 | -0,54 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106364 | 14817 | 200 | 6,49 | -0,62 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106365 | 14812 | 192 | 6,19 | -0,97 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106366 | 14739 | 197 | 6,35 | -0,70 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106367 | 14875 | 194 | 6,31 | -0,58 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106368 | 15182 | 196 | 6,15 | -0,89 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106369 | 15063 | 193 | 6,25 | -1,12 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106370 | 14767 | 196 | 6,21 | -0,83 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106371 | 14669 | 195 | 6,06 | -1,13 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106372 | 14917 | 198 | 6,65 | -0,58 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106373 | 15236 | 199 | 6,37 | -0,42 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106374 | 15047 | 196 | 6,38 | -0,67 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106375 | 15214 | 195 | 7,09 | -0,54 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106376 | 15132 | 193 | 6,24 | -0,55 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106377 | 14682 | 193 | 6,39 | -1,22 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106378 | 15204 | 197 | 6,34 | -0,93 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106379 | 15188 | 198 | 6,50 | -0,72 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106380 | 14573 | 196 | 6,26 | -0,83 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106381 | 14731 | 200 | 6,27 | -0,86 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106382 | 14709 | 200 | 6,09 | -0,67 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106383 | 15247 | 198 | 6,40 | -1,05 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106384 | 14979 | 200 | 6,27 | -1,26 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106385 | 14897 | 196 | 6,22 | -0,78 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106386 | 14728 | 197 | 5,71 | -1,01 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106387 | 14952 | 198 | 5,79 | -0,53 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106388 | 15349 | 194 | 6,25 | -0,72 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106389 | 14940 | 198 | 6,36 | -0,94 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106390 | 14874 | 196 | 5,87 | -0,55 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106391 | 14795 | 198 | 5,89 | -0,97 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106392 | 14626 | 194 | 5,71 | -0,87 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106393 | 15157 | 194 | 6,72 | -0,85 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106394 | 14673 | 190 | 5,64 | -1,32 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106395 | 14816 | 199 | 6,68 | -0,73 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106396 | 14652 | 197 | 6,34 | -0,47 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106397 | 14794 | 199 | 6,55 | -0,98 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106398 | 15186 | 197 | 6,41 | -1,18 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106399 | 14841 | 195 | 6,32 | -1,17 | +
11.03.2026 | OOM202 | V 106400 | 14733 | 196 | 5,86 | -1,55 | +