## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4880
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100013 | 11053 | 18 | 2,62 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100014 | 11196 | 52 | 3,41 | -0,30 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100015 | 10935 | 57 | 3,42 | -0,29 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100016 | 11073 | 37 | 2,98 | -0,42 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100017 | 11309 | 51 | 4,12 | -0,37 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100018 | 11136 | 84 | 4,12 | -0,34 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100019 | 11260 | 48 | 3,25 | -0,66 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100020 | 11147 | 44 | 2,78 | -0,49 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100021 | 10949 | 52 | 3,82 | -0,28 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100022 | 11188 | 90 | 4,43 | -0,16 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100023 | 11018 | 79 | 3,93 | -0,42 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100024 | 11232 | 52 | 4,29 | -0,33 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100025 | 11334 | 93 | 4,78 | -0,39 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100026 | 11278 | 77 | 4,45 | -0,45 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100027 | 11060 | 19 | 2,60 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100028 | 11201 | 55 | 3,52 | -0,46 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100029 | 10991 | 64 | 3,22 | -0,63 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100030 | 11229 | 45 | 2,96 | -0,75 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100031 | 11150 | 73 | 3,93 | -0,49 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100032 | 10782 | 95 | 4,87 | -0,46 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100033 | 11245 | 77 | 4,38 | -0,61 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100034 | 11073 | 47 | 3,24 | -0,43 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100035 | 11222 | 56 | 3,89 | -0,37 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100036 | 10340 | 67 | 4,74 | -0,57 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100037 | 11294 | 51 | 3,61 | -0,81 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100038 | 11138 | 52 | 3,63 | -0,80 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100039 | 11143 | 73 | 4,08 | -0,80 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100040 | 11153 | 47 | 4,30 | -0,95 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100041 | 11070 | 18 | 2,57 | -0,48 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100042 | 11216 | 54 | 3,64 | -0,39 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100043 | 11121 | 67 | 3,26 | -0,60 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100044 | 11263 | 54 | 3,63 | -0,50 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100045 | 11346 | 71 | 4,45 | -0,30 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100046 | 11126 | 62 | 3,64 | -0,52 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100047 | 11283 | 55 | 4,06 | -0,41 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100048 | 11127 | 51 | 3,54 | -0,39 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100049 | 10846 | 51 | 2,94 | -0,59 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100050 | 11332 | 63 | 3,97 | -0,23 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100051 | 10986 | 51 | 3,30 | -0,58 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100052 | 11242 | 101 | 4,66 | -0,39 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100053 | 11163 | 97 | 4,69 | -0,53 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100054 | 11201 | 52 | 3,78 | -0,66 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100055 | 11063 | 19 | 2,60 | -0,49 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100056 | 11209 | 53 | 3,69 | -0,41 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100057 | 11301 | 39 | 3,21 | -0,43 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100058 | 11179 | 84 | 4,47 | -0,52 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100059 | 11039 | 40 | 3,37 | -0,47 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100060 | 11321 | 55 | 3,75 | -0,57 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100061 | 11255 | 70 | 4,13 | -0,68 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100062 | 11147 | 61 | 4,00 | -0,39 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100063 | 11165 | 75 | 3,80 | -0,37 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100064 | 11279 | 42 | 3,00 | -0,62 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100065 | 11353 | 58 | 3,21 | -0,66 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100066 | 11336 | 35 | 3,25 | -0,55 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100067 | 11089 | 43 | 3,50 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100068 | 11139 | 41 | 3,73 | -0,74 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100069 | 11372 | 75 | 4,62 | -0,56 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100070 | 11056 | 19 | 2,56 | -0,49 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100071 | 11419 | 59 | 3,98 | -0,52 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100072 | 11118 | 42 | 2,88 | -0,61 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100073 | 11148 | 40 | 3,33 | -0,57 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100074 | 11382 | 59 | 3,79 | -0,67 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100075 | 11282 | 79 | 3,91 | -0,75 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100076 | 11209 | 48 | 3,95 | -0,83 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100077 | 10668 | 48 | 3,83 | -0,47 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100078 | 11193 | 69 | 4,63 | -0,57 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100079 | 11190 | 39 | 3,18 | -0,67 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100080 | 10625 | 62 | 4,84 | -0,65 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100081 | 11414 | 58 | 4,03 | -0,76 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100082 | 11306 | 41 | 3,59 | -0,71 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100083 | 11298 | 72 | 4,46 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100084 | 11054 | 18 | 2,59 | -0,46 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100085 | 11422 | 61 | 3,96 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100086 | 11105 | 55 | 4,31 | -0,36 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100087 | 11251 | 47 | 3,02 | -1,03 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100088 | 11181 | 42 | 3,32 | -0,77 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100089 | 11338 | 44 | 3,48 | -0,78 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100090 | 11306 | 51 | 4,42 | -0,52 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100091 | 11423 | 50 | 4,03 | -0,90 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100092 | 10996 | 66 | 4,85 | -0,30 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100093 | 11180 | 70 | 3,74 | -0,44 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100094 | 11253 | 53 | 4,34 | -0,46 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100095 | 11348 | 45 | 4,19 | -0,43 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100096 | 11216 | 62 | 4,63 | -0,41 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100097 | 11090 | 46 | 4,28 | -0,61 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100098 | 10935 | 30 | 3,36 | -0,29 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100099 | 11220 | 55 | 3,94 | -0,32 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100100 | 11389 | 51 | 3,29 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100101 | 11139 | 45 | 3,07 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100102 | 11237 | 75 | 4,50 | -0,27 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100103 | 11308 | 62 | 4,73 | -0,43 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100104 | 11257 | 111 | 3,43 | -0,67 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100105 | 11111 | 40 | 3,95 | -0,18 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100106 | 11428 | 56 | 4,09 | -0,27 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100107 | 11275 | 47 | 3,57 | -0,26 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100108 | 11180 | 37 | 4,27 | -0,15 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100109 | 11112 | 43 | 3,59 | -0,44 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100110 | 11124 | 74 | 3,90 | -0,30 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100111 | 11355 | 27 | 2,47 | -1,02 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100112 | 11248 | 42 | 2,95 | -0,60 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100113 | 11498 | 76 | 4,16 | -0,38 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100114 | 11037 | 101 | 4,74 | -0,65 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100115 | 10367 | 97 | 5,00 | -0,41 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100116 | 10592 | 183 | 4,98 | -0,74 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100117 | 11390 | 51 | 2,95 | -0,75 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100118 | 11237 | 44 | 3,60 | -0,70 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100119 | 11074 | 67 | 3,89 | -0,55 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100120 | 11067 | 64 | 4,48 | -0,76 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100121 | 11361 | 81 | 4,41 | -0,69 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100122 | 11403 | 76 | 4,51 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100123 | 11040 | 99 | 4,16 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100124 | 11068 | 43 | 3,48 | -0,58 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100125 | 11686 | 44 | 3,82 | -0,39 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100126 | 11058 | 60 | 3,96 | -0,62 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100127 | 11208 | 61 | 3,40 | -0,75 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100128 | 10575 | 98 | 4,66 | -0,76 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100129 | 10531 | 65 | 4,56 | -0,38 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100130 | 10693 | 87 | 4,79 | -0,47 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100131 | 11346 | 73 | 4,08 | -0,37 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100132 | 11013 | 82 | 4,19 | -0,77 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100133 | 11013 | 47 | 3,81 | -0,68 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100134 | 11277 | 89 | 4,72 | -0,59 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100135 | 11054 | 66 | 3,92 | -0,81 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100136 | 11282 | 80 | 4,69 | -0,48 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100137 | 10982 | 56 | 4,34 | -0,36 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100138 | 11052 | 46 | 3,09 | -0,43 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100139 | 11075 | 47 | 2,94 | -0,44 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100140 | 11214 | 49 | 3,57 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100141 | 11204 | 50 | 3,52 | -0,52 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100142 | 11219 | 62 | 4,11 | -0,38 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100143 | 11127 | 53 | 4,19 | -0,52 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100144 | 11231 | 56 | 3,44 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100145 | 11171 | 59 | 3,73 | -0,45 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100146 | 11334 | 46 | 3,45 | -0,54 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100147 | 11185 | 55 | 3,39 | -0,59 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100148 | 11355 | 65 | 4,36 | -0,48 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100149 | 11084 | 48 | 3,91 | -0,88 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100150 | 11113 | 62 | 3,94 | -0,61 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100151 | 11029 | 58 | 4,33 | -0,32 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100152 | 11060 | 46 | 3,04 | -0,27 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100153 | 11248 | 70 | 3,87 | -0,64 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100154 | 11222 | 55 | 3,67 | -0,61 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100155 | 11300 | 60 | 4,02 | -0,69 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100156 | 11254 | 37 | 3,48 | -0,58 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100157 | 11035 | 47 | 4,40 | -0,78 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100158 | 11144 | 39 | 2,94 | -0,61 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100159 | 11369 | 95 | 4,17 | -0,63 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100160 | 11155 | 50 | 3,17 | -0,69 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100161 | 11033 | 53 | 3,03 | -0,87 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100162 | 11291 | 43 | 3,76 | -0,57 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100163 | 11220 | 78 | 4,51 | -0,95 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100164 | 11058 | 56 | 4,31 | -0,36 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100165 | 11079 | 46 | 3,07 | -0,29 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100166 | 11373 | 33 | 3,11 | -0,32 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100167 | 11290 | 69 | 4,25 | -0,26 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100168 | 11336 | 61 | 3,63 | -0,58 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100169 | 11173 | 123 | 3,45 | -1,06 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100170 | 11451 | 41 | 3,18 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100171 | 11176 | 42 | 3,48 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100172 | 11108 | 35 | 2,97 | -0,50 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100173 | 11148 | 39 | 3,58 | -0,44 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100174 | 11301 | 41 | 3,50 | -0,48 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100175 | 11186 | 71 | 4,30 | -0,35 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100176 | 11274 | 72 | 4,06 | -0,71 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100177 | 11253 | 41 | 3,83 | -0,25 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100178 | 11204 | 35 | 4,15 | -0,25 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100179 | 11073 | 39 | 3,04 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100180 | 11127 | 57 | 3,57 | -0,60 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100181 | 11472 | 64 | 4,33 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100182 | 11213 | 60 | 4,33 | -0,37 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100183 | 11261 | 52 | 3,91 | -0,67 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100184 | 11443 | 48 | 4,23 | -0,36 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100185 | 11100 | 39 | 3,37 | -0,35 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100186 | 11331 | 51 | 3,36 | -0,48 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100187 | 11099 | 43 | 3,09 | -0,51 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100188 | 11262 | 53 | 3,70 | -0,52 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100189 | 11298 | 47 | 3,93 | -0,75 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100190 | 11206 | 54 | 3,64 | -0,59 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100191 | 11183 | 115 | 4,82 | -0,74 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100192 | 11057 | 74 | 3,66 | -0,41 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100193 | 11039 | 73 | 4,53 | -0,24 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100194 | 11223 | 54 | 3,43 | -0,54 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100195 | 11243 | 59 | 4,16 | -0,35 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100196 | 11120 | 109 | 4,20 | -0,56 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100197 | 10916 | 49 | 3,11 | -0,80 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100198 | 11113 | 41 | 3,35 | -0,36 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100199 | 11258 | 72 | 4,11 | -0,41 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100200 | 11302 | 50 | 3,38 | -0,45 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100201 | 11226 | 58 | 4,42 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100202 | 11101 | 46 | 3,92 | -0,48 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100203 | 11342 | 53 | 3,95 | -0,59 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100204 | 11377 | 41 | 4,31 | -0,72 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100205 | 11164 | 64 | 4,50 | -0,59 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100206 | 11300 | 70 | 3,55 | -0,39 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100207 | 11252 | 55 | 3,42 | -0,31 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100208 | 11183 | 68 | 3,40 | -0,31 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100209 | 11055 | 126 | 3,83 | -0,65 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100210 | 11052 | 40 | 2,79 | -0,76 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100211 | 11134 | 60 | 3,97 | -0,37 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100212 | 11233 | 46 | 4,02 | -0,40 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100213 | 11436 | 49 | 3,49 | -0,60 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100214 | 10982 | 76 | 3,95 | -0,70 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100215 | 11355 | 97 | 4,18 | -0,55 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100216 | 11412 | 45 | 4,56 | -0,80 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100217 | 11179 | 31 | 3,55 | -0,23 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100218 | 11196 | 45 | 3,24 | -0,45 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100219 | 11178 | 49 | 3,35 | -0,36 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100220 | 11215 | 200 | 4,21 | -1,19 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100221 | 11242 | 42 | 3,32 | -0,97 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100222 | 11013 | 47 | 3,47 | -0,46 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100223 | 11075 | 41 | 2,78 | -0,80 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100224 | 11174 | 63 | 3,96 | -0,47 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100225 | 11465 | 51 | 3,45 | -0,64 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100226 | 11030 | 71 | 3,84 | -0,62 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100227 | 11415 | 113 | 4,12 | -0,71 | +
17.03.2026 | OOD103-FDS | FDS 100228 | 11245 | 33 | 3,46 | -0,31 | +